Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Defibrylator – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylacja dwufazowa w technologii redukującej efekty uboczne stosowania wysokich energii. | TAK |  |
|  | Łyżki do defibrylacji dorosłych i dzieci (zintegrowane). | TAK |  |
|  | Łyżki do defibrylacji ze wskaźnikiem jakości kontaktu ze skórą pacjenta. | TAK |  |
|  | Energia maksymalna defibrylacji 200J. Zalecana energia wyładowania dla dorosłych 150J, dla dzieci i niemowląt 50J. | TAK |  |
|  | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie 1-200J z ograniczeniem energii wyładowania do 50J przy defibrylacji wewnętrznej. Poziomy energii ustawiane przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora. | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 6 sekund. | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna – sterowanie ładowaniem i defibrylacją za pomocą łyżek. | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) – sterowanie ładowaniem i defibrylacją z panelu aparatu. | TAK |  |
|  | Dedykowany przycisk do przełączania na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu wyładowania w trybie AED. | TAK |  |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, zgodne z wytycznymi ERC/PRC. | TAK |  |
|  | Ekran monitora – kolorowy TFT LCD o przekątnej min. 7’’. Prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i fal dynamicznych (min. 3 kanały). | TAK |  |
|  | Niska waga defibrylatora – poniżej 6 kg. Zintegrowany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji synchronizowanej zapisem z łyżek bądź z elektrod defibrylacyjnych. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG - minimum 3 odprowadzenia. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 20 -350 ud/min. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG co najmniej od 0,25 do 4,0 cm/mV oraz auto. | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu; alarmy; co najmniej 4 typów arytmii. | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne; 3 poziomy alarmowania. Programowane limity alarmowe wszystkich mierzonych parametrów. Limity widoczne na ekranie głównym. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej. Pojemność pamięci min. 8 godzin ciągłego zapisu 2 krzywych EKG, krzywej SPO2, krzywej CO2 zdarzeń i trendów. Możliwość zapisu danych na pamięci USB. Możliwość odczytu danych z USB na dedykowanym oprogramowaniu na platformie PC (opcja). | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru 50mm +/- 5mm. Możliwość drukowania zapisu w czasie rzeczywistym lub opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu i konfiguracji aparatu. | TAK |  |
|  | Stale widoczny wskaźnik / kontrolka sygnalizujący sprawność bądź niesprawność urządzenia bez konieczności jego włączania i przeprowadzania testu. | TAK |  |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowe 100-240V/50Hz oraz akumulatorowe. Akumulator litowo-jonowy wystarczający na min. 2,5 godziny ciągłej pracy lub 100 defibrylacji z maksymalną energią. Akumulator bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie oraz bezpośrednio na akumulatorze. Instalacja bez użycia narzędzi. Zapewnienie min. 10 minut pracy po sygnale alarmu „słaba bateria”. | TAK |  |
|  | Automatyczne testy przeprowadzane w regularnych odstępach czasu (cogodzinne, codzienne, cotygodniowe) z możliwością ich przeglądania, drukowania oraz eksportowania. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - tester do wyładowań - podstawa jezdna - kabel ekg 3-odprowadzenia - łyżki twarde dla dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK |  |
|  | Urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie kurzu i wody – zabezpieczenie obudowy w klasie min. IP44. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                  ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 2 – Kardiomonitor – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kardiomonitor | - |  |
| I | Kardiomonitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych wieloparametrowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. | TAK |  |
|  | Zawieszenie na szynie modura kardiomonitora z możliwością szybkiego wypięcia (mocowanie zatrzaskowe) | TAK |  |
|  | Funkcje monitorowania EKG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP w każdym kardiomonitorze. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o inne pomiary, w tym: rzut serca,IBP, kapnografia, inwazyjny pomiar ciśnienia krwi IBP | TAK |  |
|  | Wszystkie moduły muszą mieć możliwość zamiennego wykorzystania w każdym z opisywanych kardiomonitorów | TAK |  |
| II | Chłodzenie pasywne wszystkich elementów kardiomonitora, zapewniające cichą pracę i zapobiegające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji obudowy – klasa szczelności min IP11 | TAK |  |
|  | System zapewniający nieprzerwane i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie przewożenia pacjenta, transportu | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia razem z pacjentem elementu transportowego wypinanego z kardiomonitora zapewniającego monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów życiowych (EKG, SpO2, NIBP, IBP, RESP, TEMP) | TAK |  |
|  | Element transportowy wyposażony w ekran do prezentacji aktualnie mierzonych parametrów oraz pamięć trendów (min 12 godzin) | TAK |  |
|  | Element transportowy o potwierdzonej wysokiej wytrzymałości na wstrząsy, upadki (min 75 cm) i uderzenia, kurz i działanie płynów. Zabezpieczenie obudowy min IP22. | TAK |  |
|  | Niska masa elementu transportowego, tj. poniżej 2 kg | TAK |  |
| II | Ekran | - |  |
| III | Kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej przynajmniej 12” i rozdzielczości min. 1200 x 700 | TAK |  |
|  | Komunikacja monitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. Sterowanie funkcjami monitorowania za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Konfigurowany ekran, możliwość tworzenia własnych specyficznych konfiguracji (min 20) | TAK |  |
|  | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem | TAK |  |
|  | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie, przynajmniej 3, z możliwością wyświetlania większej liczby | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wyświetlanie i przekazywanie do systemu zbierania danych informacji z respiratorów, pomp infuzyjnych i innych urządzeń medycznych różnych producentów (podać możliwości i typy obsługiwanych urządzeń). | TAK |  |
| III | Rejestracja i archiwizacja danych | - |  |
|  | Pamięć trendów graficznych i wyników pomiarów z min 48 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych i parametrów liczbowych | TAK |  |
|  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 20 zdarzeń zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisywanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów | TAK |  |
| IV | Monitorowanie EKG | - |  |
|  | Monitorowanie jednego z 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Przynajmniej 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca (HR) w zakresie min 15-300 ud/min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % | TAK |  |
|  | Rozszerzone monitorowanie zaburzeń rytmu – klasyfikacja i alarmy co najmniej 20 typów arytmii, w tym: - asystolii - migotania komór - migotania przedsionków - bradykardii - tachykardii - bigeminii kom. - trigeminii kom. - rytm SV - R/T | TAK |  |
|  | Monitorowanie wartości ST i QT/QTc jednocześnie we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie odchylenia odcinka ST z ręcznym i automatycznym ustawianiem punktów pomiarowych | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania12 odprowadzeń EKG – wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie – programowane przez użytkownika. | TAK |  |
| V | Pomiar oddechu (RESP) | - |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru min 0-120 odd/min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/1 oddech na minutę | TAK |  |
|  | Monitorowanie i sygnalizacja bezdechów | TAK |  |
| VI | Pomiar saturacji (SPO2) | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna, wskaźnik perfuzji i krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min 70-100% z dokładnością co najmniej +/-2% | TAK |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min 30-300 bpm z dokładnością co najmniej +/-2% | TAK |  |
|  | Algorytm monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale: Masimo, Nellcor lub FAST | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania czujników różnych producentów, w tym co najmniej Masimo i Nellcor | TAK |  |
|  | W komplecie standardowy czujnik wielorazowy, wykonany z miękkiego materiału bez elementów mechanicznych (sprężyn, śrub itp.) na palec dla pacjenta dorosłego- po 1szt. na kardiomonitor. | TAK |  |
| VII | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) | TAK |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza | TAK |  |
|  | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej od 1 minuty do 6 godzin | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewód do mankietów wielorazowych oraz mankiet średniej wielkości dla pacjentów dorosłych – po 1 szt. na kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 5 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
|  | Pomiar w 1 torze z możliwością rozbudowy o drugi tor pomiarowy | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C | TAK |  |
| VIII | Wyposażenie – na 1 kardiomonitor | TAK |  |
|  | - kabel EKG 3-odprowadzeniowy, odprowadzenia typu klamra – 1 szt. - kabel EKG 3-odprowadzeniowy dla noworodków – 1 szt. - czujnik SpO2 wielorazowy dla dorosłych – 1 szt. - przewód do NIBP do mankietów wielorazowych – 1 szt. - mankiet do NIBP wielorazowy dla dorosłych rozm. standard – 1 szt. - mankiet do NIBP wielorazowy dla dorosłych rozm. duży – 1 szt. - mankiet do NIBP wielorazowy dla dorosłych rozm. mały – 1 szt. - mankiet do NIBP wielorazowy pediatryczny dł. 14-21,5 cm – 1 szt. - mankiet do NIBP wielorazowy noworodkowy dł. 10-15 cm – 1 szt. - przewód do NIBP do mankietów jednorazowych – 1 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych – 1 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorosłych – 1 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dzieci – 1 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 na palec neonatologiczny na stópkę – 1 szt. - kabel połączeniowy do czujników SpO2 jednorazowych – 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: - 1 zestaw mankietów jednorazowych noworodkowych w rozmiarach: 3,1-5,7cm – 5 szt. 4,3-8cm – 10 szt. 5,8-10,9cm – 20 szt. 7,1-13,1cm – 10 szt. 10-15cm – 5 szt. - czujnik jednorazowy SpO2 neonatologiczny – 20 szt. - elektrody jednorazowe EKG dla noworodków – 100 szt. - elektrody jednorazowe EKG – 30 szt. | TAK, z dostawą |  |
| IX | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3 – Łóżeczko dziecięce  – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dziecięce regulowane łóżeczko do hospitalizacji dzieci w wieku 0-7 lat. | TAK |  |
|  | łatwe w dezynfekcji i czyszczeniu dwuczęściowe leże z regulowanym podgłówkiem | TAK |  |
|  | pod oparciem pleców zamontowana półka z elastycznego materiału, która zabezpiecza pacjenta przed wypadnięciem przez otwór powstały miedzy oparciem pleców, a szczytem łóżka | TAK |  |
|  | bezpieczne, opuszczane, metalowe, lakierowane proszkowo barierki, które można ustawiać na dowolnej wysokości za pomocą sprężyny gazowej - obsługiwanej pedałem nożnym w miejscu niedostepnym dla dzieci - ważny element bezpieczeństwa, | TAK |  |
| II | metalowa konstrukcja łóżka, lakierowana proszkowo z atestem do użytku dla dzieci, | TAK |  |
|  | metalowe koła o średnicy min. 100 mm, 3 x koła z blokadą, 1 x koło z funkcją jazdy kierunkowej, | TAK |  |
|  | kółka odbojowe w narożach łóżka, | TAK |  |
|  | możliwość zamocowania dodatkowego wyposażenia (stojak z uchwytem ręki, stojak na kroplówkę, rama wyciągowa), | TAK |  |
|  | możliwość wyboru koloru wypełnienia barierek i szczytów – przed dostawą | TAK |  |
|  | mechaniczna regulacja leża w ośmiu różnych wysokościach | TAK |  |
|  | mechaniczna regulacja leża do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym | TAK |  |
| III | Wymiar leża: 70 x 140 cm (±10cm) | TAK |  |
|  | Wysokość leża: 75 cm (±10%) | TAK |  |
|  | Udźwig minimum: 80 kg(±10%) | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 4 – Pompa infuzyjna strzykawkowa  – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pompa infuzyjna strzykawkowa kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami typu Space MRI prod. Braun, dedykowanymi do pracy w środowisku mri. | TAK |  |
|  | Pompa współpracująca ze strzykawkami 2/3; 5; 10; 20; 50/60 ml, wyposażona w system zapobiegający podaży niekontrolowanego bolusa | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 5 – Pulsoksymetr  – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pulsoksymetr transportowy do pomiaru SpO2, częstości pulsu, indeksu perfuzji u dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK |  |
|  | Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 24 godziny | TAK |  |
|  | Pulsoksymetr wyposażony w wymienialną osłonę gumową | TAK |  |
| II | Ekran z wyświetlaczem LCD kolorowy | TAK |  |
|  | Wyświetlanie przebiegu SpO2 oraz aktualnego pulsu i saturacji | TAK |  |
|  | Waga max. 250g | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: saturacji: 1-100%, pulsu min.: 30-240 bmp | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji max. ± 2 cyfry w zakresie min. 70-100% | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min. | TAK |  |
| III | Pulsoksymetr umożliwiający pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji | TAK, podać |  |
|  | Zakres perfuzji min. 0-20,0% | TAK, podać |  |
|  | Pamięć min. 160 h | TAK, podać |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia | TAK |  |
|  | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej | TAK, z dostawą |  |
|  | Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |
|  | Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera: Interfejs USB | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 6 – Respirator  – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Respirator dedykowany do prowadzenia terapii u noworodków, dzieci i dorosłych dla pacjentów o wadze od 0,25 kg. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczny test przedroboczy niewymagający udziału personelu wraz z listą wykonanych etapów testów. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10% | TAK |  |
| II | Respirator obsługiwany za pomocą nowoczesnego interfejsu dotykowego z możliwością wyboru co najmniej 5 konfiguracji ekranu uruchamianych za pomocą jednego dotknięcia. | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w pojedynczy, dotykowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran) | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe respiratora na minimum 30 min. | TAK |  |
|  | Zasilanie w powietrze i tlen medyczny z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 2,4 – 6,2 bar), wtyk typu DIN | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. Automatyczne przełączenie respiratora na dostępny gaz. Respirator musi podtrzymać pracę w przypadku awarii jednego z zasilających gazów. Wymagany jest komunikat o braku zasilania tlenem lub powietrzem | TAK |  |
|  | Wentylacja PCV (ciśnieniowo zmienna) | TAK |  |
|  | Wentylacja VCV (objętościowo zmienna) | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu (Bi-Level, BiPAP, DuoPAP) | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem |  |  |
|  | Wentylacja SIMV | TAK |  |
|  | Wentylacja typu NCPAP z regulacją ciśnienia w zakresie min od 1 cmH20 do 25 cmH20 | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo zmienna z gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji bezdechu z aktywacją w czasie. | TAK |  |
|  | Oddech ręczny | TAK |  |
|  | Zakres regulacji objętości pojedynczego oddechu min. 20 - 2000 ml | TAK |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddychania w zakresie od min. 3 – 150 oddechów/min | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przepływu wdechowego min. 6 – 120 l/min | TAK |  |
|  | I:E min. 4:1 do 1:9 | TAK |  |
|  | Zakres regulacji czasu wdechu min. 0,25 – 10 sek. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 5 - 90 cm H2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 60 cm H2O | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP min. do 50 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej – zakres min. 5 – 50% przepływu szczytowego | TAK |  |
|  | Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 - 100% | TAK |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2 - 8 l/min | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu - czułość przepływowa regulowana w zakresie min. od 1 – 8 L/min | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu – regulacja czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -0,5 do -9 cmH2O | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w nebulizator sterowany z poziomu swojego monitora | TAK |  |
|  | Monitorowanie stężenia O2 - Pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego, elektronicznego (niechemicznego) czujnika tlenowego nie wymagającego okresowej wymiany | TAK |  |
|  | Pomiary spirometryczne z kreśleniem minimum trzech różnych pętli spirometrycznych | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu – co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechów | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wdechu min. do 5 sek. | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wydechu min. do 10 sek. | TAK |  |
|  | Monitorowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów kontrolowanych | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego | TAK |  |
|  | Monitorowanie przepływu w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Alarm częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w nebulizator sterowany z poziomu ekranu dotykowego respiratora wraz z zestawem akcesoriów dla wszystkich grup wiekowych | TAK |  |
|  | Pamięć trendów parametrów wentylacji zapisywanych i prezentowanych w respiratorze z ostatnich min. 3 dni zapisu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. | TAK |  |
|  | Funkcja „Standby” do zatrzymania monitorowania i wentylacji. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł kapnografii. Sterowanie pomiarem z menu respiratora. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kasetę na moduły umożliwiającą rozbudowę respiratora o dodatkowe moduły w tym moduł wydatku energetycznego i spirometrii. | TAK |  |
|  | Spriometria z możliwością wyboru źródła danych. ( co najmniej dwa źródła danych do wyboru) | TAK |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej. | TAK |  |
|  | INNE | - |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 7 – Laryngoskop do trudnej intubacji – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Laryngoskop do trudnej intubacji światłowodowy LED typu McCoy z kompletem wielorazowych łyżek– 1 kpl. | TAK |  |
| I.1 | Rękojeść o średnicy 28-30 mm, radełkowana w celu pewnego uchwytu. Wyłącznik światła w postaci stalowej, odpornej na ścieranie tulejki. Trwałe, laserowe oznaczenie producenta i znak CE na łyżce i rękojeści. Rękojeść wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376. Dioda LED, gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed wykręcaniem. Komplet wielorazowych łyżek krzywych typu McCoy. Łyżki wielorazowe McCoy o rozmiarach: 0, 1, 2, 3, 4. Łyżki o budowie modułowej z wymiennym światłowodem. Światłowód jednoelementowy o średnicy 4-5mm stabilizowany zatrzaskiem kulkowym. Prosty sposób montażu i demontażu światłowodu bez użycia dodatkowych narzędzi (wkrętak, klucz). Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni. Możliwość sterylizacji w autoklawie-cykl 5minutowy, temperatura 134°C., możliwość mycia w myjkach-dezynfektorach do 65°C. Wytrzymałość powyżej 1000 cykli sterylizacji, przy zachowaniu minimum 50% przewodności światłowodu. Zapewniające stabilność uchwytu łyżki w rękojeści dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron. Trwałe laserowe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki i na światłowodzie. Budowa łyżek bez elementów z tworzyw sztucznych, poza światłowodem. Wykonane w tzw. ”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 z trwałym oznaczeniem CE na łyżkach, zestaw łyżek i rękojeść w trwałym plastikowym etui. | TAK |  |
|  | INNE | - |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                               ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 8 – Laryngoskopy – 2 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Laryngoskop do światłowodowy LED typu Mac-Intosh z kompletem wielorazowych łyżek – 2 kpl. | TAK |  |
| I.1 | Rękojeść o średnicy 28-30 mm, radełkowana w celu pewnego uchwytu. Wyłącznik światła w postaci stalowej, odpornej na ścieranie tulejki. Trwałe, laserowe oznaczenie producenta i znak CE na łyżce i rękojeści. Rękojeść wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376. Dioda LED, gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed wykręcaniem. Komplet wielorazowych łyżek krzywych typu Mac-Intosh. Łyżki wielorazowe Macintosh o rozmiarach: 0, 1, 2, 3, 4. Łyżki o budowie modułowej z wymiennym światłowodem. Światłowód jednoelementowy o średnicy 4-5mm stabilizowany zatrzaskiem kulkowym. Prosty sposób montażu i demontażu światłowodu bez użycia dodatkowych narzędzi (wkrętak, klucz). Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni. Możliwość sterylizacji w autoklawie-cykl 5minutowy, temperatura 134°C., możliwość mycia w myjkach-dezynfektorach do 65°C. Wytrzymałość powyżej 1000 cykli sterylizacji, przy zachowaniu minimum 50% przewodności światłowodu. Zapewniające stabilność uchwytu łyżki w rękojeści dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron. Trwałe laserowe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki i na światłowodzie. Budowa łyżek bez elementów z tworzyw sztucznych, poza światłowodem. Wykonane w tzw. ”zielonym standardzie”, zgodnie z normą ISO 7376 z trwałym oznaczeniem CE na łyżkach, zestaw łyżek i rękojeść w trwałym plastikowym etui. | TAK |  |
|  | INNE | - |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                    ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 9 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary wózka: długość: 680 -700mm, szerokość: 500 - 520mm, wysokość: 1000 - 1050mm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: 5 szuflad: 1 głęboka, 2 średniej głębokości, 2 płytkie, min. 2 szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród, system samodomykających się szuflad, listwę zasilającą | TAK |  |
|  | Układ jezdny złożony z 4 kół w przeciwpyłowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec, jedno w blokadę kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Centralny zamek, dodatkowe zamknięcie pierwszej szuflady | TAK |  |
|  | Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron oraz wysuwany dodatkowy blat do pisania | TAK |  |
|  | Akcesoria instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżację elementów: Zamykany kosz na śmieci, uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka Obrotowy uchwyt na defibrylator z możliwością obrotu o 360°, regulacją szerokości oraz wysokości Wieszak na płyny infuzyjne Uchwyt na butlę tlenową Płytę do przeprowadzania RKO montowaną na tylnej ścianie wózka | TAK |  |
|  | INNE | - |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 10 – Wózek zabiegowy z nadstawką i szufladami – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary wózka: długość: 680 -700mm, szerokość: 500 - 520mm, wysokość: 1000 - 1050mm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: 5 szuflad: 1 głęboka, 2 średniej głębokości, 2 płytkie, min. 2 szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród, system samodomykających się szuflad | TAK |  |
|  | Układ jezdny złożony z 4 kół w przeciwpyłowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec, jedno w blokadę kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Centralny zamek | TAK |  |
|  | Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron oraz wysuwany dodatkowy blat do pisania | TAK |  |
|  | Akcesoria instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżację elementów: zamykany kosz na śmieci uniwersalny kosz wielofunkcyjny montowany na boku wózka uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka druciany uchwyt na rękawiczki | TAK |  |
|  | INNE | - |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                             ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 11 – Wózek transportowy  – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek do przewożenia chorych przeznaczony jest do przewożenia pacjentów w trakcie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób. | TAK |  |
|  | Wózek wykonany jest z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. | TAK |  |
|  | Układ jezdny wózka wyposażony jest w podwozie z centralną blokadą kół, z piątym kołem kierunkowym. Średnica kół jezdnych minimum 200 mm | TAK |  |
|  | Segmenty wózka przezierne dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie 565 mm - 895 mm | TAK |  |
|  | Rama leża z ochronnymi odbojnikami | TAK |  |
|  | Regulacja kąta segmentu oparcia pleców realizowana jest mechanicznie za pomocą sprężyn gazowych z blokadą. | TAK |  |
|  | Minimalne wymiary leża: długość 1920 mm, szerokość 600 mm | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyn gazowych w zakresie: 0° do 70°, trendelenburg 17° , anty-Trendelenburg 16° | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze 230 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: składany wieszak kroplówki tunel na kasetę RTG materac z pianki poliuretanowej z pokryciem wykonanym ze skaju. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                   ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 12 – Fotel do pobierania krwi – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stanowisko do pobrań o konstrukcji metalowej, lakierowanej proszkowo, dwustronne. Siedzisko i oparcie tapicerowane zmywalnym materiałem. W zestawie podłokietnik z regulacją obrotu i wysokości oraz stała półeczka. Stanowisko dwustronne dzięki możliwości obrotu podłokietnika o kąt 180°, oraz zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90°. Całkowita szerokość max 89cm. Szerokość siedziska i oparcia min. 37cm. Całkowita długość max 81cm. Masa max stanowiska 17 kg. Dopuszczalne obciążenie min. 120kg. Do wyboru minimum 6 kolorów tapicerki. | TAK |  |
|  | INNE | - |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                  ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 13 – Meble niemagnetyczne

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Niemagnetyczne meble dedykowane do pracy w środowisku mri 3T. | TAK |  |
|  | Schodek jednostopniowy. Minimalne wymiary: wys. 200mm x szer. 400mm x gł.350mm, udźwig min. 150kg – 1 szt. | TAK |  |
|  | Stojak na kroplówki, jezdny, 4 kółka, w tym minimum 2 z blokadą, ramię z 4 haczykami – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek zabiegowy, 3 blaty, minimalne wymiary: wysokość 1075mm, szer. 930mm, głębokość 505mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | INNE | - |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                 ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)