L. Dz. USK/DZP/**PN-140**/2017 Wrocław, 13.09.2017

 Do Wszystkich Wykonawców

 uczestniczących w postępowaniu

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach dosprzętowienia SOR, znak sprawy USK/DZP/PN-140/2017

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

1. Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 podstawy jezdnej w formie stojaka medycznego jezdnego na kółkach (2 z opcją blokowania) z półką o wymiarach 280mm x 200mm.

**Odpowiedź** : Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) min, 99,98% przy wielkości cząstek 0,2 mikrona?

**Odpowiedź** : Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 urządzenie posiadające 6 zakresów temperatury: temp. otoczenia, 34°C, 37°C, 40°C, 43°C, 46°C – z automatyczna redukcją temperatury po określonym czasie?

**Odpowiedź** : Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 urządzenie o przepływie powietrza min. 1080 l/min.?

**Odpowiedź** : Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

1. Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 14 urządzenia posiadającego wyświetlacz ze wskaźnikami LED, który wskazuje zadaną temperaturę powietrza wpływającego do przewodu grzewczego.

**Odpowiedź** : Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 16-17 niejałowe koce do ogrzewania pacjentów wykonane z dwuwarstwowej miękkiej tkaniny (bez lateksu) odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, radioprzezierne, z unikatowymi perforacjami zapewniającymi równomierne rozprzestrzenianie się ciepła bez resztek materiału wewnątrz lub na zewnątrz kołderki w poniższych rozmiarach:
* 100 x 195 cm - Kołdra na całe ciało
* 100 x 120 cm - Kołdra na dolną część ciała
* 100 x 124 cm - Kołdra na górną część ciała ręce złożone
* 57 x 196 cm - Kołdra na górną część ciała ręce rozłożone
* 87 x 89 cm – Pediatryczno-neonatologiczny
* 130 x 92 cm – Pediatryczno-dziecięcy
* 100 x 12 cm – Skafander na nogę
* 100 x 195 cm - Dostęp kardiologiczny
* 190 x 180 cm - Dostęp brzuszny
* 100 x 195 cm - Dostęp wielonaczyniowy
* 100 x 195 cm - Dostęp operacyjny ramiona złożone
* 190 x 180 cm – Litotomia i laparoskopia
* 206 x 87 cm - Na całe ciało pod pacjenta
1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 18 dopuści koc/kołderkę dziecięcą na całe ciało, niejałową o rozmiarze 130 cm X 92 cm?

**Odpowiedź** : Nie, Zamawiający nie dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi
w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych