Pakiet-8- Respirator kliniczno-transportowy,  turbinowy do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia u dzieci

i dorosłych

Wykonawca:	……………………………………………………………………………

Nazwa i typ:	…………………………………………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| L.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |
| 2. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| 3. | Rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 4. | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg IBW | TAK |  |
| 5. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa | TAK |  |
| 6. | Respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce . Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 5 kg | TAK |  |
| 7. | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , | TAK |  |
| 8. | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut | TAK |  |
| 9. | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
| 10. | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min 8” | TAK |  |
| 11. | Tryby wentylacji |  |  |
| 12. | CMV | TAK |  |
| 13. | PCV | TAK |  |
| 14. | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | TAK |  |
| 15. | SIMV | TAK |  |
| 16. | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo. | TAK |  |
| 17. | NIV/NIV-ST | TAK |  |
| 18. | Parametry nastawialne |  |  |
| 19. | Częstość oddechów 1-80 odd/min | TAK |  |
| 20.. | Objętość wdechowa 20 - 2000 ml | TAK |  |
| 21. | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | TAK |  |
| 22. | Stężenie tlenu 21-100% | TAK |  |
| 23. | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | TAK |  |
| 24. | Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek | TAK |  |
| 25. | Wyzwalanie przepływem 1 do 20 l/min | TAK |  |
| 26. | Ciśnienie wdechu 3 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
| 27. | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
| 28. | Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms | TAK |  |
| 29. | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |
| 30. | Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min | TAK |  |
| 31. | Regulowany czas bezdechu | TAK |  |
| 32. | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
| 33. | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
| 34. | Minimalne ciśnienie | TAK |  |
| 35. | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |
| 36. | Średnie ciśnienie | TAK |  |
| 37. | Ciśnienie plateau | TAK |  |
| 38. | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 39. | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
| 40. | Szczytowy przepływ wydechowy | TAK |  |
| 41. | Całkowita objętość wydechowa | TAK |  |
| 42. | Całkowita objętość wdechowa | TAK |  |
| 43. | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 44. | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
| 45 | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 46 | % objętość przecieku | TAK |  |
| 47 | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |
| 48 | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
| 49 | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 50 | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 51 | Czas wdechu i wydechu | TAK |  |
| 52. | Podatność statyczna płuc | TAK |  |
| 53 | Index dyszenia RSB | TAK |  |
| 54 | PO.1 | TAK |  |
| 55 | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | TAK |  |
| 56 | Stała czasowa wydechu | TAK |  |
| 57 | Koncentracja O2 (FiO2) | TAK |  |
| 58 | Stała czasowa wydechowa RCexp | TAK |  |
| 59 | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | TAK |  |
| 60 | AutoPEEP | TAK |  |
| 61 | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |
| 62 | Pamięć do 1000 zdarzeń | TAK |  |
| 63 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
| 64 | Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 65 | Alarmy |  |  |
| 66 | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
| 67 | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 68 | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 69 | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 70 | Czasu bezdechu | TAK |  |
| 71 | Poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |
| 72 | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
| 73 | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
| 74 | Sensora przepływu | TAK |  |
| 75 | Brak zasilania elektrycznego | TAK |  |
| 76 | Niski poziom naładowania baterii | TAK |  |
| 77 | Brak zasilania w tlen | TAK |  |
| 78 | Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |
| 79 | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
| 80 | Pomiar CO2 ze strumienia głównego Wielorazowe zastawki | TAK |  |
| 81 | Czujnik CO2 wielorazowy | TAK |  |
| 82 | Możliwość montażu respiratora na ramie łóżka pacjenta | TAK |  |
| 83 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
| 84 | Możliwość rozbudowy o terapię wysokimi przepływami tlenu | TAK |  |
| 85 | Możliwość rozbudowy o funkcję zastawki foniatrycznej | TAK |  |
| 86 | Integralny nebulizator synchroniczny | TAK |  |
| 87 | Złącze USB, | TAK |  |
| 88 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  |
| 89. | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
| 90. | Kompletny układ oddechowy wielorazowy z czujnikiem przepływu. | TAK |  |
| 91 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| 92 | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 93 | Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 2 kpl. - jednorazowy układ oddechowy dla pacjentów dorosłych – 1 szt. | Tak |  |
| 94. | . Kapnograf stacjonarno-transportowy z pomiarem w strumieniu bocznym-2szt. | Tak |  |
| 95 | Waga monitora maksymalnie 1kg | Tak |  |
| 96 | Zaopatrzony w wymienną baterię litowo-jonową na minimum 3 godziny pracy | Tak |  |
| 97 | Możliwość wymiany baterii w trakcie monitorowania bez zasilania zewnętrznego, bez przerywania pracy monitora | Tak |  |
| 98 | Kolorowy ekran TFT powyżej 4 cali | Tak |  |
| 99 | Monitorowane parametry: etCO2; częstość oddechu, SPO2, częstość pulsu | Tak |  |
| 100 | Minimum 5 różnych, predefiniowanych opcji ekranu | Tak |  |
| 101 | Zapis krzywej etCO2 i SPO2 | Tak |  |
| 102 | Możliwość monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |
| 103 | Dostępne linie próbkujące CO2 ustno-nosowe umożliwiające równoczesną insufalację tlenową | Tak |  |
| 104 | Technologia zapewniająca dokładność pomiaru etCO2 w obecności innych gazów (np: O2, N2O, gazów anestetycznych | Tak |  |
| 105 | Zakres pomiaru CO2, etCO2, 0-150 mmHg | Tak |  |
| 106 | Dokładność pomiaru CO2 w zakresie 0-38 mmHG +/-2mmHg; 39-150 +/- 5% | Tak |  |
| 107 | Możliwość wyboru jednostki CO2: mmHg, kPa, Vol% | Tak |  |
| 108 | Zakres pomiaru częstości oddechu 0-150 bpm | Tak |  |
| 109 | Dokładność pomiaru częstość oddechu w zakresie: 0-70bpm +/- 1 bpm; 71-120 bpm +/- 2 bpm; 121-150 bpm +/-3 bpm | Tak |  |
| 110 | Alarmy bezdechu, przekroczenia górnej i dolnej granicy dla etCO2 i częstości oddechu, SPO2 i częstości pulsu | Tak |  |
| 111 | Małe objętości próbkowania gazów – maksymalnie 50 ml/min, częstotliwość minimum 15 próbek / sekundę | Tak |  |
| 112 | Zakres pomiaru SPO2 1-100% | Tak |  |
| 113 | Dokładność pomiaru SPO2 u dorosłych, dzieci i noworodków w zakresie 70-100% +/-2 cyfry | Tak |  |
| 114 | Dokładność pomiaru SPO2 u dorosłych, dzieci i noworodków w zakresie 60-80% +/-3 cyfry | Tak |  |
| 115 | Dokładność pomiaru SPO2 u dorosłych, dzieci i noworodków w ruchu w zakresie 70-100% +/-3 cyfry | Tak |  |
| 116 | Zakres pomiaru częstości pulsu 20-250 bpm | Tak |  |
| 117 | Dokładność pomiaru pulsu w całym zakresie +/-3 cyfry | Tak |  |
| 118 | Wyświetlanie na ekranie głównym ilości bezdechów i desaturacji które wystąpiły w ciągu ostatniej godziny | Tak |  |
| 119 | Dostępny Tryb Ratowniczy umożliwiający natychmiastowe monitorowanie pacjenta po podłączeniu liniCO2 i czujnika SPO2 | Tak |  |
| 120 | Alarmy dźwiękowo-wizualne o wysokim, średnim i niskim priorytecie | Tak |  |
| 121 | Zapis trendów w formie tabelarycznej i graficznej z rozdzielczością 1s na minimum 48 godzin | Tak |  |
| 122 | Możliwość transferu danych za pomocą portu USB i karty micro SD | Tak |  |
| 123 | Klasa ochronności przed wnikaniem ciał stałych i wody minimum IP54 | Tak |  |
| 124 | Funkcja WiFi umożliwiająca bezprzewodowe łączenie z internetem | Tak |  |
| 125 | Monitor zaopatrzony w uniwersalny uchwyt umożliwiający instalację na kroplówce, szynie, ramie łóżka. Wymagane wraz z dostawą dostarczenie 8 op. linii do pomiaru etCO2 | Tak |  |
| 126 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | Tak |  |
| 127 | Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)