Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Aparat do znieczulenia – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny. Możliwość rozbudowy i podwieszenia na kolumnie anestezjologicznej. | TAK |  |
|  | Parametry ogólne. |  |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria | TAK |  |
|  | uchwyt do zapasowej butli tlenowej | TAK |  |
|  | wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) na tylnej ścianie aparatu. | TAK |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | zasilanie awaryjne gazowe z butli O2 | TAK |  |
|  | reduktor do butli O2 | TAK |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 90 minut w warunkach standardowych | TAK |  |
|  | ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny o pojemności min. 0,8 l oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | TAK |  |
|  | parowniki / kaseta w układzie sterowane elektroniczne. Parowniki / kaseta do: sevofluranu i desfluranu | TAK |  |
|  | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z przepływem minimum do 10l/min. | TAK |  |
|  | konstrukcja uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
|  | System dystrybucji gazów | TAK |  |
|  | precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie wentylatora | TAK |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Mieszalnik sterowany elektronicznie. Mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK, podać typ |  |
|  | Układ oddechowy | TAK |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych o niskiej podatności | TAK |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 2,7 litra. Układ kompaktowy wbudowany niewystający poza rzut podstawy aparatu. | TAK |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności min.35 l/min | TAK |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,3 l . Możliwość stosowania pochłaniaczy jednorazowych zamiennie z wielorazowymi. | TAK, podać typ |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Tryby wentylacji: |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni dwustanowej | TAK |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym oraz SIMV / PCV –VG synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym z gwarantowaną objętością. | TAK |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. | TAK |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | CPAP+PSV | TAK |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | włączana i wyłączana przez użytkownika opcja pracy w krążeniu pozaustrojowym | TAK |  |
|  | funkcja rekrutacji pęcherzyków | TAK |  |
|  | na żądanie podanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | TAK |  |
|  | przyciski szybkiego dostępu na ekranie wentylatora do dokonania zmiany przepływów i stężeń tlenu | TAK |  |
|  | tryb wentylacji: SIMV PCV -VG | TAK |  |
|  | Zakres PEEP : minimalny zakres PEEP od 4 do 30 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2:1 do 1:8(podać zakres) | TAK |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres) | TAK |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml wentylacja objętościowa (podać zakres) | TAK |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O (podać zakres) | TAK |  |
|  | regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-50% | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | niskiej pojemności minutowej i objętości oddechowej | TAK |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | alarm Apnea | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  | pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | ciśnienia Plateau | TAK |  |
|  | ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | częstość oddychania | TAK |  |
|  | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta. | TAK |  |
|  | Ustawiane w aparacie do znieczulenia docelowego stężenia środka anestetycznego i tlenu na wydechu (Et AA , Et O2 ) i automatyczne osiąganie przez aparat ustawionego docelowego stężenia wydechowego środka wziewnego i O2 podczas znieczulenia. | TAK |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | wbudowane urządzenie pozwalające na ekonomizację znieczulenia i zaoszczędzenie środków wziewnych. Wbudowane urządzenie wyświetlające dane dotyczące przybliżonej ilości anestetyku wykorzystywanego w trakcie godziny pracy oraz jego koszt. | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | prezentacja trendów parametrów mierzonych min. 12 godz. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu dorosłych i dzieci |  |  |
|  | ekran kolorowy na wysięgniku z możliwością regulacji położenia, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | przekątna ekranu min. 19". Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | TAK |  |
|  | Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych. Monitorowanie parametrów do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, - krzywa stężenia gazów | TAK |  |
|  | zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez pokrętło i przyciski lub ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | TAK |  |
|  | pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | TAK |  |
|  | alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | TAK |  |
|  | alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | moduł danych pomiarowych archiwizujący dane pacjenta podczas transportu. | TAK |  |
|  | pomiar EKG |  |  |
|  | Kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci – 5-odprowadzeniowe – po 1 kpl. w danym rodzaju na aparat | TAK, z dostawą |  |
|  | ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | pomiar częstości serca, podać zakres | TAK |  |
|  | ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością wyświetlania trendów | TAK |  |
|  | podstawowa analiza arytmii pracy serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | TAK |  |
|  | detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
|  | respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | TAK |  |
|  | pomiar saturacji i tętna |  |  |
|  | zakres pomiaru saturacji Sp02 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |
|  | czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec z kablem połączeniowym ( dwa czujniki na aparat). | TAK, z dostawą |  |
|  | pomiar temperatur |  |  |
|  | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej), w zestawie kable połączeniowe i czujniki dla dorosłych i dzieci - – po 1 kpl. w danym rodzaju na aparat | TAK, z dostawą |  |
|  | wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia |  |  |
|  | ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |
|  | pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min, | TAK |  |
|  | komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych i dzieci - 4 różne rozmiary wraz z kablem połączeniowym – po 1 kpl. w danym rodzaju na aparat | TAK, z dostawą |  |
|  | pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ, z możliwością rozbudowy do 4 kanałów Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -25 do 320 mmHg | TAK |  |
|  | pomiar głębokości znieczulenia Entropia z modułu pomiarowego sterowanego z monitora wraz z 25 elektrodami - – po 1 kpl. w danym rodzaju na aparat | TAK |  |
|  | pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych w komplecie wielorazowy sensor dla dorosłych na aparat | TAK |  |
|  | prezentacja graficzna adekwatności znieczulenia AoA, prezentacja graficzna wskaźnika stresu chirurgicznego SPI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł programowy umożliwiający uruchamianie aplikacji klinicznych | TAK |  |
|  | Kompatybilność modułowa z posiadanym przez Zamawiającego systemem serii S/5 prod. Datex. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Respirator  – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, w pełni dotykowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran). Możliwość zawieszenia ekranu respiratora na kolumnie. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do ekranu powielającego. | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na minimum 30 min. | TAK |  |
|  | Zasilanie w powietrze i tlen medyczny z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 2,4 - 6 bar), 1 komplet drenów przyłączeniowych na 1 oferowany aparat, wtyk typu DIN | TAK, z dostawą |  |
|  | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze). | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C VC Regulacja objętości z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C PC Regulacja ciśnienia z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu (Bi-Level, BiPAP, DuoPAP). | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C PRVC Regulacja ciśnienia i objętości z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja CPAP/PS . | TAK |  |
|  | Wentylacja typu Bi-Level z gwarancją objętości. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV VC. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV PC. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV PRVC o regulowanym ciśnieniu i objętości. | TAK |  |
|  | Wentylacja APRV z redukcją ciśnienia w drogach oddechowych. | TAK |  |
|  | Wentylacja VS wspomaganie objętościowe. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna– wentylacja przez maskę twarzową. | TAK |  |
|  | Pomiar FRC . | TAK |  |
|  | Pomiary spirodynamiczne . | TAK |  |
|  | Pomiar wydatku energetycznego EE oraz wskaźnika oddechowego RQ z modułu pomiarowego wymiennego pomiędzy respiratorami. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora. Moduł kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami pacjenta i aparatami do znieczulenia Serii S/5 prod. Datex. | TAK, z dostawą 1 moduł dla 1 aparatu |  |
|  | Pomiar kapnografii. | TAK |  |
|  | Pomiar NIF. | TAK |  |
|  | Procedura P 0.1 | TAK |  |
|  | Próba oddechu spontanicznego SBT. | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji bezdechu z aktywacją w czasie. | TAK |  |
|  | Oddech ręczny. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji objętości pojedynczego oddechu min. 20 - 2000 ml. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddychania w zakresie od min. 3 – 120 oddechów/min. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przepływu wdechowego min. 2 – 160 l/min. | TAK |  |
|  | I:E min. 4:1 do 1:9 | TAK |  |
|  | Zakres regulacji czasu wdechu min. 0,25 – 10 sek. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 5- 95 cm H2O. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 60 cm H2O. | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP min. do 50 cm H2O. | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej – zakres min. 5 – 70% przepływu szczytowego. | TAK |  |
|  | Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 - 100%. | TAK |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 4 - 10 l/min. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu - czułość przepływowa regulowana w zakresie min. od 1 – 8 L/min. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu – regulacja czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -0,5 do -9 cmH2O. | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w nebulizator sterowany z poziomu ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Monitorowanie stężenia O2 - Pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego, elektronicznego (nie chemicznego) czujnika tlenowego nie wymagającego okresowej wymiany. | TAK |  |
|  | Pomiary spirometryczne z kreśleniem minimum dwóch różnych pętli spirometrycznych. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu – co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechów | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wdechu min. do 5 sek. | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wydechu min. do 10 sek. | TAK |  |
|  | Monitorowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów kontrolowanych | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego | TAK |  |
|  | Monitorowanie przepływu w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Alarm częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem informacji w j. polskim | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru progów alarmowych | TAK |  |
|  | Szybkie przejście do ustawienia granic alarmowych poprzez naciśniecie parametru aktywnego alarmu | TAK |  |
|  | Pamięć trendów parametrów wentylacji zapisywane i prezentowana w respiratorze, min. 72 godziny zapisu | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do umieszczenia na kolumnie anestezjologicznej, posiadający podstawę jezdną. | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | TAK |  |
|  | Funkcja „Standby” do zatrzymania monitorowania i wentylacji. | TAK |  |
|  | Ramię pod ukłąd oddechowy pacjenta | TAK |  |
|  | Zestaw zastawki wydechowej (wielorazowe 2 sztuki na urządzenie). | Tak, z dostawą |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: Układy oddechowe dla dorosłych 20 sztuk na respirator, linie do spirometrii 25 sztuk na moduł pomiarowy. Filtry do respiratora: 10 sztuk na urządzenie. | Tak, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 3 – Zestaw do endoskopii przewodu pokarmowego – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw dedykowany do wykonywania endoskopowych zabiegów w drogach trzustkowo-żółciowych, w tym endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ERCP). | TAK |  |
|  | Procesor obrazu ze zintegrowanym źródłem światła. Procesor z funkcją automatycznej kontroli jakości obrazu oraz natężenia oświetlenia; odbierania, przetwarzania i przekazywania obrazu do zastosowań diagnostycznych. Procesor wyposażony w zestaw analogowych i cyfrowych wyjść VIDEO: S-Video, DVI, SXGA pozwalających na współpracę z monitorami medycznymi. | TAK |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Kabel zasilający, kabel DVI, kabel VGA | TAK, z dostawą |  |
|  | Instalacja wraz z podłączeniem do infrastruktury będącej na wyposażeniu w Pracowni Rtg w Dziale Diagnostyki Endoskopowej | TAK |  |
|  | Terapeutyczny choledochoskop cyfrowy jednorazowego użytku – 1 szt., kompatybilny z oferowanym procesorem: • średnica max 10,8Fr • możliwość zagięcia końcówki w czterech kierunkach oraz funkcja blokady wygięcia, • podwójnym kanał do irygacji, • kanał roboczy o średnicy 1,2mm - 1.3 mm • cyfrowy chipem CMOS • system oświetlenia typu Dual-LED | TAK, z dostawą |  |
|  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; współpracujące z kanałem roboczym min 1,2 mm; długość robocza 286cm, średnica szczęk 1,0mm – 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Zestaw drenów do irygacji jednorazowego użytku – 10 szt. (1 op.) | TAK, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 4 – Mikrokeratom – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do wykonywania wycięć wąskich płatków w rogówce o grubości 50-100 mikrometrów i zmiany jej kształtu, o wyposażeniu: | TAK |  |
|  | Konsola sterująca z wewnętrzną baterią pozwalającą na kontynuację pracy w przypadku nagłej utraty zasilania i modułem elektronicznym zapewniającym stałą prędkość oscylacji ostrza. | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz pozwalający na kontrolę podciśnienia. | TAK |  |
|  | Pedał sterujący. | TAK |  |
|  | Rączka (głowica robocza) mikrokeratomu do wycinania płatków. Oscylacje napędzane silnikiem elektrycznym – 1 szt. | TAK |  |
|  | Sztuczna przednia komora (AAC) do wycinania płatka dawcy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pierścień fiksacyjny wielorazowy do sztucznej przedniej komory umożliwiające uzyskanie płatka dawcy o średnicy 10 mm. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Moduł do kontroli ciśnienia w sztucznej przedniej komorze posiadający wyświetlacz LCD do kontroli ciśnienia panującego w AAC (umożliwia na wykonywanie cięć przy precyzyjnej kontroli ciśnienia w zakresie od 120-140 mmHg) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Głowica wielorazowa do zabiegów typu DSAEK pozwalające na obserwację rogówki podczas cięcia – 100, 300, 350, 400 i 450 mikronów – po – 1 szt. z każdego rozmiaru | TAK |  |
|  | Głowica wielorazowa do zabiegów typu ALK pozwalające na obserwację rogówki podczas cięcia o rozmiarach 100 i 130 mikronów. Cześć aplanacyjna głowicy powinna być obniżona w stosunku do części mającej kontakt ze zrębem rogówki o 100 (dla głowicy 100) i 130 (dla głowicy 130) mikronów – po – 1 szt. z każdego rozmiaru | TAK |  |
|  | Pierścień fiksacyjny wielorazowy do zabiegów typu ALK z równomierną dystrybucją podciśnienia na 4 porty i oznaczeniami pozwalającymi na dokładną lokalizację przyczepu płatka – 9,0mm, 9,5mm, 10mm – po – 1 szt. z każdego rozmiaru | TAK |  |
|  | Uchwyt do pierścienia fiksacyjnego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowe zestawy do transmisji podciśnienia w czasie zabiegów typu ALK. – 1 op. (10 szt.) | TAK |  |
|  | Jednorazowe zestawy do monitorowania ciśnienia w sztucznej przedniej komorze – 1 op. (10 szt.) | TAK |  |
|  | Jednorazowe kalibrowane ostrza umożliwiające wykonanie cięcia w zakresie -30, -20, -10, 0, +10 i +20 mikronów w stosunku do rozmiaru głowicy, zapakowane w jednorazowe kartridże pozwalające na bezkontaktowe zakładanie ostrza do głowicy – 1 op. (10 szt.) | TAK |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów. | TAK |  |
|  | Znacznik tytanowy do rogówki – 1 szt. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)