Sygn. USK/DZP/PN-147/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-11-23

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca; USK/DZP/PN-147/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14a zad.2 protezy naczyniowej aortalnej z opuszką aorty (zatoka Valsalvy) koncentrycznie karbowanej, jednostronnie zewnętrznie welurowanej,  uszczelnianej kolagenem bydlęcym typu I, z czarnym markerem na całej długości protezy w rozmiarach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssawki perikardialnej o długości 35 cm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie

- Pakiet 21 zad.2.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli aortalnej o długości 23 cm, pakowanej pojedynczo, w opakowaniu handlowym zawierającym 10 sztuk, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 34  w miejsce pierwotnych parametrów oraz celem zwiększenia konkurencyjności ofert – sterylnego wielofunkcyjnego trzykomorowego zestawu do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z jednym drenem łączącym – Compact. Komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml wyskalowana, z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100ml, co 2 do 210ml i co 10 do 2100ml. Drenaż wyposażony w wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym. Wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej w zakresie od -5 do -20cm H2O. Pracujący bezgłośnie. Mechaniczna zastawka odbarczająca zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim. Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu. Monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5. Dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów miedzy komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu się drenażu. Dzięki posiadaniu dwóch zastawek zlokalizowanych wewnątrz drenażu, jedna w komorze zastawki wodnej, a druga w komorze kolekcyjnej, drenaż posiada możliwość położenia go w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodując wymieszania roztworów wewnątrz komór. Membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu. W zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Zestaw wyposażony w klamrę zaciskową na drenie, umożliwiający szybki i łatwy dostęp do pobrania próbki płynu do badań. Półprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierający lateksu, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści. Dren schodkowy, nie wymagający korzystania z łączników, wyposażony w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności. Dren wyposażony w spiralną ochronę przed załamaniem drenu łączącego, również bezlateksową. Drenaż o budowie kompaktowej, posiadający zarówno stabilną wysuwaną podstawkę do postawienia na podłodze, całkowicie odporna na zamoczenie, jak również system wielopozycyjnych wieszaków schowanych w dużej ułatwiającej transport rączce umożliwiające zawieszenie drenażu z każdej strony łóżka pacjenta. Opakowanie zbiorcze 6 szt.?

Odpowiedź:

Nie

- Pakiet 39 poz.3: Czy Zamawiający wymaga głowicy centryfugalnej z powłoką biokompatybilną?

Jeśli tak, firma informuje, że czas pracy głowicy z powłoką Bioline kompatybilnej z urządzeniem Rotaflow jest zależny od zastosowanej powłoki biokomptybilnej w pozostałych produktach pracujących z pompą centryfugalną. Tylko powłoka Bioline ma gwarancję producenta, iż czas pracy wynosi 4 dni, przy stosowaniu innych powłok ( np. oksygenatory, układy drenów innych producentów) czas pracy wynosi 6 godzin. Firma nie daje gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za użycie  pompy centryfugalnej niezgodne z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych