Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Aparat usg – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury | TAK |  |  |  |
| 2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK |  |  |  |
| 3. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej min. 12 bitowy | TAK |  |  |  |
| 4. | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1900x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 22". | TAK |  |  |  |
| 5. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |  |  |
| 6. | Możliwość obrotu i zmiany wysokości pulpitu operatora wraz z monitorem | TAK |  |  |  |
| 7. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu | TAK |  |  |  |
| 8. | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 9 cali | TAK |  |  |  |
| 9. | Podgrzewacz żelu zintegrowany z pulpitem aparatu | TAK |  |  |  |
| 10. | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic 2-18 MHz | TAK |  |  |  |
| 11. | Dynamika systemu ≥210 dB | TAK |  |  |  |
| 12. | Minimum 4 aktywne, równoważne, jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK |  |  |  |
| 13. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 58000 | TAK |  |  |  |
| 14. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 1100 s | TAK |  |  |  |
| 15. | Zasilanie akumulatorowe pozwalające na hibernację systemu celem jego przetransportowania i ponowne szybkie uruchomienie | TAK |  |  |  |
| II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |  |  |
| 1. | B-mode (2D) | TAK |  |  |  |
| 2. | Maksymalny FRAME RATE dla trybu B: min. 2000 obrazów/sek | TAK |  |  |  |
| 3. | Głębokość obrazowania aparatu min od 1,0 – 32,0 cm. | TAK |  |  |  |
| 4. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 8 stopni ustawienia (np. Sono CT) | TAK |  |  |  |
| 5. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |  |  |
| 6. | Cyfrowa filtracja szumów „speklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |  |  |
| 7. | Podział ekranu na min. 2 obrazy | TAK |  |  |  |
| 8. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | TAK |  |  |  |
| 9. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |  |  |
| 10. | M-mode | TAK |  |  |  |
| 11. | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |  |  |
| 12. | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na obrazach odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK |  |  |  |
| 13. | Możliwość wyłączenia koloru na obrazach w trybie kolorowego dopplera odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK |  |  |  |
| 14. | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler | TAK |  |  |  |
| 15. | Power Doppler (PD). | TAK |  |  |  |
| 16. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). | TAK |  |  |  |
| 17. | Funkcja HPRF | TAK |  |  |  |
| 18. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 9 m/s. | TAK |  |  |  |
| 19. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-16 mm. | TAK |  |  |  |
| 20. | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 89º | TAK |  |  |  |
| 21. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |  |  |
| 22. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |  |
| III. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 1. | Do badań narządów jamy brzusznej: - minimum długość, obwód, pole powierzchni | TAK |  |  |  |
| 2. | Do badań pediatrycznych – kąty | TAK |  |  |  |
| 3. | Małych narządów – objętość z 3 pomiarów liniowych na dwóch półobrazach | TAK |  |  |  |
| 4. | Naczyniowych – automatyczny obrys spektrum na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych i automatyczne wyznaczenie ED, PS, PI i RI | TAK |  |  |  |
| 5. | Wysokiej czułości obrazowanie do oceny przepływów oparte na technice niedopplerowskiej | TAK |  |  |  |
| IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |  |  |
| A. | GŁOWICA CONVEX 2D do badań brzusznych z przystawką biopsyjną | TAK, podać typ |  |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział min. 2,0 – 5,0 MHz ± 0,5MHz | TAK |  |  |  |
| 2. | Minimum 192 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | TAK |  |  |  |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 70º | TAK |  |  |  |
| 4. | Głębokość obrazowania minimum 32 cm | TAK |  |  |  |
| 5. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |  |  |
| 6. | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości | TAK |  |  |  |
| 7. | Minimum po 3 częstotliwości robocze w Dopplerze kolorowym i Dopplerze spektralnym | TAK |  |  |  |
| B. | GŁOWICA MIKROCONVEX 2D do badań brzusznych pediatrycznych | TAK, podać typ |  |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział min. 4,0 – 10,0 ± 1,0 MHz | TAK |  |  |  |
| 2. | Minimum 128 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | TAK |  |  |  |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 100º | TAK |  |  |  |
| 4. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |  |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości | TAK |  |  |  |
| 6. | Minimum po 3 częstotliwości robocze w Dopplerze kolorowym i Dopplerze spektralnym | TAK |  |  |  |
| C. | GŁOWICA LINIOWA wysokiej częstotliwości, do badań płytko położonych narządów z przystawką biopsyjną | TAK, podać typ |  |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 5,0 – 15,0 MHz ± 1MHz | TAK |  |  |  |
| 2. | Szerokość pola skanowania min. 50 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Możliwość zmiany częstotliwości Dopplera spektralnego min. 3 częstotliwości | TAK |  |  |  |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK |  |  |  |
| 5. | Minimum 1000 kryształów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | TAK |  |  |  |
| D. | GŁOWICA LINIOWA wysokiej częstotliwości do badań naczyniowych | TAK, podać typ |  |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 5,0 – 10,0 MHz ± 1MHz | TAK |  |  |  |
| 2. | Szerokość pola skanowania w zakresie 39 – 45 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Możliwość zmiany częstotliwości Dopplera spektralnego min. 3 częstotliwości | TAK |  |  |  |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne min. 2 pasma częstotliwości | TAK |  |  |  |
| V. ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |  |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6, montowany z przodu aparatu. | TAK |  |  |  |
| 2. | Dwa monitory LCD 21" lub większe przystosowane do montażu ściennego – podgląd dla osób szkolących się | TAK |  |  |  |
| 3. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 115 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK |  |  |  |
| 4. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 300 GB przez gniazdo USB | TAK |  |  |  |
| 5. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi, DICOM | TAK |  |  |  |
| 6. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazda USB 2.0 z przodu aparatu | TAK |  |  |  |
| 7. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI lub DVI | TAK |  |  |  |
| 8. | Interfejs sieciowy 100/1000 Mb/s | TAK |  |  |  |
| 9. | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) z podłączeniem do systemu Alteris | TAK |  |  |  |
| VI. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |  |  |
| 1. | Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów | TAK |  |  |  |
| 2. | GŁOWICA LINIOWA 2D, , zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 8,0-18,0 MHz, szerokość pola obrazowania max. 25 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | GŁOWICA REKTALNA DWUPŁASZCZYZNOWA wieloczęstotliwościowa głowica do badań rektalnych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 4,0 – 10 MHz, kąt pola obrazowania ≥ 130º. Możliwość wyświetlania na monitorze dwóch płaszczyzn jednoczasowo | TAK |  |  |  |
| 4. | GŁOWICA KONWEKSOWA z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy , o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK |  |  |  |
| 5. | Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących | TAK |  |  |  |
| 6. | Obrazowanie przy użyciu Kolorowego Dopplera tkankowego oraz spektralnego dopplera tkankowego | TAK |  |  |  |
| 7. | Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru, min. 200 punktów pomiarowych | TAK |  |  |  |
| 8. | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |  |  |
| 9. | Elastografia ilościowa (pomiar stosunku sztywności tkanki do tkanki referencyjnej) – tzw. strain ratio | TAK |  |  |  |
| 10. | Możliwość przeprowadzenia ilościowej analizy elastograficznej w obrazach zarchiwizowanych w pamięci aparatu, oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 3 miejsc. | TAK |  |  |  |
| 11. | Możliwość analizy strain ratio w funkcji czasu | TAK |  |  |  |
| 12. | Praca w trybie dwóch żywych obrazów: obraz B + obraz ELASTO | TAK |  |  |  |
| 13. | Tryb elastografii typu „shear waves” | TAK |  |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |  |  |
| 2. | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)