L. Dz. USK/DZP/**PN-198**/2017 Wrocław, 2017-11-06

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawa, montaż i uruchomienie trzystanowiskowego aparatu RTG wraz z wykonaniem projektu i dostosowaniem pomieszczeń dla utworzenia pracowni RTG w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, nr sprawy: USK/DZP/PN-198/2017**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

I. Dotyczy „Załącznika nr 1B Trzystanowiskowy aparat cyfrowy RTG przeznaczony do badań rentgenowskich ogólnodiagnostycznych, prześwietleń (fluoroskopii) i badań kontrastowych – 1 szt.”.

1. W pozycji 12 podano: „Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] ≤ 0,7 mm Al”. Ten parametr jest bardzo istotny z uwagi na minimalizowanie szkodliwej dla pacjenta dawki promieniowania rtg przy badaniu rtg. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wprowadzenie w w/w pozycji następującej punktacji: „> 0,5 mm Al = 0 pkt, ≤ 0,5 mm Al = 10 pkt.”.

**Odp. SIWZ bez zmian.**

1. W pozycji 44 podano: „Generator wysokiej częstotliwości”. Ten parametr jest bardzo istotny z uwagi na wzrost jednorodności promieniowania rtg minimalizującej szkodliwą dla pacjenta dawkę promieniowania rtg przy badaniu rtg. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wprowadzenie w w/w pozycji następującej punktacji: „˂ 400 kHz = 0 pkt ≥ 400 kHz = 10 pkt”.

**Odp. SIWZ bez zmian.**

1. W pozycji 52 podano: „Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej ≥ 8 mA”. Ten parametr jest bardzo istotny z uwagi na trafność diagnozowania otyłych pacjentów przy badaniu rtg. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wprowadzenie w w/w pozycji następującej punktacji: „˂ 20 mA = 0 pkt, ≥ 20 mA = 10 pkt”.

**Odp. SIWZ bez zmian.**

1. W pozycji 77 podano: „Ilość programów anatomicznych ≥ 250”. Ten parametr jest bardzo istotny z uwagi na funkcjonalność diagnostyczną przy badaniu rtg. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wprowadzenie w w/w pozycji następującej punktacji: „˂ 39000 = 0 pkt, ≥ 39000 = 10 pkt”.

**Odp. SIWZ bez zmian.**

1. Tabela nie zawiera wagi kompletnego stołu, która jest istotnym parametrem sprzętu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wprowadzenie w pozycji 26a parametru o treści: „Waga kompletnego stołu (stół z płytą podstawy, z kołpakiem rtg, z kolimatorem i z detektorem DRF) ≤ 1400 kg” z punktacją: „>1000 kg = 0 pkt, ≤ 1000 kg = 10 pkt”.

**Odp. SIWZ bez zmian.**

1. W kolumnie „Wartość graniczna” występuje także punktacja parametrów technicznych sprzętu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zmianę opisu kolumny na: „Wartość graniczna / Punktacja”.

**Odp. SIWZ bez zmian.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zamówień Publicznych