L. Dz. USK/DZP/**PN-197**/2017 Wrocław, 7.11.2017

 Do Wszystkich Wykonawców

 uczestniczących w postępowaniu

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, nr sprawy USK/DZP/PN-197/2017"

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

1. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat naczyniowy, w którym zakres ruchu orbitalnego ramienia C wynosi 148°? Aparat pozwala na wykonanie pełnego profilu zabiegów terapeutycznych: angioplastyki, implantacji stentów, miejscowej fibrynolizy, tromboaspiracji, aterektomii, implantacji filtrów do dużych żył, terapeutycznej embolizacji, implantacji stent-graftów oraz usuwania ciał obcych z drzewa naczyniowego. W wymienionych procedurach proponowany zakres ruchu jest wystarczający.

Pragniemy zauważyć, że dostępne na rynku ramiona C wykorzystywane do w/w procedur za wyjątkiem aparatu firmy Ziehm Vision RFD, preferowanego w specyfikacji, oferują max zakres ruchu orbitalnego do 140 stopni.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza**

2. Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, punkty 7 i 8

Czy Zamawiający będzie wymagał zmotoryzowanych ruchów ramienia C tj. ruchu orbitalnego i ruchu wokół osi wzdłużnej, tak jak wymaga zmotoryzowanego ruchu ramienia C w pionie w punkcie 6? Jest to bardzo istotna funkcjonalność znacząco ułatwiająca wykonywanie zabiegów podczas długotrwałych procedur wewnątrznaczyniowych. Z tego względu prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiający wymaga w postępowaniu zmotoryzowanych ruchów ramienia C tj. ruchu orbitalnego (LAO/RAO) i wokół osi poziomej (CRAN/CAUD).

**Odpowiedź: Tak Zamawiąjący dopuszcza ale nie wymaga**

3. Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z uchwytem zlokalizowanym w bezpośredniej bliskości detektora montowanym nad detektorem na kolumnie ramienia C, ale nie bezpośrednio na obudowie detektora?

Proponowane rozwiązanie jest tak samo funkcjonalne jak obecnie wymagane a dodatkowo zwiększa trwałość aparatu i zmniejsza ryzyko uszkodzenia detektora.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian**

4.Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat o szerokości 83 cm? Jest to nieznaczna różnica w stosunku do wymaganych obecnie 80 cm, która nie powoduje żadnych utrudnień ani podczas transportu, ani podczas pracy na Sali operacyjnej.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

5.Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 18

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację za dostęp do funkcji zwalniania i blokowania hamulców bezpośrednio przy detektorze TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt? Dzięki temu Operator ma możliwość ustawiania aparatu z pola sterylnego samodzielnie po zwolnieniu hamulców, co znacząco zwiększa ergonomię i szybkość pracy, ponieważ nie wymaga angażowania pomocniczego personelu np. w celu niewielkiej zmiany ustawienia kąta orbitalnego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**.

6. Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 30 - Czy Zamawiający dopuści aparat z prądem dla fluoroskopii pulsacyjnej w zakresie od 3 do 250 mA? Jest to nieznaczna różnica zakresu prądów w dolnej granicy zakresu, która praktycznie nie jest wykorzystywana. Poza tym prąd fluoroskopii dobierany jest w sposób automatyczny przez generator w zależności od warunków ekspozycji.

 **Odpowiedź: SIWZ bez zmian**

7. Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 43 - Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w opisie parametru i zmianę zdania „Symetryczna nieprzepuszczalna przesłona kwadratowa” na zdanie „Symetryczna nieprzepuszczalna przesłona szczelinowa”. W tego typu aparatach stosuje się przesłonę szczelinową, do kolimacji symetrycznej i asymetrycznej, tak jak Zamawiający wymaga w punkcie 44.

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską i winno być „Symetryczna nieprzepuszczalna przesłona szczelinowa”**

8. Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 47

Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności cieplnej zespołu lampy rtg wynoszącej 5300 kHU, uzyskanej dzięki aktywnemu chłodzeniu?

Pragniemy zaoferować aparat wyposażony w system aktywnego chłodzenia, w układzie zamkniętym zintegrowanym z głowicą RTG oraz ramieniem C, co zapewnia przedłużoną dostępność promieniowania w trakcie wydłużonych czasów fluoroskopii, np. podczas złożonych procedur realizowanych na sali operacyjnej. Jest to w zupełności wystarczająca wartość pojemności cieplnej, która w połączeniu z bardzo dużą szybkością chłodzenia na poziomie 163 kHU/min zapewni ciągłą pracę aparatu, nawet w przypadku długotrwałych procedur wewnątrznaczyniowych.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian**

9.Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 48, 49

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić ocenę punktową zarówno dla szybkość chłodzenia kołpaka jak i szybkości chłodzenia anody, przyznając dla największych wartości po 20 pkt? Są to równie istotne parametry zespołu lampy rtg jak oceniana przez Zamawiającego pojemność cieplna kołpaka i powinny również podlegać ocenie.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

10. Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 67

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę zapisu na „Wzmocnienie krawędzi i zmniejszenie szumów w czasie rzeczywistym”. Jest oczywiste, że dla Zamawiającego korzystny jest niższy poziom szumów.

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską i winno być „Wzmocnienie krawędzi i zmniejszenie szumów w czasie rzeczywistym”.**

11. Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 87

Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji wysokości monitorów w pionie zamiast regulacji pochylenia?

Podczas przedłużających się zabiegów w przypadku zmiany pozycji operatora ze stojącej na siedzącą możliwość zmiany wysokości monitorów znacząco poprawia komfort i ergonomię pracy.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

12. Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 89

Czy Zamawiający poprzez wymóg sterowania urządzenia poprzez dwa monitory kolorowe dotykowe, wszystkimi funkcjami generatora wraz z podglądem obrazu żywego dla obsługi rozumie wymóg dostarczenia aparatu z jednym panelem z monitorem dotykowym zamontowanym na ramieniu C oraz drugim panelem z monitorem dotykowym montowanym do szyny stołu, umożliwiającym sterowanie z pola sterylnego? Jest to typowe rozwiązanie w tej klasie aparatu, zapewniające pełną funkcjonalność dla operatora.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

13.Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 92

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością archiwizacji badań w formatach DICOM, Tiff i Avi? Format TIFF jest równoważny dla formatu JPG, tym samym Zamawiający nic nie traci dopuszczając archiwizację tylko w jednym z tych formatów.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

14.Dotyczy Załącznik nr 2, Aparat rtg z ramieniem C, pkt. 95

Czy Zamawiający dopuści ramie C z wyświetlaczem czasu fluoroskopii oraz alarmem dźwiękowym po osiągnięciu 5 min i wyłączeniem promieniowania po 10 min? Jest to zabezpieczenie zgodne z polskim prawem, w tym z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.*

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

15. Czy Zamawiający zakłada, że Wykonawca wystawi więcej niż jedną fakturę?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednej faktury.**

16. Prosimy o wskazanie podstawy wystawienia faktury.

**Odpowiedź: Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół zdawczo- odbiorczy.**

17. Prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczeń dla wymaganych projektów osłon stałych oraz o informacje wymagane do opracowania nowych projektów (min. grubość ścian i materiał z jakiego są zbudowane, zamontowane obecnie osłony stałe i stolarka ochronna, dzienna ilość badań oraz prosimy o udostępnienie archiwalnych Projektów Osłon Stałych dla tych pomieszczeń jeśli takie istnieją).

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni rzuty Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego.**

18. Dot. par. 4 ust. 1 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

*„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i istotne wady jakościowe dostarczonego towaru i zapewnia wymianę na pełnowartościowy towar lub jego części dotkniętej wadami w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie podczas odbioru przez Zamawiającego takich wad”?.*

Prosimy o usunięcie słowa gwarantuje, które sugeruje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, podczas gdy norma wynikającą z kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy.

Prosimy o potwierdzenie , że przedmiotowy zapis w par. 4 ust. 1 dotyczy wyłącznie procedury odbiorowej, natomiast wszelkie wady jakościowe, które ujawnią się pod dokonaniu odbioru będą usuwane na podstawie zapisów w par. 4 ust. 2 i 3, oraz par. 9

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

19. Dot. par. 4 ust. 3 wzoru umowy - Prosimy o usunięcie słów „i trwałości” – kodeks cywilny nie zna takiego typu gwarancji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

20. Dot. par. 4 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie a par. 4 kolejnych ustępów o poniższej treści:

*„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:*

*a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:*

*- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,*

*- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*

*b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)*

*c. materiały eksploatacyjne.”?*

Powyższe ma na celu doprecyzowanie warunków gwarancji i rękojmi.

 *„Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju przedmiotu umowy.”?*

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

21. Dot. par. 5 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie brzmienia zgodnie z poniższą propozycją:

*„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: USK/DZP/PN-197/2017*

*Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do art. 581, z zastrzeżeniem zapisów umowy.”?*

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

22. Dot. par. 5 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie brzmienia zgodnie z poniższą propozycją:

*„Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z gwarancji przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Termin trwania rękojmi jest równy terminowi trwania gwarancji, a uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem zapisów umowy.”?*

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

23. Dot. par. 6 ust. 1 wzoru umowy - Czy Wykonawca ma obowiązek do 21.12.2017 wykonać tylko samą dostawę, czy też i inne czynności, o których mowa np. w par. 3 ust. 7?

**Odpowiedź : wykonanie dostawy zgodnie z SIWZ**

24. Dot. par. 8 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

*„W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych”?*

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

25. Dot. par. 9 ust. 1 wzoru umowy

Prosimy o usunięcie słowa „bezpłatny” i zastąpienie go słowami „w ramach wynagrodzenia umownego”, gdyż słowo „bezpłatny” sugeruje darowiznę i może oznaczać dla organów podatkowych obowiązek naliczenia podatku od dochodu. Wskazujemy ponadto, że jest to umowa zawierana w trybie zamówienia publicznego, a więc – zgodnie z ustawową definicją – świadczenia z założenia odpłatnego, i usługi lub dostawy nie mogą się odbywać w związku z powyższym „bezpłatnie”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .**

26. Dot. par 9 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że termin usunięcia wady dotyczy dni „roboczych od pon do pt”?

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian**

27. Dot. par 9 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

*„Wykonawca zapewnia Zamawiającemu zgodny z umową zakres obsługi gwarancyjnej.”?*

Prosimy o usunięcie słowa gwarantuje, które sugeruje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, podczas gdy norma wynikającą z kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy.

Prosimy o usunięcie słowa „pełny”. Zapis taki może sugerować rozszerzenie odpowiedzialności także na sytuacje, gdy brak właściwej realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, a w których to przypadkach Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że kodeks cywilny nie zna pojęcia „pełnej” gwarancji lub „niepełnej” gwarancji, ale jedynie mówi o „gwarancji jakości”.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

28. Dot. par 9 ust. 8 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe: *„Wykonawca zapewnia Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 8 lat od daty dostawy na warunkach odrębnej umowy.”?*

Prosimy o doprecyzowanie, że serwis pogwarancyjny odbywa się na warunkach odrębnej umowy.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian**

29. Dot. par 9 ust. 10 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe: *„W przypadku niewykonania obowiązku wskazanego w ust. 9 , Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości ……(np. 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki), jednak nie więcej niż 10% wartości umowy netto i zlecić wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.”?*

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu

Podstawą naliczania kar powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

30. Dot. par. 11 ust. 6 wzoru umowy - Prosimy o usunięcie zapisu – w przypadku tego typu sprzętu nie występuje konfekcjonowanie.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

31. Dot. par. 11 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe: „*Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w przypadku zwłoki w dostawie sprzętu przekraczającego 3 dni robocze w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”?*

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

32. Dot. par. 12 ust. 1-5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

1. *„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.9 lub odstąpienia na podstawie § 11 ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.*
2. *Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 4 i § 9, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości  umowy brutto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości umowy netto oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki.*
3. *Za zwłokę w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki powyżej 1 roku od daty instalacji lub poprzedniego przeglądu, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy netto .*
4. *Za zwłokę w wykonaniu naprawy, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy netto .*
5. *Za zwłokę w dostarczeniu sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się awarii, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy netto .”?*

Podstawą naliczania kar powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

33. Dot. par. 12 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w ustępie 6 poniższego zapisu:

*„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?*

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

34. Dot. par. 12 ust. 9 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe: *„Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy zgodnie z § 11 ust. 7 i nie dostarcza zamówionego zgodnie z § 3 towaru lub niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 4 i 9, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób rażąco niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem. Rozwiązanie nastąpi po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.”?*

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

35. Dot. par. 13 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ustępu 6? Zapis taki jest niespotykany w umowach zawieranych w zakresie Pzp i jest nadmiarowy.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

36. Dot. par. 13 ust. 9 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe: *„W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub w okresie rękojmi lub gwarancji podmiot udzielający gwarancję nie jest zdolny do dotrzymania swoich zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia nowej gwarancji na tych samych warunkach co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.”?*

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .**

37. Dot. roz. VI pkt. 5 lit. a oraz roz. VIa pkt. 1

Czy Zamawiający będzie wymagał oświadczenia dla oferowanego RTG z ramieniem C czy dla wszystkich oferowanych wyrobów będących wyrobami medycznymi?

**Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał oświadczenia dla oferowanego RTG z ramieniem C na potrzebę postępowania, natomiast dla wszystkich dostarczonych wyrobów medycznych z dostawą.**

38. Dot. Fakturowania - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakturowanie po dostawie ramienia C?

**Odpowiedź: Prawidłowa dostawa potwierdzona jest protokołem zdawczo – odbiorczym .**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi
w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych