Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Mobilny aparat rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Wartość oferowana | Ocena punktowa | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny aparat rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych przewoźny | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki z wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥68 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Odległość SID | >104 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | >20 cm |  |  | Największa wartość 5 pkt, pozostałe i graniczna 0 pkt |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥42 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Zamortyzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | >160° |  |  | Największa wartość 5 pkt, pozostałe i graniczna 0 pkt |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | > ±220° |  |  | Największa wartość 5 pkt, pozostałe i graniczna 0 pkt |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±10° |  |  | Bez punktacji |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) | >83 cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt na detektor obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Blokada kół i sterowanie kolami za pomocą jednej dźwigni | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pedał do włączania promieniowania | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 80cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Hamulce wszystkich ruchów | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pulpit sterowania funkcjami aparatu zamieszczony na wózku z ramieniem C z możliwością zmiany pochylenia i obracania na obie strony wózka ramienia C, z jednego pulpitu sterowanie wszystkimi dostępnymi funkcjami aparatu oraz podgląd obrazu żywego, pulpit zdublowany również na stacji monitorowej z możliwością sterowania wszystkimi funkcjami w tym samy zakresie. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie wyżej wymienione zakresy ruchów powinny być dostępne dla wszystkich skrajnych położeniach w dowolnej kombinacji ruchów co ma potwierdzić wyważenie ramienia C | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Oznaczenie hamulców każdy w innym kolorze w celu usprawnienia komunikacji z personelem pomocniczym | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | GENERATOR | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Generator impulsowy wysokiej częstotliwości | ≥25 imp./sek. |  |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora RTG zgodnie z normą IEC 60601-2-7 dla 100kV | ≥25kW |  |  | Bez punktacji |
|  | Skopia pulsacyjna w zakresie | ≥ 2- 25 imp./sek. |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja szerokości impulsu | Min. 10 msek. – 40 msek |  |  | Bez punktacji |
|  | Radiografia cyfrowa na detektorze obrazu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii | ≥ 40-120kV |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prądu dla trybów fluoroskopii | ≥2 do 240mA |  |  | Największy zakres w 5 pkt, pozostałe i graniczna 0 pkt |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii | ≥240mA |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii i fluoroskopii wysokokontrastowej | ≥50% |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 220-240V +/-10%, 50Hz | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | LAMPA I KOLIMATORY | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Lampa z wirującą anodą | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość ogniska małego | ≤ 0.3 |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość ogniska dużego | ≤ 0.6 |  |  | Bez punktacji |
|  | Filtracja wewnętrzna | >4,2mmAl |  |  | Największa wartość 5 pkt, pozostałe i graniczna 0 pkt |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator kwadratowy | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Symetryczna nieprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Asymetryczna nieprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | >350kHU |  |  | Największa wartość 5 pkt, pozostałe i graniczna 0 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka, | >8000kHU |  |  | Największa wartość 20 pkt, pozostałe i graniczna 0 pkt |
|  | Prędkość chłodzenia kołpaka | >95kHU/min |  |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody | >75kHU/min |  |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy układ chłodzenia kołpaka cieczą | Tak, opisać |  |  | Bez punktacji |
|  | PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary detektora cyfrowego (kwadrat) | ≥30cm x 30cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość piksela | ≤195µm |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar pola obrazowania | ≥29cm x 29cm |  |  | Bez punktacji |
|  | Ilość pól obrazowania | ≥3 |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość pól obrazowania | Podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Matryca detektora | ≥1500x 1500 pikseli |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres dynamiki detektora | ≥90dB |  |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna powierzchni czynnej detektora nie mniej niż 40cm | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ z funkcją wyświetlania dawki promieniowania DAP i funkcją zapisywania tej informacji w danych pacjenta po zakończonym zabiegu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy | ≥90000 |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja „cyfrowe video” (odtwarzanie nagranych scen ze skopii) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej ( pamięć kinowa) | ≥25obr/sek |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wzmocnienie krawędzi i zmniejszenie szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja kontrastu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | System nanoszenia opisów i grafów | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | System obrysowywania graficznego naczyń i wyświetlania obrysowania w obrazie LIVE na kolejnych ekspozycjach | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimum 4 wielkości powiększenia obrazu Zoom | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet naczyniowy | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Angiografia DSA | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wychwycenie zdjeć o największym zaczernieniu DSA lub MaxOp | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Radmaping | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pixelshift i Landmarking | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Nanoszenie graficznych oznaczeń odejść naczyń które są wyświetlane na kolejnych zdjęciach LIVE automatycznie aż do momentu rezygnacji z tej funkcji przez operatora | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | WÓZEK Z MONITORAMI | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Ilość monitorów | ≥2 |  |  | Bez punktacji |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: monochromatyczne LCD TFT min. 19” | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Monitory z możliwością kalibracji zgodnie z krzywą GSDF (DICOM) Zamawiający dopuszcza aparat z monitorami pod warunkiem zapewnienia 60-miesięcznej gwarancji, iż monitory będą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji. W szczególności załącznik nr 1 w zakresie monitorów przeglądowych oraz AAPM TG 18 (zgodności z krzywą GSDF DICOM). W sytuacji kiedy monitor ulegnie zużyciu, Zamawiający wymaga wymiany na nowy. Zamawiający wymaga wykonania testów raz w roku oraz w ostatnim roku gwarancji potwierdzających spełnienie wymogów rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji. W szczególności załącznik nr 1 w zakresie monitorów przeglądowych oraz AAPM TG 18 (zgodności z krzywą GSDF DICOM). | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Monitory z możliwością wyświetlania z poziomu użytkownika obrazów testowych do testów podstawowych i specjalistycznych zgodnych z AAPM TG18 | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Luminacja monitorów, kontrast | ≥900cd/m2, 1000:1 |  |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie do kalibracji monitorów – 1 szt. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia 60-miesięcznej gwarancji, iż monitory będą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji. W szczególności załącznik nr 1 w zakresie monitorów przeglądowych oraz AAPM TG 18 (zgodności z krzywą GSDF DICOM). W trakcie trwania gwarancji, w sytuacji kiedy monitory ulegną zużyciu, Zamawiający wymaga wymiany na nowe z zachowaniem okresu gwarancji na dostarczony aparat. W przypadku, gdy wymiana monitorów następuje po 36 miesiącu, gwarancja ulega wydłużeniu zgodnie z ustawową rękojmią. Zamawiający wymaga wykonania testów raz w roku oraz w ostatnim roku gwarancji potwierdzających spełnienie wymogów rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji. W szczególności załącznik nr 1 w zakresie monitorów przeglądowych oraz AAPM TG 18 (zgodności z krzywą GSDF DICOM). | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja pochylenia monitorów | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie urządzenia poprzez dwa monitory kolorowe dotykowe , sterowanie wszystkimi funkcjami generatora wraz z podglądem obrazu żywego dla obsługi | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0, Funcje DICOM w zakresie : DICOM store , store commitment, Worklist, Query | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja na USB w formacie TIFF, JPG, DICOM | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | ŚRODKI TECHNICZNE MIERZĄCE I REDUKUJĄCE | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Radiografia cyfrowa i fluoroskopia z wykorzystaniem cyfrowego detektora obrazu | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Miernik czasu promieniowania powodujący nadawanie sygnału dźwiękowego po każdych 5 min prześwietlania | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | komplet osłon rtg: fartuch rozmiar L ( 2szt. jednostronne, 2szt. dwuczęściowe) i 4 szt. osłon tarczycy |  |  |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
|  | Zatwierdzone 3 projekty osłon radiologicznych dla trzech lokalizacji dla dostarczanego aparatu i pomieszczeń, w którym będzie stał (pom. nr 1.17 bud.K, Blok Operacyjny sala nr 11, nowo powstająca sala Endoskopii Urologicznej w Dziale Diagnostyki Endoskopowej. Pozytywny raport z testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK, z dostawą |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |  | ………… |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                                                                ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo