L. Dz. USK/DZP/**PN-201**/2017 Wrocław, 07.11.2017

Do Wszystkich Wykonawców

uczestniczących w postępowaniu

|  |
| --- |
| **Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na : Dostawa sprzętu medycznego w ramach utworzenia Sali Hybrydowej, nr sprawy: USK/DZP/PN-201/2017  Pakiet nr 2 – Respirator - Pytanie 1 dotyczy p. 16  Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów dostarczenie respiratora wyposażonego w tryb Bi-Level z gwarancja objętości (wymóg bez punktu porządkowego w tabeli wymogów technicznych) zamiast trybu wentylacji z punktu 16. „Wentylacja SIMV PRVC o regulowanym ciśnieniu i objętości.”? Z klinicznego punktu widzenia oba tryby wentylacji pod względem nastaw, sposobu prowadzenia wentylacji są dokładnie takie same różni je tylko nazwa. W zawiązku z powyższym pragniemy zauważyć, że z ekonomicznego punktu widzenia niezasadne jest wyposażenie respiratora dwukrotnie w ten sam tryb wentylacji.  **Odpowiedź** : Tak, Zamawiający uzna za spełnienie wymogów dostarczenie respiratora wyposażonego w tryb Bi-Level z gwarancją objętości zamiast trybu wentylacji z punktu 16. „Wentylacja SIMV PRVC o regulowanym ciśnieniu i objętości.”.  Pakiet 1 – Aparat do znieczulenia – 1 szt.  Pytanie 2 dotyczy p. 75 - Czy Zamawiający dopuści moduł danych pomiarowych bez archiwizacji danych pacjenta podczas transportu ?  **Odpowiedź** Tak, Zamawiający dopuści moduł danych pomiarowych bez archiwizacji danych pacjenta podczas transportu.  Wzór umowy - Pytanie 3 – Par 3 ust. 10  Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie aparatów, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie przeglądy bezpieczeństwa i przeglądy okresowe, procedury kalibracyjne, testowe i pomiarowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Aparat do znieczulenia czy respirator stanowiące przedmiot zamówienia są urządzeniami, których używanie ma szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie takich czynności wymaga zaawansowanego przeszkolenia.  Mając na względzie powyższe zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przeszkolenia obsługi pracowników Zamawiającego w zakresie - technicznego przeglądu bezpieczeństwa oraz procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych.  **Odpowiedź** : SIWZ bez zmian.  W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi  w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. |

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych