L. Dz. USK/DZP/**PN-229**/2017 Wrocław, 27.11.2017

 Do Wszystkich Wykonawców

 uczestniczących w postępowaniu

|  |
| --- |
| **Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na : dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - nr sprawy: USK/DZP/PN-229/2017 |

Pytanie nr 1- Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:

Konsola kamery Full HD zintegrowana ze żródłem światła i rejestratorem medycznym, autoklawowalna głowica kamery Full HD wraz z couplerem/obiektywem oraz tablet sterujący systemem. Złacze światłowodu z możliwością podłączenia produktów produkcji Richard Wolf, ACMI, Storz, Olympus.?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odpowiedź** : Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 2 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.4Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:Wbudowany w konsolę kamery, zintegrowany bezprzewodowo z tabletem rejestrator medyczny o pamięci min. 128 GB, z formatem obrazów JPG, PDF i rejestracją filmów?**Odpowiedź** : Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.5Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:Źródło światła w technologii LED, czas pracy min. 30 000 godzin. Złącze światłowodu umożliwiające podłączenie światłowodów produkcji Richard Wolf, ACMI, Storz, Olympus.?**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.Pytanie nr 4 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.6Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:Tablet cyfrowy sterujący zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania konsolą kamery, możliwością sterowania ustawieniami głowicy kamery oraz archiwizacją. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem.?**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5- Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.7Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:Monitor medyczny Full HD, ekran LCD o przekątnej min. 27”, rozdzielczość kolorów ok. 16,7 miliona kolorów, z wejściami typu BNC, RGB, Component, DVI-D, HD-SDI?**Odpowiedź :** Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 6 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.7Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:Monitor medyczny Full HD, ekran LCD o przekątnej min. 32”, kontrast min. 1300:1, z wejściami 2x SDI,2xSOGI, 2x DVI-D, VGA, C-Video, S-Video, Component?**Odpowiedź :** Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 7 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.9Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:

|  |
| --- |
| Pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego rozszerzania stawów podczas operacji artroskopowych  |
| Dotykowy, kolorowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia |
| Predefiniowane programy ustawienia ciśnienia - możliwość indywidualnej zmiany |
| Maks wartość przepływu - 2500 ml/min.Regulacja ciśnienia - 10 do 150 mmHg |

 **Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.Pytanie nr 8- Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.9Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:Dwurolkowa pompa artroskopowa, funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania. Ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia. Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów. Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcjitypu „rinse”. Możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli. Maks wartość przepływu 600 ml/min., regulacja ciśnienia 50-200 mmHg.?**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.Pytanie nr 9 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.10Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego wraz z przełącznikiem nożnym. Obsługa urządzeń z automatycznym rozpoznaniem końcówki roboczej, przełącznik nożny do sterowania shaverem w komplecie. Ekran do sterowania ustawieniami. Sterowanie sterownikiem nożnym. Możliwość stosowania rękojeści shavera ze sterowaniem w rękojeści.?**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.Pytanie nr 10- Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.12Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:Generator waporyzacji tkanek RF z pedałem nożnym i ekranem sterującym.?**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.Pytanie nr 11 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.13Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:Światłowód przezierny kompatybilny ze źródłem światła średnica 4mm, długość 2,438 m?**Odpowiedź :** Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 12 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.14Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:Optyki artroskopowe w systemie mocowania J-lock, kąt patrzenia 30° każda w komplecie z płaszczem wodnym dwukranikowym i trokarem.?**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.Pytanie nr 13 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.1W w/w pozycji Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w następujący sposób: „Zestaw artroskopowy składający się z monitora, sterownika ze źródłem światła, kamer wraz z optykami, osłon do optyk, pompy artroskopowej, waporyzatora **wraz z końcówkami**, przewodów światła, shavera wraz z oprzyrządowaniem pompy”. Prosimy o wskazanie ilości wymaganych końcówek, jakie Wykonawca powinien umieścić w ofercie.**Odpowiedź :** Przewiduje się zwykle 50 końcówek w okresie 2- letnim.  |

 W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych