L. Dz. USK/DZP/**PN-229**/2017 Wrocław, 27.11.2017

Do Wszystkich Wykonawców

uczestniczących w postępowaniu

|  |
| --- |
| **Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na : dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - nr sprawy: USK/DZP/PN-229/2017 |

Pytanie nr 1- Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:

Konsola kamery Full HD zintegrowana ze żródłem światła i rejestratorem medycznym, autoklawowalna głowica kamery Full HD wraz z couplerem/obiektywem oraz tablet sterujący systemem. Złacze światłowodu z możliwością podłączenia produktów produkcji Richard Wolf, ACMI, Storz, Olympus.?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odpowiedź** : Zgodnie z SIWZ.  Pytanie nr 2 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.4  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:  Wbudowany w konsolę kamery, zintegrowany bezprzewodowo z tabletem rejestrator medyczny o pamięci min. 128 GB, z formatem obrazów JPG, PDF i rejestracją filmów?  **Odpowiedź** : Zamawiający dopuszcza.  Pytanie nr 3 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.5  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:  Źródło światła w technologii LED, czas pracy min. 30 000 godzin. Złącze światłowodu umożliwiające podłączenie światłowodów produkcji Richard Wolf, ACMI, Storz, Olympus.?  **Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.  Pytanie nr 4 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.6  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:  Tablet cyfrowy sterujący zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania konsolą kamery, możliwością sterowania ustawieniami głowicy kamery oraz archiwizacją. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem.?  **Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.  Pytanie nr 5- Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.7  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:  Monitor medyczny Full HD, ekran LCD o przekątnej min. 27”, rozdzielczość kolorów ok. 16,7 miliona kolorów, z wejściami typu BNC, RGB, Component, DVI-D, HD-SDI?  **Odpowiedź :** Zgodnie z SIWZ.  Pytanie nr 6 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.7  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:  Monitor medyczny Full HD, ekran LCD o przekątnej min. 32”, kontrast min. 1300:1, z wejściami 2x SDI,2xSOGI, 2x DVI-D, VGA, C-Video, S-Video, Component?  **Odpowiedź :** Zgodnie z SIWZ.  Pytanie nr 7 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.9  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:   |  | | --- | | Pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego rozszerzania stawów podczas operacji artroskopowych | | Dotykowy, kolorowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia | | Predefiniowane programy ustawienia ciśnienia - możliwość indywidualnej zmiany | | Maks wartość przepływu - 2500 ml/min.  Regulacja ciśnienia - 10 do 150 mmHg |   **Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.  Pytanie nr 8- Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.9  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:  Dwurolkowa pompa artroskopowa, funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania. Ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia. Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów. Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji  typu „rinse”. Możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli. Maks wartość przepływu 600 ml/min., regulacja ciśnienia 50-200 mmHg.?  **Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.  Pytanie nr 9 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.10  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:  Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego wraz z przełącznikiem nożnym. Obsługa urządzeń z automatycznym rozpoznaniem końcówki roboczej, przełącznik nożny do sterowania shaverem w komplecie. Ekran do sterowania ustawieniami. Sterowanie sterownikiem nożnym. Możliwość stosowania rękojeści shavera ze sterowaniem w rękojeści.?  **Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.  Pytanie nr 10- Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.12  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:  Generator waporyzacji tkanek RF z pedałem nożnym i ekranem sterującym.?  **Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.  Pytanie nr 11 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.13  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:  Światłowód przezierny kompatybilny ze źródłem światła średnica 4mm, długość 2,438 m?  **Odpowiedź :** Zgodnie z SIWZ.  Pytanie nr 12 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.14  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, alternatywnie do produktu o parametrach technicznych wymienionych w SIWZ, produktu równoważnego o następującej charakterystyce:  Optyki artroskopowe w systemie mocowania J-lock, kąt patrzenia 30° każda w komplecie z płaszczem wodnym dwukranikowym i trokarem.?  **Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.  Pytanie nr 13 - Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 2-Zestaw artroskopowy – 1 kpl., lp.1  W w/w pozycji Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w następujący sposób: „Zestaw artroskopowy składający się z monitora, sterownika ze źródłem światła, kamer wraz z optykami, osłon do optyk, pompy artroskopowej, waporyzatora **wraz z końcówkami**, przewodów światła, shavera wraz z oprzyrządowaniem pompy”. Prosimy o wskazanie ilości wymaganych końcówek, jakie Wykonawca powinien umieścić w ofercie.  **Odpowiedź :** Przewiduje się zwykle 50 końcówek w okresie 2- letnim. |

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych