Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                                                         Załącznik nr 1a

Pakiet 2 – Ssaki próżniowe

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Regulator ssania, regulator próżni, montaż w punkcie poboru DIN, dla dorosłych minimum 950mBar, z kompletem drenów – 20 szt. | TAK |  |
|  | Ssak do podłączenia do instalacji próżni centralnej . Podłączenie bezpośrednio do punktu poboru próżni typu DIN | TAK |  |
|  | Siła ssania regulowana płynnie w zakresie minimum od 0-950 mbar. | TAK |  |
|  | Szybki zawór odcinający, wyłączający ssanie bez konieczności odłączania od instalacji próżni . Dwa przyciski włącz i wyłącz. | TAK |  |
|  | Manometr zabezpieczony z zewnątrz osłoną z tworzywa sztucznego , posiadający ponadto możliwość obrotu w lewo i prawo o min 30˚ | TAK |  |
|  | Regulator ssania wyposażony w system wspomagania regulacji ssania umożliwiający obniżenie ssania bez konieczności rozłączania obwodu. | TAK |  |
|  | Ssak wyposażony w wymienny filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Dren silikonowy łączący regulator z butlą na wydzieliny, dł. min. 5m | TAK |  |
|  | Dren silikonowy łączący butlę na wydzieliny z pacjentem, dł. min. 1m | TAK |  |
| II | Butelka zabezpieczającą o poj. 0,1 l - słój bezpieczeństwa z filtrem do oferowanego regulatora ssania – 40 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik zabezpieczający o pojemności 100ml z filtrem bakteriobójczym wciskanym od czoła. Pojemnik montowany do regulatora wciskowo od spodu i łatwo demontowany | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji pojemników zabezpieczających w temp. 134°C w autoklawie | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                                                         Załącznik nr 1a

Pakiet 3 – Urządzenie do wentylacji wysokoczęstotliwościowej – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie stacjonarne umieszczone na mobilnej podstawie z możliwością umieszczenia na półce kolumny podwieszanej | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł wentylacji wysokimi częstotliwościami w zakresie 4-1600 cykli na minutę | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wbudowany system ogrzewania i nawilżania mieszanki oddechowej | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wbudowany moduł pomiaru EtCO2 | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada możliwość podłączenia kamery endoskopowej i wyświetlenia obrazu na panelu kontrolnym | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada niezależny kanał do podawania tlenu stałym strumieniem | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dotykowy panel sterujący z możliwością odłączenia od jednostki głównej | TAK |  |
|  | Panel Kontrolny ekran minimum 9" dotykowy | TAK |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 14,0 kg | TAK |  |
|  | Przeznaczone dla pacjentów o masie w kg : 10kg - 200 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60Hz | TAK |  |
|  | Menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Zakres ciśnień zasilania gazowe powietrze i tlen 4,0-6,5 bar | TAK |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | HFJV - wentylacja strumieniowa wysoką częstotliwością | TAK |  |
|  | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
|  | Zakres regulacji częstotliwości oddechowych w module JET1 na min: 4 - 1600/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie napędowe regulowane w zakresie: 0.1-3.5 bar | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek czasu wdechu w cyklu: 20-70% | TAK |  |
|  | Płynna regulacja zawartości tlenu w mieszance oddechowej: 21-100% | TAK |  |
|  | Regulacja poziomu nawilżania mieszanki oddechowej: minimum 8 poziomów | TAK |  |
|  | Przepływ boczny BayPass: 0-70l/min z stopniowaniem co 5l/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie wentylacji 1-100 mbar | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Wykres przebiegu wentylacji (krzywa ciśnień) | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa | TAK |  |
|  | Objętość minutowa zakres 0-200l/min | TAK |  |
|  | Objętość przepływowa zakres 0-10 000 ml | TAK |  |
|  | Ciśnienie przerwy (między wydechem a wdechem) | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe PIP | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wydechowe PEEP | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie wentylacji | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Alarm poziomu PIP (Szczytowe ciśnienie wdechowe ) regulowany w zakresie 1-100mbar | TAK |  |
|  | Alarm poziomu PP (ciśnienie przerwy) regulowany w zakresie 1-100mbar | TAK |  |
|  | Alarm poziomu wody (zakłócenia w dopływie wody) | TAK |  |
|  | Alarm temperatury ( gdy jest poza limitem) | TAK |  |
|  | Alarm zasilania (gdy napięcie spada poniżej 95V) | TAK |  |
|  | Alarm gazów ( zanik zasilania tlenem/powietrzem) | TAK |  |
|  | Alarm stężenia O2 ( gdy stężenie 02 jest podwyższone lub obniżone o 5% lub więcej względem wartości ustawionej) | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Dreny wentylacyjne i pomiarowe wielorazowego użytku – 1 kpl. | TAK, z dostawą |  |
|  | Cewnik 2-światłowy do operacji laserowych krtani; wykonany z teflonu; dwudrożne; dł. 40cm 12Ch jednorazowy - 1 szt. | TAK, z dostawą |  |
|  | Łączniki do wentylacji w OIT wielorazowego użytku – 1 kpl. | TAK, z dostawą |  |
|  | Pakiet startowy akcesoriów: Materiały wielorazowego użytku - autoklawowalne: Dren respirator-pacjent - linia kanału respiratora dł. min. 1,6 m - 1 sztuka Dren respirator-pacjent - linia pomiarowa ciśnienia dł. min. 1,6 m - 1 sztuka Dren respirator-pacjent – linia kanału typu Baypass dł. min. 1,6 m - 1 sztuka Worek testowy (tzw. sztuczne płuco ) - 1 sztuka Licznik kropel - 1 sztuka Przewód łączący respirator z monitorem – 1 szt. Teflonowa kaniula przeztchawicza do wentylacji 13G dla dorosłych – 1 szt. Materiały jednorazowego użytku: Linia pomiarowa do etCO2 - 10 sztuk Łącznik Y do linii etCO2 - 10 sztuk Linia nawilżająca - 10 sztuk | TAK, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)