Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Laktator klasy szpitalnej - 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laktator klasy szpitalnej | TAK |  |
|  | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz. | TAK |  |
|  | Dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na karcie magnetycznej | TAK |  |
|  | Do wyboru minimum dwa programy: program przeznaczony do stymulacji laktacji (dla mam wcześniaków, mam z opóźnioną laktacją, matek po szczególnie trudnych porodach) program dla matek dzieci donoszonych, do podtrzymania laktacji na odpowiednim poziomie | TAK |  |
|  | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia | TAK |  |
|  | Płynna regulacja siły ssania. | TAK |  |
|  | Laktator przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę. | TAK |  |
|  | Głośność aparatu max.45 dB |  |  |
|  | Trwała obudowa zapewniająca utrzymanie urządzenia w czystości. Konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu (separacja mediów) | TAK |  |
|  | Separacja mediów |  |  |
|  | Uchwyt na butelki, podstawa jezdna | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Pasteryzator - 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność min. 9 l | TAK |  |
|  | Umożliwia przeprowadzenie automatyczne cyklu pasteryzacji mleka kobiecego w temperaturze 62.5ºC | TAK |  |
|  | Możliwość pasteryzacji co najmniej 96 butelek o pojemności 50 ml lub co najmniej 36 butelek o pojemności od 130 ml do 250 ml | TAK |  |
|  | W pełni automatyczne działanie | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza | TAK |  |
|  | Alarm optyczny i dźwiękowy nieprawidłowej pracy | TAK |  |
|  | Szybkie schładzanie do 4 st. C w ciągu około 20 minut | TAK |  |
|  | Maksymalne zużycie wody na cykl 85 litrów | TAK |  |
|  | Wizualny rejestrator usterek | TAK |  |
|  | Minimalne wymiary komory 400 x 400 x 250 mm (Szer. x Gł. x Wys.) Maksymalne wymiary urządzenia 600 x 700 x 920 mm (Szer. x Gł. x Wys.) | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom hałasu 45 dBA | TAK |  |
|  | Moc urządzenia min. 1,80 kWh | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Wykonanie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z normami BS EN 60204-1:2006 & A1:2009, BS EN 12100-1:2003, BS EN 61000-2-2, BS EN 61000-2-4 Urządzenie posiadające CE: 2006/95/EC | TAK |  |
|  | Wyposażenie: koszyki na butelki rejestrator danych butelka testowa sondę do pomiaru temperatury mleka | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 3 – Zamrażarka szokowa - 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie służące do szybkiego zamrażania, zamrażanie szokowe od plus 70 stopni C do minus 18 stopni C w ciągu maksymalnie 240 minut, urządzenie przechodzi automatycznie w tryb chłodzenia minus 20 stopni C gdy cykl zamrażania szokowego dobiegnie końca, ręczne rozmrażanie, schładzanie szokowe od plus 70 stopni C do plus 3 stopni C w ciągu maksymalnie 90 minut, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb chłodzenia plus 2 stopnie C gdy cykl schładzania szokowego dobiegnie końca, maksymalne wymiary zewnętrzne - szerokość 750 mm, głębokość 740 mm, wysokość 720 mm, wykonane ze stali nierdzewnej zarówno ścianki wewnętrzne jak i zewnętrzne, zaokrąglone rogi komory chłodzącej uławiające czyszczenie, otwór odpływowy na spodzie komory, warstwa izolacyjna z wypienionego poliuretanu, cyfrowy panel sterowania, praca w temperaturze do 43 stopni C i 65 RH, wbudowany agregat, system chłodniczy wentylowany, magnetyczne uszczelnienie drzwi z profilowanym uchwytem zamykania drzwi, wyposażony w stożkową sondę temperatury rdzenia produktu, czynnik chłodniczy R404a, pojemność 3 x GN 1/1 (2 x 65 mm i 1 x 40 mm ) lub 3 x 400 x 600 mm, napięcie U 230 V, moc elektryczna min. 1,15 kW. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)