02.01.2018 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213

50-556 Wrocław

Dotyczy: „Zakup pojemników sterylizacyjnych  i transportowych na potrzeby sterylizacji

Nr sprawy USK/DZP/DLG/98/12/2017

Zwracamy się  z zapytaniem, dotyczącym:

Pakiet 5 – pojemnik z wanna

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika sterylizacyjnego o następujących parametrach:

wanna do kontenera o wymiarach 553 x 272 x 133 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, w minimum 5 kolorach do wyboru, wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Dostosowana do wanny kontenera pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego zapewniająca dużą wytrzymałość o grubości min. 2 mm w kolorze szarym co umożliwia wymianę między kontenerami tego samego rozmiaru . W pokrywie system filtrowy tzw. bariera mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbą sterylizacji, filtr pracujący w systemie otwartym. Kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Kontener nie wymaga stosowania dodatkowych filtrów papierowych ani plomb zabezpieczających.  Pasujący do kontenera Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach zewnętrznych 510x250x60 mm oraz tabliczki identyfikacyjne (na przód i tył) z opisem według wymagań Zamawiającego do 40 znaków w białym kolorze.

Zamawiający dopuszcza również

Pakiet 4 – pojemnik do laparoskopii

Pytanie 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika sterylizacyjnego o następujących parametrach:

Pojemnik sterylizacyjny na instrumentarium laparoskopowe. Wanna do kontenera o wymiarach 553 x 272 x 189 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, w minimum 5 kolorach do wyboru, wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Dostosowana do wanny kontenera pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego zapewniająca dużą wytrzymałość o grubości min. 2 mm w kolorze szarym co umożliwia wymianę między kontenerami tego samego rozmiaru. W pokrywie system filtrowy tzw. bariera mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbą sterylizacji, filtr pracujący w systemie otwartym. Kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Kontener nie wymaga stosowania dodatkowych filtrów papierowych ani plomb zabezpieczających.

Wanny kontenerów wykonane z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium.

Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych, dodatkowo tabliczki identyfikacyjne (na przód i tył kontenera) z opisem według wymagań Zamawiającego do 40 znaków w białym kolorze.

Tak, zamawiający dopuszcza również

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści kosz wykonany z siatki ze stali nierdzewnej ?

Tak, zamawiający dopuszcza również

Z poważaniem