Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia : dostawa ultradźwiękowego aspiratora tkanek  dla Bloku Operacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Producent / kraj ….……………………………………………………..

Model/ typ 	…………………………………………………………..

| Lp. | Parametry urządzenia | Warunek | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawowe wymagane funkcje: Ultradźwiękowe rozbijanie tkanek, Płukanie, Odsysanie | TAK |  |
| 2. | Zestaw jezdny, zasilany z sieci 230 V/50 Hz | TAK |  |
| 3. ULTRADŹWIĘKOWE ROZBIJANIE TKANEK |
| 3.1 | Praca na częstotliwościach: 23 kHz oraz 36 kHz | TAK |  |
| 3.2 | Maksymalna amplituda drgań końcówki nie mniejsza niż 200um na częstotliwości 23 kHz oraz nie mniejsza niż 100 um na częstotliwościach 36 kHz | TAK |  |
| 3.3 | Regulacja amplitudy drgań końcówki w zakresie co najmniej 10-100% | TAK |  |
| 4. PŁUKANIE I ODSYSANIE TKANEK |
| 4.1 | Urządzenie wyposażone w moduł ssący zintegrowany z urządzeniem | TAK |  |
| 4.2 | Maksymalne podciśnienie wytwarzane przez ssak nie mniejsze niż 500 mm Hg | TAK |  |
| 4.3 | Maksymalna wydajność płukania nie mniejsza niż 10 ml/min | TAK |  |
| 5. WYMAGANIA / PARAMETRY OGÓLNE |
| 5.1 | Możliwość sterylnej zmiany samej końcówki roboczej (a nie całej głowicy ultradźwiękowej) podczas zabiegu operacyjnego | TAK |  |
| 5.2 | Aktywacja noża wyłącznikiem nożnym, sygnalizacja dźwiękowa aktywacji | TAK |  |
| 5.3 | Głowice ultradźwiękowe umożliwiające używanie różnych końcówek roboczych – co najmniej pięciu do każdej głowicy roboczej | TAK |  |
| 5.4 | Głowice robocze przystosowane do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 5.5 | Przetwornik ultradźwiękowy magnetostrykcyjny , chłodzony | TAK |  |
| 5.6 | Łatwość mycia i czyszczenia głowic ultradźwiękowych , umiejscowienie kanałów płukania i ssania na zewnątrz głowic . | TAK |  |
| 5.7 | Niezależna od włącznika nożnego i amplitudy drgań końcówki funkcja selektywności rozdrabniania tkanek, ustawiana za pomocą własnego wskaźnika na panelu sterującym | TAK |  |
| 5.8 | Możliwość redukcji chmurki płynu irygującego pojawiającej się w czasie aktywacji ultradźwięków ( końcówki robocze zaopatrzone w specjalne otwory preaspiracyjne ) | TAK |  |
| 6. WYPOSAŻENIE ZESTAWU |
| 6.1 | Głowica ultradźwiękowa 36 kHz - 1 szt. | TAK |  |
| 6.2 | Końcówka robocza do w/wymienionej głowicy , zagięta o średnicy 1,14 mm i długości co najmniej 10 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 6.3 | Końcówka robocza do w/wymienionej głowicy przedłużona, zagięta o długości co najmniej 16 cm – 4 szt. | TAK |  |
| 6.4 | Końcówka robocza do w/wymienionej głowicy prosta, do rzeźbienia kości – 4 szt. | TAK |  |
| 6.5 | Końcówka robocza do w/wymienionej głowicy , zagięta z ząbkami , do usuwania guzów twardych i włóknistych, o średnicy 1,57 mm – 4 szt. | TAK |  |
| 6.6 | Kaseta do sterylizacji w autoklawie głowicy - 1 szt. | TAK |  |
| 6.7 | Podstawka do zmiany końcówek w sterylnym polu – 1 szt. | TAK |  |
| 6.8 | Sterylne klucze do zmiany końcówek do w/w głowicy – 12 szt. | TAK |  |
| 6.9 | Dreny do głowicy ultradźwiękowej – 12 szt. | TAK |  |
| 6.10 | Dodatkowy wymienny stożek wielorazowego użytku do w/wymienionej głowicy – 2 szt. | TAK |  |
| 6.11 | Jednorazowe wkłady ssaka – 12 szt. | TAK |  |
| 7. | Aparat w pełni kompatybilny z będącym w posiadaniu Zamawiającego. Możliwość podłączania wszystkich posiadanych przez Zamawiającego głowic ultradźwiękowych do nowej konsoli, oraz nowych głowic do konsoli posiadanej. Zamawiający posiada aspirator ultradźwiękowy typu: CUSA EXCEL, prod. Integra LifeSciences, rok prod. 2007. | TAK |  |
| 8. | Szkolenie dla personelu na bloku operacyjnym oraz dla 2 wybranych lekarzy w klinicznym ośrodku referencyjnym producenta | TAK |  |
| 9. INNE WYMAGANIA |
| 9.1 | Oferowany system jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy | TAK |  |
| 9.2 | Dostawca zobowiązuje się do:.- dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego,- dokonania szkolenia personelu w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 9.3 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
| 10. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 10.1 | Min. 24 miesięcy gwarancji | TAK, podać |  |
| 10.2 | Serwis autoryzowany na terenie Polski | TAK |  |
| 10.3 | Termin rozpoczęcia biegu pełnej gwarancji liczony jest od momentu uruchomienia urządzenia, po podpisaniu protokołu instalacji, uruchomienia i szkolenia z obsługi | TAK |  |
| 10.4 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. | TAK |  |
| 10.5 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 4 dni w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK, podać |  |
| 10.6 | Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę, minimum jeden rocznie (wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej, warunków gwarancji). | TAK |  |