Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Osmometr – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zautomatyzowany cyfrowy przyrząd umożliwiającym szybkie i dokładne oznaczenie osmolaności, metodą pomiaru temperatury krzepnięcia. Przeznaczony do oznaczania osmolalności surowicy krwi, moczu i innych płynów. | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika zawierający: - funkcję obserwacji procesu zamarzania próbki z natychmiastową informacją o poprawności wyniku - dostęp do historii pomiarów wraz z wydrukiem pojedynczego wyniku lub wielu wybranych wyników pomiarów - funkcję opisu wydruku wyniku - panel serwisowy z testami serwisowymi - obsługę w języku polskim - funkcję ustawienia daty i czasu - sterowanie mikroprocesorowe i wysokostabilne podzespoły | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: - kalibracja jednopunktowa 0 mOsm/kgH2O - chłodzenie termoelektryczne - objętość próbki: 100 µl - zakres pomiarowy: 0-2000 mOsm/kgH2O Rozdzielczość: 1 mOsm/kgH2O Dokładność: +/- 0,5% Powtarzalność: lepsza niż 0,5% Czas pomiaru: max. 1,5 min | TAK |  |
|  | Zastosowania m.in: - badanie osmolalności krwi i moczu - monitorowanie stanu nawodnienia pacjenta min. poparzenia, resuscytacja objętościowa w sepsie - badanie osmolalności kału biegunkowego szczególnie u niemowląt (biegunka osmotyczna ) - śpiączka cukrzycowa i monitorowanie przy terapii insulinowej - badanie mieszanek dla dzieci i płynów przy żywieniu pozajelitowym - monitorowanie pacjentów dializowanych, pooperacyjnych - badanie leków w przemyśle farmaceutycznym - przy produkcji płynów infuzyjnych - badanie osmolalności płynów do hodowli tkanek - przechowywanie organów ex vivo | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - probówki osmometryczne – 500 szt. - roztwór kalibracyjny (woda destylowana) – 50 ml - roztwór kontrolny 400 mOsm/kgH2O – 5 amp. - mieszadełko zapasowe – 1 szt. | TAK |  |
| VI | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 2 – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regulowana głębokość i częstość kompresji w całym zakresie pomiarowym zgodnie z wytycznymi ERC: -głębokość od 5 do 6 cm, -częstość 100-120 ucisków/min. Gwarantowane poprawne działanie dla całego zakresu pomiarowego wytycznych ERC. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczność zdejmowania urządzenia z pacjenta. | TAK |  |
|  | Tryb pracy: 30:2 15:2 Ciągły | TAK |  |
|  | Uniesienia tłoka powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas przerwy na wentylacje pacjenta. | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości ucisku w trybach 30:2 i ciągłym w celu zabezpieczenia przed urazami i pogłębianiem już istniejących. | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przy zastosowaniu mechanicznej kompresji przed urazami i pogłębianiem istniejących. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia z baterią max. 12kg. | TAK |  |
|  | Masaż pacjentów otyłych z szerokością klatki powyżej 47 cm. | TAK |  |
|  | Klasa odporności min. IP44>IP44. | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania ekranu startowego urządzenia na min. 3 różne sposoby. | TAK |  |
|  | Działanie w pełni elektryczne. | TAK |  |
|  | Źródło zasilania: Akumulator LiPo, Zasilanie urządzenia z DC w zakresie min 12-28V ( ze ściany karetki) Zasilanie z gniazda sieci 230V~AC, | TAK |  |
|  | Czas pracy na jednym akumulatorze min. 90min. | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% bez względu na rodzaj zasilania 12V lub 220-240V 0-100%- max. 2,5h. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu z pozycji urządzenia cykli ładowania baterii. | TAK |  |
|  | Możliwość przeniesienia danych o parametrach prowadzonej resuscytacji z pamięci urządzenia na komputer. | TAK |  |
|  | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej Torba lub plecak wykonana z materiału typu PAX PLAN lub poliwęglanu łatwego do czyszczenia i dezynfekcji, wyposażony w uchwyty umożliwiające transport urządzenia w różnych pozycjach (np. na plecach, przez ramię lub ręce), oraz wyjście zasilania umożliwiające ładowanie urządzenia bezpośrednio z tory/plecaka. Deska pod plecy Min. 2 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu lub 20 jednorazowych elementów bezpośredniego kontaktu z klatką piersiową Ładowarka sieciowa Kabel zasilający Bateria. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)