Sygn. USK/DZP/PN-149/2018	                                                                                                    Wrocław, 2018-06-25

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu specjalistycznego do urodynamiki dla Kliniki 
Urologii; nr sprawy: USK/DZP/PN-149/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Ad. 1 - Pakiet 1. Poz. 1

Czy zamawiający w tej pozycji dopuści linie manometryczne bez kraników trójdrożnych?

Uzasadnienie:

W poz. 6 tego pakietu Zamawiający wymaga „Kopuła do czujników ciśnieniowych MX1572”. Kopułki te są wyposażone w kraniki i stosowanie dodatkowych kraników przy liniach manometrycznych jest zbędne.

Odpowiedź. Dopuszcza Bez kraników 
Kopułka MX1572.

Ad. 2 - Pakiet 1. Poz. 1

W opisie tej pozycji Zamawiający podaje „3/badanie” a w kolumnie j.m. „Op. = 10 szt”.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji opakowania zawierającego zestaw składający się z: 
- 10 szt. linii manometrycznych dla kanałów Pves (przezroczyste z niebieskimi końcówkami luer),

- 10 szt. linii manometrycznych dla kanałów Pura (przezroczyste z żółtymi końcówkami luer) 
- 10 szt. linii manometrycznych dla kanałów Pabd (przezroczyste z czerwonymi końcówkami luer).

Odpowiedź : Zamawiający wymaga  linii manometrycznej przeźroczystej dł 180 cm końcówki luer.

Ad. 3 - Pakiet 1. Poz. 2

W pozycji tej zamawiający wymaga zaoferowania dwukanałowego cewnika do cystometrii o średnicy 6Fr dł. 650 mm wykonanego z materiału PEBAX.

Ze względu, iż cewniki z materiału PEBAX wykonywane są o długości maksymalnie 400 mm natomiast o długości 650 mm wykonywane są cewniki z PVC prosimy o doprecyzowanie zapisów.

Czy Zamawiający wymaga cewnika wykonanego z materiału PEBAX, w tym przypadku o długości 400 mm, czy cewnika o długości 650 mm, w tym przypadku wykonanego z PVC bez użycia Ftalanów. Aktualnie korzystają Państwo z cewnika o długości 400 mm wykonanego z materiału PEBAX.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga cewnika o długości 400 mm wykonanego z materiału PEBAX.

Ad. 4 - Pakiet 1. Poz. 4

W opisie tej pozycji Zamawiający podaje „Elektroda EMG analna gąbkowa do aparatu DuetLogic.” 
a w kolumnie j.m. „Op. = 12 szt”.

Prosimy o dopuszczenie w tej pozycji elektrod powierzchniowych do aparatu DuetLogic.
Elektrody analne gąbkowe od wielu lat nie są już stosowane natomiast j.m. sugeruje wymóg dostarczenia elektrod powierzchniowych do aparatu DuetLogic pakowanych po 12 szt. Aktualnie korzystają Państwo z elektrod powierzchniowych do aparatu DuetLogic.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza elektrody powierzchniowe do aparatu DuetLogic.

Ad. 5 - Pakiet 3. Poz. 1

Produkt opisany w postępowaniu pod nazwą „cewnik do cystometrii z dwoma otworami 6Fr” jest niejednoznaczny i uniemożliwia uczciwą ocenę złożonych ofert.

Jako firma specjalizująca się w dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do badań urodynamicznych oferujemy naszym odbiorcom ponad 10 wariantów „dwukanałowych” cewników do cystometrii o średnicy 6 Fr różniących się długością, rozstawem otworów, oraz materiałem z jakiego są wykonane.

Prosimy o doprecyzowanie w tej pozycji parametrów cewnika.Aktualnie korzystają Państwo z dwukanałowego cewnik do cystometrii, średnica 6 Fr, długość 300 mm, dystans pomiędzy kanałami 10 mm, materiał cewnika PEBAX.

Odpowiedź : Zamawiający doprecyzowuje, chodzi o dwukanałowy  cewnik do cystometrii, średnica 6 Fr, długość 300 mm, dystans pomiędzy kanałami 10 mm, materiał cewnika PEBAX.

Ad. 6 - Pakiet 3. Poz. 2

Produkt opisany w postępowaniu pod nazwą „cewnik do cystometrii z dwoma otworami 9Fr” jest niejednoznaczny i uniemożliwia uczciwą ocenę złożonych ofert.

Jako firma specjalizująca się w dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do badań urodynamicznych oferujemy naszym odbiorcom ponad 10 wariantów „dwukanałowych” cewników do cystometrii o średnicy 6 Fr różniących się długością, rozstawem otworów, oraz materiałem z jakiego są wykonane.

Prosimy o doprecyzowanie w tej pozycji parametrów cewnika. Aktualnie korzystają Państwo z dwukanałowego cewnik do cystometrii, średnica 9 Fr, długość 400 mm, dystans pomiędzy kanałami 10 mm, materiał cewnika PEBAX.

Odpowiedź : Zamawiający doprecyzowuje, chodzi o dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 9 Fr, długość 400 mm, dystans pomiędzy kanałami 10 mm, materiał cewnika PEBAX.

Ad. 7 - Pakiet 3. Poz. 5

W opisie tej pozycji Zamawiający podaje „Elektrody powierzchniowe BlueSensor.” 
a w kolumnie j.m. „szt”.

Podany opis jest niejednoznaczny i może skutkować złożeniem oferty na elektrody nie pasujące do posiadanego urządzenia.

Aktualnie, w pracowni manometrycznej, korzystają Państwo z elektrod EMG ze stałym żelem, podłoże z włókniny, 22x30 mm, z kablem 50 cm, złącze „gniazdo 1,5 mm” do aparatu Ellipse firmy Andromeda.

Równocześnie elektrody dostarczane są w opakowaniach zawierających 10 blistrów po 3 szt. elektrod (30 elektrod). Do jednego badania urodynamicznego wykorzystuje się 1 blister (3 szt.) elektrod.

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, jednostki miary oraz ilości.

Odpowiedź : Zamawiający doprecyzowuje, chodzi o elektrody EMG ze stałym żelem, podłoże z włókniny, 22x30 mm, z kablem 50 cm, złącze „gniazdo 1,5 mm” do aparatu Ellipse firmy Andromeda,  w opakowaniach zawierających 10 blistrów po 3 szt. elektrod (30 elektrod). Zamawiający miał na myśli :  blister tj. 3 szt.

Ad. 8 - Pakiet 3. Poz. 6

W opisie tej pozycji Zamawiający podaje „Zewnętrzne przetworniki ciśnienia.” 
Podany opis jest niejednoznaczny i może skutkować złożeniem oferty na przetworniki nie pasujące do posiadanego urządzenia. Aktualnie, w pracowni manometrycznej, korzystają Państwo z zewnętrznych przetworników ciśnienia PVB do aparatów firmy Andromeda ms GmbH.

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź : Zamawiający doprecyzowuje, chodzi o zewnętrzne  przetworniki  ciśnienia PVB do aparatów firmy Andromeda ms GmbH.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych