Wrocław, dnia 23.08. 018 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-240/2018

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców(1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę Wykonanie przebudowy wskazanych obszarów  w budynku USK zgodnie z projektem ( I, IV piętro, budynek H) :

- na podstawie  art. 38 ust 1 pkt3) art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

W związku z ogłoszonym postępowaniem USK/DZP/PN- 189/2018 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania sprzętu medycznego europejskiego renomowanego producenta. Proponowany sprzęt medyczny posiada równoważne parametry techniczne do opisanych jednoznacznie przez biuro projektów. Dopuszczenie poniżej opisanego sprzęty medycznego pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu szerszej grupie wykonawców. Proponowane rozwiązania w żaden sposób nie ograniczają funkcjonalności i nie wpływają na bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: OSPRZET ELEKTRYCZNY ANALOGICZNIE DO ZAINSTALOWANEGO W USK:  NIEREZERWOWANY W KOLORZE BIAŁYM, REZERWOWANY – ANTRACYT, IT – ZIELONY, DATA W KOLORZE CZERWONYM Z KLUCZEM.

- Panel nadłóżkowy

-KLINIKA ONKOLOGII DZIENNEJ - 1szt.,

–pom. N1/07 sala podań –14 szt., POM. N/1/08 TAK – INSTALACJE PRZYGOTOWANE DO EWENTUALNEJ ROZBUDOWY

–pom. N/1/12 gabinet lekarski –1 szt., TAK

–pom. N/1/22 gabinet zabiegowy –1 szt.; NIE

Wyposażenie jednostki medycznej:

- gniazdo elektryczne 230V 50Hz - TAK

- oświetlenie miejscowe o mocy 1x24W - TAK

- oświetlenie nocne LED o mocy 1x1,5W- NIE

- gniazdo z manipulatorem (z funkcją załączania oświetlenia miejscowego i nocnego + wolny styk do przyzywu) - OŚWIETLENIE MIEJSCOWE I INSTALACJA PRZYZYWOWA

2. Sufitowy most zasilający dla 3 stanowisk obserwacji - NIE WCHODZI W ZAKRES DOSTAWY

-1 szt. -KLINIKA KARDIOLOGII –pom. K/1/17 sala obserwacyjna;

Wyposażenie jednostki medycznej:

Medyczny system zasilający tzw. most medyczny którego belka frontowa wykonana jest z aluminium oksydowanego elektrochemicznie.

System mocowany do stropu za pomocą zwiesi- tzw. nóg. Pod belką główną mostu zainstalowany tor jezdny dla systemów przesuwnych obrotowych wózków wyposażenia stanowiskowego.

Ruchome zestawy to kombinacje wózków suwnicowych z nośnikami urządzeń.

Możliwość regulacji położenia wózka wzdłuż całej długości toru jezdnego belki oraz kąta obrotu nośnika urządzeń w zakresie 360°.

Rozwiązanie techniczne zestawu umożliwia dostęp do łóżka pacjenta ze wszystkich stron (również od strony głowy) oraz integruje obie strony każdego stanowiska pracy: „suchą” (monitoring + wentylacja) i „mokrą” (infuzja)

-1 nośnik urządzeń / 1 stanowisko.

Wózek, system przesuwny wyposażony jest w hamulce cierne obrotu jak i przesuwu wzdłużnego.

Gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazów medycznych zgodnie z życzeniem użytkownika mogą być zainstalowane symetrycznie po stronie infuzyjnej jak i po stronie monitoringu. ( ilości i rodzaj do uzgodnienia z użytkownikiem).

Urządzenie jest łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych.

Każde stanowisko pracy jest wyposażone w trzy rodzaje oświetlenia:

-ogólne (pośrednie) 2 x 54W zlokalizowane pomiędzy pionowymi rurami dystansowymi, załączanie włącznikiem umieszczonym przy drzwiach pomieszczenia;

-do czytania / badania 2 x 24W zlokalizowane na froncie belki na płaszczyźnie pochylonej w kierunku miejsca pracy tj. łóżka pacjenta , załączanie włącznikiem umieszczonym w belce;

-nocne LED zlokalizowane w górnej części belki. załączanie włącznikiem umieszczonym przy drzwiach pomieszczenia

Doprowadzenie do jednostki instalacji gazów medycznych jak i mediów elektrycznych ogranicza się tylko do jednego miejsca. ( nie ma potrzeby do każdego stanowiska prowadzić instalacje indywidualnie - oszczędność materiału i kosztów pracy). Obciążenie robocze wózka, systemu jezdnego: 80 kg.

Elementy składowe zestawu:

A. Jednostka podstawowa - całkowita długość 5840 mm,

· 2 poziome belki o długości 2800 mm, z prowadnicami wózków suwnicowych oraz oświetleniem pośrednim, do czytania / badania i nocnym

· zestaw połączeniowy łączący belki w jeden blok

· zestaw elementów zamykających poziomy korpus bloku belek

· 4 zestawy elementów do mocowania stropowego z rurą dystansową i osłoną sufitową

· 1 zestawy przyłączy obwodów elektrycznych i jeden zestaw przyłączy mediów gazów medycznych

· 3 wózki suwnicowe z mechanicznym hamulcem przesuwu i mechaniczną blokadą obrotu, zestawy elementów do montażu nośników urządzeń,

B. Uzbrojenie stanowisk – gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazów medycznych montowane w belce poziomej.

-3 stanowiska pracy, uzbrojenie każdego stanowiska:

· zestaw punktów poboru gazów medycznych 1×O2, 1×AIR, 1×VAC - system AGA lub DIN ( do uzgodnienia z użytkownikiem)-

· zestaw gniazd elektrycznych 8×230 V z bolcem ochronnym -

· zestaw gniazd wyrównania potencjałów 8×PE –

· 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa),

C. Wyposażenie nośników urządzeń.

- 3 nośniki urządzeń, wyposażenie każdego nośnika:

· 1 poziomy trawers mocowany do wózka suwnicowego, z dwoma pionowymi drążkami nośnymi o długości 1500 mm

· 2 półki pod urządzenia o powierzchni odkładczej 590x450 mm mocowane do drążków nośnych + 4 znormalizowane szyny boczne o przekroju 25×10 mm montowane do boków półek

· 1 szuflada pod dolną półkę o wymiarach użytkowych o wysokości 120 mm

· 1 szyna równoległa składająca się z 2-ch szyn znormalizowanych oraz obejm zaciskowych do mocowania na rurach nośnych, udźwig 10 kg, długość do uzgodnienia

· 1 jednoramienny, przegubowy wysięgnik o długości całkowitej min. 1250mm mocowany nogi systemu w komplecie z drążkiem infuzyjnym wyposażonym w obrotowy kosz i 4 haczyki na płyny infuzyjne

· 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych mocowany na obrotowym wysięgniku, długość drążka 1000 mm,

3. Ścienny panel zasilający dla 3 stanowisk obserwacji

-1 szt. -KLINIKA KARDIOLOGII –pom. K/1/17 sala obserwacyjna;

Medyczna jednostka zasilająca w formie panelu nadłóżkowego, mocowana do ściany za pomocą kołków ściennych - TAK

Doprowadzenie mediów (obwodów elektrycznych i gazowych) ze ściany do jednego miejsca przyłączy w panelu medycznym. Panel okablowany elektrycznie i orurowany wewnętrznymi instalacjami gazów medycznych. - TAK

Kompaktowy profil panelu wykonany jest z oksydowanego elektrochemicznie aluminium ciągnionego na zimno. Lekka forma profilu pozwala na doskonałe wkomponowanie gniazd techniki wtykowej - punktów poboru gazów medycznych i próżni oraz gniazd elektrycznych i teletechnicznych. Panel charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką kompaktowej, modułowej obudowy. Gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych łatwe do utrzymania czystości. Bazę nośną urządzeń i osprzętu tworzą zintegrowane z panelem szyny nośne zlokalizowane powyżej i poniżej panelu wzdłuż całej jego długości, pozwalające na dowolne rozmieszczenie w poziomie elementów nośnych, aparatury i osprzętu medycznego.

Zestaw 3-łóżkowy, długość 6000 mm, wyposażony w szyny nośne górną i dolną, każda o długości panelu i max. udźwigu 50 kg/mb – DŁUGOŚĆ DOPASOWANA DO ARCHITEKTURY

Uzbrojenie na 1 łóżko:

4 × gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiającym, białe (zasilania podstawowego)- TAK

4 × gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiającym, zielone (zasilania rezerwowego) - TAK

4 × gniazdo wyrównania potencjałów - TAK

1 × punkt poboru tlenu (O2) - TAK

1 × punkt poboru sprężonego powietrza (AIR)- TAK

1 × punkt poboru próżni (VAC) - TAK

2 × przygotowanie mechaniczne miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa)

Osprzęt ruchomy dla całego panelu 3 stanowiskowego:

3 × mocowana do poziomych szyn znormalizowanych pionowa rura nośna o długości 700 mm i Ø 38 mm, ze stali nierdzewnej, stanowiąca bazę nośną dla pomp infuzyjnych i wysięgnika na kroplówki

3 x półka o powierzchni 420x300 mm, z 2 szufladami o wysokości 120 mm, mocowana do dolnej szyny nośnej 25x10 mm, wyposażona w dolnej tylnej części w podpórki do ściany z regulacją długości. Nośność półki 40 kg.

3 x mocowany nad panelem system 2 obrotowych w zakresie 180 stopni ramion infuzyjnych gdzie pierwsze przegubowe ramię o długości min. 1250mm wyposażone jest w drążek a na nim zamocowany obrotowy kosz na 4 butle i 4 obrotowe haczyki na worki, a drugie ramię jest wyposażone w drążek infuzyjny do montażu stacji dokującej dla pomp infuzyjnych bądź tylko pomp infuzyjnych

3 x drążek do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle infuzyjne przestawianym w pionie w zakresie 800 mm, mocowany na wysięgniku, długość drążka 1000 mm, średnica 25 mm

4. Ścienny panel zasilający dla 1 stanowiska obserwacji

-5 szt. -KLINIKA KARDIOLOGII

–pom. K/1/02 gabinet badań USG –1 szt., - TAK

–pom. K/1/03 gabinet badań USG –1 szt., - TAK

–pom. K/1/05 gabinet zabiegowy –1 szt., - TAK

–pom. K/1/12 gabinet EKG -1 szt., - TAK

–pom. K/1/19 gabinet prób wysiłkowych –1 szt., - TAK

-2 szt. -CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH-pom. C/4/2 gabinet zabiegowy –1 szt., - TAK

-pom. C/4/4 gab. monit.bad. klinicznych –1szt. – C/4/5 POM. BADAŃ CHORYCH TAK

Medyczna jednostka zasilająca w formie panelu nadłóżkowego, mocowana do ściany za pomocą kołków ściennych. - TAK

Doprowadzenie mediów (obwodów elektrycznych i gazowych) ze ściany do jednego miejsca przyłączy w panelu medycznym. Panel okablowany elektrycznie i orurowany wewnętrznymi instalacjami gazów medycznych. - TAK

Kompaktowy profil panelu wykonany jest z oksydowanego elektrochemicznie aluminium ciągnionego na zimno. Lekka forma profilu pozwala na doskonałe wkomponowanie gniazd techniki wtykowej - punktów poboru gazów medycznych i próżni oraz gniazd elektrycznych i teletechnicznych. Panel charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką kompaktowej, modułowej obudowy. Gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych łatwe do utrzymania czystości. Bazę nośną urządzeń i osprzętu tworzą zintegrowane z panelem szyny nośne zlokalizowane powyżej i poniżej panelu wzdłuż całej jego długości, pozwalające na dowolne rozmieszczenie w poziomie elementów nośnych, aparatury i osprzętu medycznego. - TAK

Zestaw 1-łóżkowy, długość 2000 mm, wyposażony w szyny nośne górną i dolną, każda o długości panelu i max. udźwigu 50 kg/mb – DŁUGOŚĆ DOPASOWANA DO ARCHITEKTURY

Uzbrojenie na 1 łóżko:

4 × gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiającym, białe (zasilania podstawowego) - TAK

4 × gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiającym, zielone (zasilania rezerwowego) - TAK

4 × gniazdo wyrównania potencjałów- TAK

1 × punkt poboru tlenu (O2) - TAK

1 × punkt poboru sprężonego powietrza (AIR) - TAK

1 × punkt poboru próżni (VAC) - TAK

2 × przygotowanie mechaniczne miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa)- INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA NIEZALEŻNIE OD POZOSTAŁYCH GNIAZD

Osprzęt ruchomy dla panelu 1 stanowiskowego:

1 × mocowana do poziomych szyn znormalizowanych pionowa rura nośna o długości 700 mm i Ø 38 mm, ze stali nierdzewnej, stanowiąca bazę nośną dla pomp infuzyjnych i wysięgnika na kroplówki

1 x półka o powierzchni 420x300 mm, z 2 szufladami o wysokości 120 mm, mocowana do dolnej szyny nośnej 25x10 mm, wyposażona w dolnej tylnej części w podpórki do ściany z regulacją długości. Nośność półki 40 kg.

1 x mocowany nad panelem system 2 obrotowych w zakresie 180 stopni ramion infuzyjnych gdzie pierwsze przegubowe ramię o długości min. 1250mm wyposażone jest w drążek a na nim zamocowany obrotowy kosz na 4 butle i 4 obrotowe haczyki na worki, a drugie ramię jest wyposażone w drążek infuzyjny do montażu stacji dokującej dla pomp infuzyjnych bądź tylko pomp infuzyjnych

1 x drążek do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle infuzyjne przestawianym w pionie w zakresie 800 mm, mocowany na wysięgniku, długość drążka 1000 mm, średnica 25 mm

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek  uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

POUCZENIE

Wykonawcy  przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz.U. z 2017 r., poz 1579 z póź. zm.)

INFORMACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego  Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Tel : 71/784-24-77; 71/784-20-30    e-mail:  mjellin@usk.wroc.pl;