Sygn. USK/DZP/PN-210/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-08-31

Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: Wyposażenie Sali Intensywnego Nadzoru na oddziale Kliniki Chirurgii Serca ponowienie postępowania w zakresie pakietów nr 2 i 3; nr sprawy: USK/DZP/PN-210/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy:  Pytania do pakietu Nr 2 - Respirator stacjonarny szt. 1    zamówienia publicznego:

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: Wyposażenie Sali Intensywnego Nadzoru na oddziale Kliniki Chirurgii Serca ponowienie postępowania w zakresie pakietów nr 2 i 3; USK/DZP/PN-210/2018

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Czy  Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, angielskiej produkcji  Respirator  transportowo-stacjonarny , przeznaczony do wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych, zapewniający tryby i wydajność pełnowymiarowego respiratora ICU ( Sala Intensywnego Nadzoru) w kompaktowej konstrukcji, umożliwiający przeprowadzenie wentylacji w trakcie przewożenia pacjenta wewnątrz szpitala , w transporcie samochodowym i lotniczym o następujących parametrach  :

- wentylacja  noworodków, dzieci i dorosłych

- Zastosowania w transporcie:
- wewnątrzszpitalnym,
- karetkach pogotowia,
- lotniczym: helikoptery i samoloty.

- Kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 8,4" do konfiguracji pracy respiratora oraz prezentacji parametrów wentylacyjnych

- Czytelna prezentacja parametrów poprzez odróżnianie kolorem wartości:
- nastawianych,
- mierzonych,
- alarmowanych.

- Odróżnianie kolorem przycisków służących do:
- otwierania okien dialogowych,
- zmian parametrów
- anulowania wprowadzonych zmian lub powrotu do poprzedniego menu,
- ostrzegania potwierdzającego wybór.

- Wygodna rączka do przenoszenia respiratora, stanowiąca część obudowy urządzenia.

- Złącze USB do aktualizacji oprogramowania respiratora.

- Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym  min 7 godzin.

- Min. pojemność baterii po 300 cyklach pełnego ładowania i rozładowania, nie mniejsza niż 80% nominalnej pojemności.

- Zasilanie akumulatorowe : dwa akumulatory o pojemności min. 6600 mAh.

- Praca akumulatorów  niezależna, tzn. zapewniająca ciągłą pracę urządzenia nawet po usunięciu jednej z nich.

- Waga: nie większa niż 7,5 kg.

- Respirator wyposażony jest w wewnętrzną sprężarkę, która umożliwia pracę bez potrzeby stosowania zewnętrznych sprężonych gazów.

- Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła tlenu, który następnie za pomocą wbudowanego w respirator mieszalnika, może być precyzyjnie mieszany z powietrzem dostarczanym z wewnętrznej sprężarki w zakresie (21÷100)%.

- Po włączeniu respiratora, urządzenie przeprowadza autotest sprawdzający wszystkie mikroprocesory, czujniki ciśnienia i przepływu, zawory oraz pamięć. W przypadku wykrycia błędu, wyświetlenie komunikatu z ostrzeżeniem oraz sygnał alarmowy.

- Typy oddechów:
- wspomagany, kontrolowany objętościowo lub ciśnieniowo,
- wymuszony (obowiązkowy), kontrolowany objętościowo lub ciśnieniowo,
- wyzwalany ręcznie (za pomocą przycisku na ekranie respiratora), kontrolowany objętościowo lub ciśnieniowo,
- westchnienie wspomagane lub wymuszone (dzieci i dorośli) w trybie objętościowym (30% większa objętość oddechowa) lub ciśnieniowym (10 cmH2O wyższe ciśnienie wdechowe). Wzrosty objętości lub ciśnienia, nie przekraczające nastawionych odpowiednio zakresów alarmowych,
- oddech spontaniczny, wspomagany ciśnieniowo i przepływem.

- Kontrola wentylacji:
- objętościowa,
- ciśnieniowa,
- ciśnieniowa wspomagana (dla oddechu spontanicznego).

- Tryby wentylacji:
- Volume Assist Control (trigger: ciśnienie lub przepływ),
- Pressure Assist Control (trigger: ciśnienie lub przepływ),
- Continuous Positive Airway Pressure (CPAP),
- Non-Invasive Ventilation dla wentylacji ręcznej, wymuszonej i wspomaganej (z możliwością regulacji IPAP i EPAP) poprzez maskę lub kaniule nosowe,
- Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV), kontrolowana objętościowo lub ciśnieniowo,
- Pressure Regulated Volume Control (trigger: ciśnienie lub przepływ),
- Constant Flow z możliwością wyboru stałego przepływu lub ciśnienia dostarczanego do pacjenta.

- Detekcja bezdechu.

- Funkcja "Standby" umożliwiajaca użytkownikowi dokonanie nastaw trybu i parametrów wentylacji oraz kompensacji układu, przed podłączeniem respiratora do pacjenta.

- Alarm bezdechu: (10÷60) s

- I:E regulowane w zakresie: 3:1÷1:99

- Zakres regulacji Pressure Support (ciśn. wspom.): (1÷60) cmH2O

- Częstość oddechowa (Dzieci/Dorośli): (5÷100) odd./min

- Częstość oddechowa (Noworodki): (5÷150) odd./min.

- Możliwość zainicjowania przez użytkownika za pomocą przycisku na ekranie:
- wydłużenia fazy wydechu w celu zmierzenia poziomu AutoPEEP pacjenta,
- wydłużenia fazy wdechu, aby zmierzyć ciśnienie plateau i statyczną podatność płuc pacjenta,
- preoksygenacji 100% tlenem przez 60 sekund, z możliwością wcześniejszego wyłączenia tej funkcji.

- Konfiguracja respiratora umożliwiająca szybki start wentylacji na podstawie

wprowadzonej  płci i wzrostu pacjenta.

- Zaawansowana konfiguracja respiratora, pozwalająca na wprowadzanie każdego parametru metodą krok po kroku. Kolejny ustawiany parametr prezentowany jest po prawej stronie uprzednio konfigurowanego. Aktualnie wybrany parametr do konfigurowania oznaczony strzałką.

- Zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem

- Zabezpieczenie polegające na konieczności potwierdzenia zmiany nastawy parametru większej niż 30% w stosunku do wcześniej nastawionej.

- Oprogramowanie respiratora informujące o błędnie wprowadzonej nastawie danego parametru z identyfikacją niewłaściwej wartości.

- Regulacja jasności ekranu w zależności warunków oświetlenia zewnętrznego realizowana z poziomu ekranu respiratora.

- Prezentacja wartości przecieku – nieszczelności

- Przycisk umożliwiający dostęp do wyboru wyświetlanych przebiegów wentylacji w konfiguracji:
- Przepływ i Ciśnienie,
- Objętość i Ciśnienie,
- Przepływ i Objętość.
Możliwość zmiany skali wyświetlanych parametrów.

- Prezentacja graficzna przebiegów wentylacji odróżniana kolorem ze względu na rodzaj wyzwolenia tj. przepływem bądź ciśnieniem

- Przycisk uruchamiający bądź zatrzymujący wentylację z zabezpieczeniem polegającym na konieczności potwierdzenia wyboru.

- Konfiguracja nowego trybu wentylacji prowadzona równolegle do bieżącego trybu. Zainicjowanie nowo skonfigurowanego trybu, po potwierdzeniu przyciskiem zatwierdzającym.

- Wybór automatycznego ustawiania granic alarmowych parametrów wentylacyjnych, na podstawie analizy pięciu cykli oddechowych.

- Pamięć 32 ostatnich zdarzeń wraz z czasem od ich wystąpienia.

- Wyświetlanie monitorowanych parametrów w zakresie:
- aktualnie mierzonych wartości,
- nastawionych wartości,
- właściwych granic alarmowych,
- oznaczenia kolorem przekroczenia ustalonej wartości.

- Wyświetlanie animacji mechanicznej pracy płuc pacjenta, z aktualnym kierunkiem przepływu gazów. Możliwość określenia statycznej podatności płuc, wartości ciśnienia plateau oraz AutoPEEP.

- Możliwość konfiguracji ekranu do wyświetlania krzywych:
- Przepływu,
- Ciśnienia,
- Objętości.
Możliwość zmiany skali wyświetlanych parametrów.

- Prezentacja pętli spirometrycznych w układzie:
- Objętość vs. Ciśnienie,
- Przepływ vs. Objętość.
Możliwość zmiany skali wyświetlanych parametrów.

- Typy alarmów wysokiego priorytetu (kodowane kolorem i dźwiękiem):
• Bezdech,
• Rozłączenie baterii,
• Niski poziom baterii,
• Awaria urządzenia,
• Parametr pacjenta powyżej lub poniżej ustawionych granic alarmowych,
• Pacjent lub układ oddechowy odłączony.

- Typy alarmów średniego priorytetu (kodowane kolorem i dźwiękiem):
• Niewłaściwa wartość nastawianego parametru, granic alarmowych, czy wysokości pacjenta), automatycznie korygowana przez urządzenie,
• Niskie ciśnienie zasilania O2,
• Przerwa lub utrata zewnętrznego zasilania,
• Czujnik przepływu odłączony lub niewłaściwy czujnik.

- Funkcja wyciszania alarmu dźwiękowego na 120 s z możliwością przerwania. Alarmy wizualne pozostają aktywne. Prezentacja czasu pozostałego do aktywacji alarmów.

- W przypadku pojawienia się nowej sytuacji alarmowej w trakcie wyciszenia wcześniejszego alarmu, aktywacja dźwiękowa bieżącego alarmu.

- Posiada udokumentowane atesty dotyczące:
- Standardu EMS (Emergency Medical Services) określonego dla urządzeń Medycyny Ratunkowej, w szczególności normy BS EN 60601-1-12: 2015 odnoszącej się do wnikania wody, testu wibracyjnego i upadku.
- Odporności na upadek z wysokości 75cm na betonowe podłoże, z 6 stron,
- Odporności na deszcz i oblanie wodą!
- Odporności na przeciążenie o wartości do 30G!
- Odporności na samozapłon baterii (inteligentne, litowo – jonowe),
- Odporności na bardzo rygorystyczne klauzule normy DO-160G opisujące zastosowanie w transporcie lotniczym –  9 klauzul DO-160G.

- Menu w języku polskim oraz  instrukcja obsługi w języku polskim

- Akcesoria  z respiratorem :

20 szt. Zestawów rur  jednorazowych dla dorosłych,

5 szt. Zestawów rur dla dzieci,

statyw jezdny na kółkach,

uchwyt do zamocowania na łóżku.

Odpowiedź :

Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych