## Pakiet 1
Pakiet 1
lp | nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | producent | nr katalogowy | wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Numer kat.
1 | Stymulator nieładowalny, dwukanałowy, stałonatężeniowy o amplitudzie 0-12,75mA, pojemność baterii 5,3 Ah, możliwość nieinwazyjnej aktualizacji oprogramowania | szt | 4
2 | Elektroda domózgowa 8 -kontaktowa, kierunkowa. Kontakty 2 i 3 podzielona na 3 niezależne segmenty. Znacznik na elektrodzie widoczny w rtg, określa jej położenie. Długość kontaktów 1,5mm- z odstępami 0,5mm lub 1,5mm, długość kabla łaczącego 30 i 40 cm do wyboru. | szt | 4
3 | pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm, z automatycznym systemem blokujacym przewód elektrody. | szt | 4
4 | Elastyczny łącznik do elektrod o rozciągliwości 16%, o długości 40 cm, 60 cm, 90 cm oraz łącznik niskoprofilowy o długości 50 cm, 60 cm do wyboru przez zmawiającego | szt | 4
5 | pilot pacjenta łaczący się bezprzewodowo za pomocą bluetooth ze stymulatorem | szt | 4
6 | Kabel do mikrorekordingu (MER) wielorazowego użytku | szt | 2
7 | Elektrody do mikrorekordingu ( MER)sterylne, jednorazowego użytku | szt | 12
8 | Kaniule do mikrorekordingu ( MER) sterylne, jednorazowego użytku | szt | 12
| DZIERŻAWA | M-C | 24
[5 empty] | suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMIS
1. Wydzierżawienie dwóch programatorów terapii dla lekarza
2. Bezpłatne szkolenie z implantacji, programowania i kontroli pooperacyjnej nad pacjentem ze stymulatorem
3. Możliwość zakupienia pojedynczych elementów z zestawu
4. Zapewnienie zamawiającemu do zabiegu urządzenia microdrive kompatybilnego z posiadana ramą stereotaktyczna
5. Zapewnienie zamawiającemu do zabiegu zestawu do microrecordingu
6. Zapewnienie neurofizjologa w obsłudze powyższej aparatury neurofizjologicznej.
7. Zamawiający wymaga zapewnienia depozytu w ilości 2 zestawów do głebokiej stymulacji mózgu.
Wartość brutto: ……………………………..
Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.
………………………………
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## Pakiet 2
Pakiet 2
lp | nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Numer kat.
1 | Stymulator DBS dwukanałowy – stało natężeniowy o amplitudzie 0 – 12,75 mA; automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów.Pojemnosc bateri 7,5 Ah, do wyboru stymulator z głowicą kompatybilną z łącznikami St Jude Medical oraz Medtronica | szt | 8
2 | Elektroda domózgowa 8 – kontaktowa, kierunkowa: długość kontaktów 1.5 mm – z odstępami pomiędzy kontaktami 0,5 oraz 1,5 mm (do wyboru przez operatora), długość kabla łączącego od 30 , 40 cm, ; posiadająca znacznik widoczny w zdjęciach RTG, określający dokładne położenie elektrody/kontaktów; | szt | 16
3 | Elastyczny rozciagliwy, niskoprofilowy łącznik do elektrod, o długości 50,60, 90cmdo wyboru przez zamawiającego, z wyposażeniem pozwalającym na implantowanie podskórne łącznika. | szt | 16
4 | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm z automatycznym mechanizmem blokujacym przewód elektrody | szt | 16
5 | Pilot pacjenta, pracujący bezprzewodowo za pomoca bluetooth ze stymulatorem, pozwalający na ocenę zużycia baterii i informujący pacjenta o konieczności zaplanowania wymiany stymulatora, wyświetlający komunikaty w języku polskim. | szt | 8
6 | Elektroda do Microrecordingu -sterylne | szt | 24
7 | Kaniula do Microrecordingu -sterylne | szt | 24
| DZIERŻAWA | M-C | 24
| KOMIS |  |  |  | suma | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu 2:
1. Wydzierżawienie dwóch programatorów terapii dla lekarza
2. Bezpłatne szkolenie z implantacji, programowania i kontroli pooperacyjnej nad pacjentem ze stymulatorem
3. Możliwość zakupienia pojedynczych elementów z zestawu
4. Zapewnienie zamawiającemu do zabiegu urządzenia microdrive kompatybilnego z posiadana ramą stereotaktyczna
5. Zapewnienie zamawiającemu do zabiegu zestawu do microrecordingu
6. Zapewnienie neurofizjologa w obsłudze powyższej aparatury neurofizjologicznej.
7. Zamawiający wymaga zapewnienia depozytu w ilości 2 zestawów do głebokiej stymulacji mózgu.
Wartość brutto: ……………………………..
Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.
………………………………
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## Pakiet 3
Pakiet 3
lp | nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Numer kat.
1 | Stymulator nieładowalny, dwukanałowy o następujących parametrach: •Stałe natężenie prądu • Pojemnosć baterii 7,5 Ah • Niezależna kontrola każdego z kontaktów od 0 do 100%, stopniowo o 1% (MICC) • Amplituda od 0,1 do 20 mA • Częstotliwość od 2 do 255 Hz • Czas trwania impulsu od 20 do 450 μs • Cykl (Wł/ Wył) 1s – 90min • Czas narastania 1 – 10s • Objętość: 33cc • Możliwość korzystania z 16 kontaktów (2x8) • Możliwość korzystania z łączników (M8/B26) | szt | 22
2 | Elektroda domózgowa 8 - kontaktowa, kierunkowa. Kontakty 2 i 3 podzielona na 3 niezależne segmenty. Znacznik na elektrodzie widoczny w rtg, określa jej położenie. Długość kontaktów 1,5 mm- z odstępami 0,5mm; długość 45 cm. | szt | 44
3 | Zestaw rozszerzenia styku 55 cm, do połączenia z elektrodą 8-kontaktową (łącznik) | szt | 44
4 | Zestaw pokrywy otworu trepanacyjnego do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm, z automatycznym systemem blokujacym przewód elektrody | szt | 44
5 | pilot pacjenta łaczący się bezprzewodowo ze stymulatorem | szt | 22
6 | Elektrody do mikrorekordingu ( MER), sterylne, jednorazowego użytku | szt | 66
7 | Kaniule do mikrorekordingu ( MER), sterylne, jednorazowego użytku | szt | 66
8 | Kabel do elektrod - 5 kanałowy, sterylny, jednorazowy | szt | 22
| DZIERŻAWA | M-C | 24
| KOMIS |  |  |  | suma | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu 3:
1. Wydzierżawienie dwóch programatorów terapii dla lekarza
2. Bezpłatne szkolenie z implantacji, programowania i kontroli pooperacyjnej nad pacjentem ze stymulatorem
3. Możliwość zakupienia pojedynczych elementów z zestawu
4. Zapewnienie zamawiającemu do zabiegu urządzenia microdrive kompatybilnego z posiadana ramą stereotaktyczna
5. Zapewnienie zamawiającemu do zabiegu zestawu do microrecordingu
6. Zapewnienie neurofizjologa w obsłudze powyższej aparatury neurofizjologicznej.
7. Zamawiający wymaga zapewnienia depozytu w ilości 2 zestawów do głebokiej stymulacji mózgu.
8. Zamawiający wymaga aby dostawca stymulatorów dostarczył system (oprogramowanie) do planowania operacji DBS, kompatybilny z posiadanym przez szpital systemem nawigacji firmy Brainlab. System ma posiadać moduł fuzji obrazów, DICOM Viewer, opcję fibertracking, smart brush, atlas syntetyczny struktur neuronalnych mózgu, moduł lokalizacji elektrody, moduł stereotaxy, moduł trajectory oraz system do wizualizacji pola i wydajności stymulacji, ktorego funkcje obejmują wizualizacje 3D pola stymulacji wokół elektrody DBS, porównując skan CT pacjenta z atlasem anatomicznym.
Wartość brutto: ……………………………..
Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.
………………………………
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## Pakiet 4
Pakiet 4
lp | nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | producent | nr katalogowy | wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Numer kat.
1 | Przezskórnie ładowalny generator do głębokiej stymulacji mózgu. Bateria, która rozładowuje się w całości lub przez długi czas, nie tracąc znacząco pojemności nie uszkadzając baterii. Stałę natężenie prądu. Niezależna kontrola każdego z kontaktów. Od 0 do 100%. Amplituda od 0,1 do 20 mA. Częstotliwość od 2 d0 255 Hz. Czas trwania impulsu od 20 do 450 mikrosekund. Cykl (wł/wył) 1s-90 min., czas narastania 1-10 s.Objętość 20cc. Możliwość korzystania z 16 kotaktów (2/8). Bezprzewodowy system zdalnego sterowania i ładowania dla pacjenta. Możliwość korzystania z łączników. | szt | 6
2 | Łacznik M8 15/55cm lub łacznik B26 | szt. | 6
3 | akcesoria do przezskórnego ładowania | szt | 6
4 | dzierżawa | M-C | 24
KOMIS
Wymagania do pakietu 4:
1.Zamawiający wymaga zapewnienia depozytu w ilości 1 zestawu wszczepialnego generatora impulsu.
2.Wydzierżawienie 2 programatorów terapii dla lekarzy.
Wartość brutto: ……………………………..
Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.
………………………………
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## Pakiet 5
Pakiet 5
lp | nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Numer kat.
1 | Stymulator jednokanałowy z możliwością wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5V lub stałonatężeniowy przy amplitudzie 0-25,5mA, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla jednej elektrody | szt | 6
2 | dzierżawa | M-C | 24
Wymagania do pakietu:
1.Wydzierżawienie 2 programatorów terapii.
Wartość brutto: ……………………………..
Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.
………………………………
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)