## 3
Pakiet nr 3
Lp. | Specyfikacja | J.M. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | Stent Graft przeznaczony do leczenia tętniaków aorty brzusznej umiejscowionych poniżej tętnic nerkowych z mocowaniem podnerkowym - Rozwidlony, o budowie wielomodułowej - Połączenie protezy ze szkieletem za pomocą szwów - Część aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego poliestru cienkościennego o właściwościach przewyższających odpowiedni materiał stosowany do produkcji protez naczyniowych - System podnerkowy, wieloczęściowy - Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczyków - Maksymalne zagięcie szyi w odcinku proksymalnym aorty do 90 stopni. - Wzmocnienie trzonu na całej długości przy pomocy dwóch pierścieni górnych oraz dwóch dolnych o delikatniejszej strukturze, eliminujące możliwość skręcenia trzonu przy zachowaniu bardzo dobrej adaptacji stentgraftu do ściany tętniaka - System wprowadzany z jednostronnego dostępu chirurgicznego dla trzonu Stent Graftu (średnica 20 – 23 F) i dwustronnego dla odnóg biodrowych (średnica 18F) - Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – średnice 21,5-34mm, część biodrowa 10-23 mm co umożliwia zaopatrzenie części aortalnej brzusznej w średnicy od 17,5 do 31 mm i części biodrowej od 8,5 do 21 mm. Długość części aortalnej 72-77 mm, długość odnóg 60-180 mm, długość dostawki proksymalnej – kołnierza dlugość 40 mm, średnica 19-34 mm. Średnica miejsca dokowania odnóg 10,5mm dla wszystkich rozmiarów trzonu przy odnogach o średnicy proksymalnej 12mm w każdym przypadku, które w dalszej części mogą być zwężone do 10mm średnicy lub rozszerzone do średnicy 23mm. Pozwalające na znaczne ułatwienie doboru części stent graftu, upraszczające wymiarowanie i minimalizujące możliwości błędu wymiarowania. Dodatkowe pierścienie nogawki ipsilateralnej trzonu ułatwiające kaniulacje i poprawiające widoczność - Bardzo dobra widoczność pod RTG (tantalowe markery cieniujące na Stent Grafcie) - Bardzo giętki system wprowadzający dzięki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo krętych naczyniach dostępowych - Możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia Stent Graftu w zależności od sytuacji - Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty - System magnesów ułatwiający kaniulację rozwidlonego trzonu po stronie kontralateralnej w celu dołączenia nogawki - Możliwość dodatkowego zaopatrzenia tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej poprzez zastosowanie modułu z rozszerzoną kloszowo odnogą biodrową. System wprowadzający z hydrofilnym pokryciem umożliwiający bezpieczne dostarczanie stent graftu do worka tętniaka, odporność na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie się do anatomii naczyń pacjenta oraz kontrolę szybkości usuwania systemu wprowadzającego; Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty. | szt. | 30
KOMIS
Procedura wykonania obejmuje:
- surowce do produkcji
- profesjonalne opakowanie
- sterylizację
- szkolenie personelu w zakresie implantacji stentgraftu
- dostarczenie komputera wraz z oprogramowaniem do wymiarowania stentgraftów na podstawie badania angio TK

## 5
Pakiet nr 5
Lp. | Specyfikacja | J.M. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | Stentgraft brzuszny rozwidlony dostępny również w wersji jednostronnej • stentgraft brzuszny rozwidlony, z fiksacją nadnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty • budowa dwuczęściowa - część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • konfiguracja proksymalnego końca systemu - FreeFlo umożliwia nadnerkową fiksację w przypadku tętniaków z krótką proksymalną szyją - minimalna wymagana długość szyi tętniaka – 10mm, kąt zagięcia do 75º • stent nadnerkowy z elementami kotwiczącymi wycinany a jednego kawałka metalu (bez lutów ani spawów) • standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm • standardowa długość części pokrytej: 103, 124, 145, 166mm; długość nogawek 82, 93, 124,156, 199mm • ekstensje aortalne i biodrowe (proste i kloszowe) umożliwiają przedłużenie systemu i dopasowanie do anatomii pacjenta • standardowo dostępne stentgrafty typu „abdominal tube” – o średnicy 23-36 mm i długości części pokrytej 70 mm • system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych • bezpieczny system wprowadzający umożliwiający kontrolę szybkości uwalniania graftu • hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego • w zestawie znajduje się cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o śr. 10-46mm • stentgraft brzuszny jednostronny (aorto-uni-iliac), o budowie złożonej wielomodułowej, z fiksacją nadnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm • standardowa długość części pokrytej 154 - 271mm, z możliwością dalszego przedłużania • do systemów aorto-uni-iliac dołączany jest okluder; średnica okludera 8-24mm, długość okludera 31-35mm • system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych | szt. | 30
Stentgraft aortalny piersiowy • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości i jednowłóknowym utkaniu, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą metalowymi elementami • szeroki zakres rozmiarów standardowych: średnica 22–46mm (części proste), 26-46mm (części zwężające się); długość części pokrytej 100-212mm • system wprowadzający zapewniający bezpieczne dostarczenie stentgraftu do worka tętniaka, kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania; średnica systemu wprowadzającego 22 – 25 FR dla wszystkich rozmiarów • uwalnianie stent-graftu przebiega dwuetapowo, po rozprężeniu części pokrytej i ustabilizowaniu położenia stent-graftu, uwalniania jest korona – co zapewnia precyzję pozycjonowania • stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nie pokrytej tkaniną – FreeFlo®, uwalnianej po rozprężeniu całej protezy. • w standardzie dostępne modele o zakończeniu bliższego końca stentgraftu w postaci sinusoidy pokrytej tkaniną równo z obwodem graftu – Closed Web®, o średnicy 22-46mm; • na brzegu bliższego końca stentgraftu obecna sprężyna dociskająca tkaninę do ściany naczynia – we wszystkich typach zakończeń • w standardzie dostępne są modele proste i temperowane oraz dwa typy zakończeń dalszego końca stentgraftu – sinusoida pokryta tkaniną równo z obwodem graftu (Closed Web®) i sinusoida nie pokryta tkaniną - Bare Spring® - (możliwość implantacji bezpośrednio nad pniem trzewnym) • materiał z którego wykonany jest stentgraft, markery platynowo-irydowe na brzegach pokrycia oraz na rusztowaniu stentgraftu zapewniają optymalną widoczność w obrazie rtg • hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego • w zestawie znajduje się cewnik balonowy do ew. modelowania stentgraftu o śr. 10-46mm Do wyboru przez zamawiającego
Komis
Procedura wykonania obejmuje:
- surowce do produkcji
- profesjonalne opakowanie
- sterylizację
- szkolenie personelu w zakresie implantacji stentgraftu
- dostarczenie komputera wraz z oprogramowaniem do wymiarowania stentgraftów na podstawie badania angio TK

## 6
Pakiet nr 6
Lp. | Specyfikacja | J.M. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | 1. Stentgraft z systemem wprowadzającym do endowaskularnego zaopatrywania tętniaków aorty. 2. Stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej. Wielomodułowy, składający się z trzech elementów, jednego głównego body oraz przedłużek dystalnych. System zbudowany z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym (nitinolowym). Markery przytwierdzone do stentu. Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. System może być używany przy następujących parametrach: Długość szyi aorty powyżej 15 mm, Średnica szyi aorty od 18 do 32 mm, Zagięcie kątowe szyi aorty podnerkowo do 60 stopni, Dystalna strefa lądowania w tętnicach biodrowych powyżej 15 mm, Średnice tętnic biodrowych od 8 do 22 mm. Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach: Standardowa długość body z nóżką kontrlateralną 80 mm, średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 12-22 mm, system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 23F dla części głównych stentgraftu i 18F dla części biodrowych, hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego 3. Możliwość zamiany na stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty piersiowej, jednomodułowy, wprowadzany do światła naczynia pacjenta. System zbudowany z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym (nitinolowym). Markery przytwierdzone do stentu. Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. System o następujących parametrach: Długość szyi aorty powyżej 15 mm, Średnica szyi aorty od 18 do 42 mm, Dystalna strefa lądowania w tętnicy powyżej 15 mm; Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach: średnica części aortalnej 20-46 mm, system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 24F dla części głównych, hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego 4. Możliwość zamiany na stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej z zaopatrzeniem tylko jednej tętnicy biodrowej. Modułowy, zwężany do dołu, wprowadzany do światła naczynia pacjenta. System zbudowany z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym. Markery przytwierdzone do stentu. Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. System o następujących parametrach: Długość szyi aorty powyżej 15 mm, Średnica szyi aorty od 18 do 26 mm, Zagięcie kątowe szyi aorty podnerkowo do 60 stopni, Dystalna strefa lądowania w tętnicach biodrowych pomyżej 15 mm, Średnice tętnic biodrowych od 10 do 14 mm. Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach: średnica części aortalnej 24-28 mm, średnica części biodrowej 12-14 mm, system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 21F, hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego 5. Możliwość zamiany na urządzenie o typie Multilayer Flow Modulator ( MFM) z systemem wprowadzającym. Urządzenie zaprojektowane jest do endovascularnego zaopatrywania tętniaków naczyń obwodowych pacjentów min. w obszarze naczyń trzewnych, naczyń w okolicy tętnic biodrowych czy naczyń krwionośnych w odcinku udowo – podkolanowym z zachowaniem naczyń odchodzących od worka tętniaka. System MFM dostępny w rozmiarach długości od 30mm do 120mm oraz o średnicy od 6mm do 16mm. System wprowadzający ma średnicę od 6 Fr do 12 Fr w zależności od średnicy i długości produktu. | szt. | 40
Komis
Procedura wykonania obejmuje:
- surowce do produkcji
- profesjonalne opakowanie
- sterylizację
- szkolenie personelu w zakresie implantacji stentgraftu
- dostarczenie komputera wraz z oprogramowaniem do wymiarowania stentgraftów na podstawie badania angio TK