Sygn. USK/DZP/4.8 – 183/2019	                                                                                                                Wrocław, 2019-06-07

Dotyczy: Dostawa aparatu ekg oraz defibrylatora.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy: Defibrylator

Pytanie nr 1 dotyczy pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści  Czy Zamawiający dopuści urządzenie które w przypadku złego przyklejenia elektrod do klatki piersiowej zakomunikuje o nieprawidłowym podłączeniu elektrod do skóry pacjenta?

Odp.  Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 2 dotyczy pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, którego maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego wynosi 60 ms?

Jest to wartość charakterystyczna stosowana przez wielu producentów i pozwala na prawidłowe wykonanie kardiowersji.

Odp. Zgodnie z umową i OPZ.

Pytanie nr 3 dotyczy pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z energią wyładowania 200J dla osób dorosłych?

Według ERC energia wyładowania dla osoby dorosłej może się wahać miedzy 150-360J, dlatego wyładowanie o energii 200J jest najbardziej zoptymalizowanym poziomem.

Odp. Zgodnie z umową i OPZ.

Pytanie nr 4 dotyczy pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z poziomem częstości akcji serca w zakresie 30-300 uderzeń na minutę? Tak niewielka różnica w wartościach nie wpłynie negatywnie na odczyt paramentów życiowych pacjenta.

Odp. Zgodnie z umową i OPZ.

Pytania nr 5 dotyczy pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością wzmocnienia sygnału EKG: 2,5 mm/mV; 5mm/mV; 10mm/mV; 20mm/mV i automatycznym?

Podane poziomy są wystarczające dla prawidłowego odczytu wzmocnienia sygnału EKG.

Odp. Zgodnie z umową i OPZ.

Pytanie nr 6 dotyczy pkt.  35

Czy zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym modułem NIBP oraz CO2?

Odp.  Zamawiający dopuści również

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych