Sygn. USK/DZP/4.8 – 183/2019	                                                                                                                Wrocław, 2019-07-10

Odpowiedź nr 3

Dotyczy: defibrylatora.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1, dot. Pakietu 2 – Defibrylator:

dot. Punktu 2 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 22 stopniami energii z zakresie od 1J do 360J z ograniczeniem energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej? Dostępne wartości energii w naszym defibrylatorze dla łyżek zewnętrznych to 2-5-7-10-20-30-40-50-60-80-100-150-200-270-360J a dla elektrod wewnętrznych to 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20-30-40-50J. Łącznie do dyspozycji użytkownika jest 22 poziomy energii. Powyższe wartości energii są w pełni wystarczające do wygodnej i komfortowej pracy z defibrylatorem przy zachowaniu wszelkich potrzebnych zakresów defibrylacji. Większa ilość stopni energii nie ma uzasadnienia klinicznego i nie jest wykorzystywana w praktyce. Powyższe poziomy energii są dobrane tak by umożliwiały defibrylację o każdych możliwie potrzebnych parametrach.

Odpowiedź: Tak, 22 stopnie energii są wystarczające.

Pytanie nr 2, dot. Pakietu 2 – Defibrylator:

dot. Punktu 5 – Czy Zamawiający dopuści defibrylator ze zintegrowanymi łyżkami zewnętrznymi dla dorosłych i dzieci oraz wskaźnikiem jakości kontaktu z pacjentem umieszczonym na ekranie defibrylatora? Wskaźnik jest umieszczony w dolnej części ekranu pod postacią dobrze widocznego paska, który zmienia kolory od zielonego przy dobrym kontakcie do czerwonego przy braku kontaktu łyżek ze skórą pacjenta. Jest to bardzo użyteczne, czytelne i praktyczne rozwiązanie.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zintegrowane łyżki zewnętrzne i wskaźnik kontaktu z ciałem pacjenta.

Pytanie nr 3, dot. Pakietu 2 – Defibrylator:

dot. Punktu 7 – Czy Zamawiający dopuści defibrylator w możliwością ustawianie poziomów energii przy pomocy przycisków na płycie czołowej defibrylatora oraz przycisków na łyżkach twardych? Oferowany przez nas defibrylator daje możliwość ustawiania poziomu energii na dwa sposoby. Pierwszym rozwiązanie są bardzo ergonomiczne przyciski na płycie czołowej tak by użytkownik mógł kontrolować ustawiany poziom energii oraz parametry na ekranie. Drugim rozwiązaniem zmiany poziomu energii defibrylacji są przyciski na łyżkach twardym, które umożliwiają zmianę poziomu energii bez odrywania rąk od łyżek umieszczonych na skórze pacjenta.

Odpowiedź: Tak, możliwość sterowania z poziomu łyżek jest wręcz pożądana.

Pytanie nr 4, dot. Pakietu 2 – Defibrylator:

dot. Punktu 7 – Czy Zamawiający dopuści defibrylator podający impuls defibracyjny podczas kardiowersji w czasie 40 ms od wykrycia fali ze znacznikiem S? Oferowany przez nas defibrylator umożliwia wykonanie kardiowersji o wszelkich wymaganych parametrach i czasach, a wymaganie któtszego czasu pomiędzy wykryciem fali a podaniem impulsu nie ma uzasadnienia klinicznego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 5, dot. Pakietu 2 – Defibrylator:

dot. Punktu 23 – Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem natężenia prądu stymulacji od 20 do 200 mA? Stymulator zapewnia kwadratowe impulsy o programowalnej amplitudzie i częstotliwości oraz stałej szerokości impulsu 40 ms. Amplituda może być ustawiona pomiędzy 0 mA a 20 - 200 mA z krokiem impulsu co 1 mA. Zakres częstotliwości impulsu wynosi od 30 do 200 ppm. Są to optymalne zakresy parametrów wykorzystywanych podczas stymulacji. Z doświadczenia klinicznego wiemy, że prąd stymulacji między 0 a 20mA nie jest wykorzystywany w praktyce. Oferowany przez nas defibrylator umożliwia wykonanie stymulacji o wszelkich wartościach, które są wykorzystywane w praktyce, a wymaganie szerszego zakresu nie ma uzasadnienia klinicznego.

Odpowiedź:Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 6, dot. Pakietu 2 – Defibrylator:

dot. Punktu 32 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem NiMh o pojemności 3000mAh? W żadnej technologii wykonania akumulatorów efekt pamięci nie został całkowicie wyeliminowany. Występuje on nawet w technologii litowo-jonowej, lecz jest on na tyle mały, że zostaje pomijany przez producentów. Akumulator, który oferuje nasz defibrylator jest wykonany z ogniw najwyższej jakości co przekłada się na jego bardzo długą żywotność. W bateriach opartych na technologii niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMh) znacząco zredukowano efekt pamięci, w porównaniu do baterii NiCd z uwagi na brak kadmu. Atutem akumulatora NiMh jest jego znacząco niższa cena w porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych. Oferowany przez nas akumulator NiMh jest optymalnym wyborem ze względu na bardzo dobre parametry przy zachowaniu niskiej ceny co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne. Powyższe parametry akumulatora są w pełni wystarczające do obsługi wszelkich zadań wewnątrzszpitalnych oraz transportowych.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 7, dot. Pakietu 2 – Defibrylator:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z drukarką termiczną na papier o szerokości 58mm? Oferowana przez nas drukarka umożliwia wydruk jednocześnie 3 krzywych. Oferowana przez nas drukarka pozwala na wydruk wszelkich parametrów wyświetlanych na ekranie. 
Z praktyce jedynie analiza 12 odprowadzeniowego EKG wymaga wydruku więcej niż 3 krzywych dynamicznych jednocześnie. Nasz defibrylator umożliwia wydruk 12 odprowadzeniowego EKG w postaci odcinków. Wszystkie 12 krzywych dynamicznych są automatycznie zapisywane w pamięci defibrylatora co umożliwia przeniesienie ich na pamięć typu pendrive i wyświetlenie ich na dowolnym komputerze.

Odpowiedź:Tak, skoro jest możliwość wydruku pełnego EKG, choćby na kilku odcinkach – dopuszczamy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych