Załącznik nr 1

Pakiet 23 - macerator do pulpy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………….

Nazwa i typ:	……………………………………

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | Tak |  |
|  | Wydajność min.1 naczynie jednorazowe typu kaczka/basen na 1 cykl | Tak |  |
|  | Pełna maceracja z odprowadzeniem do kanalizacji |  |  |
|  | Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej lub równoważne , z frontem i górną pokrywą | Tak |  |
|  | Bezdotykowe otwieranie i zamykanie klapy przy użyciu czujnika nożnego lub górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni | Tak |  |
|  | Uszczelka komory zlokalizowana na pokrywie | Tak |  |
|  | Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy | Tak |  |
|  | Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia | Tak |  |
|  | Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie włączenia – czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia | Tak |  |
|  | Komora maceratora wyposażona w otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie | Tak |  |
|  | Wydajny mechanizm tnąco- rozrywający nie wymagający ostrzenia | Tak |  |
|  | Bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia) | Tak |  |
|  | Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy | Tak |  |
|  | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne | Tak |  |
|  | Wymiary w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 977mm wys. x 445mm głęb. x 360 mm szer. (+/- 5mm) | Tak |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny – rura min. 38 mm | Tak |  |
|  | Zużycie wody na jeden cykl : max. 12 litrów | Tak |  |
|  | Czas cyklu maceracji – 50-70 sekund | Tak |  |
|  | Podest ze stali nierdzewnej dla odpływu powyżej 15 cm od podłogi | Podać |  |
|  | Możliwość stosowania naczyń i chemii różnych producentów w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)