Załącznik nr 2

Pakiet 16 – Defibrylator 2 –  11 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator z możliwością defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 23 | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
|  | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem maksymalnie 6 kg | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J minimum 2-300 J w trybie manualnym. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J minimum 150J-300J w trybie AED | TAK |  |
|  | Dostępne poziomy defibrylacji energii zewnętrznej | do 23 poziomów. – 0 pkt.. powyżej 23 poziomów – 10 pkt. |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości minimum 50mm | TAK |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w trybie ręcznym | 2-300 J -0 pkt., 2-360 J -10 pkt. |  |
|  | Monitorowanie EKG - przewód dla 7 odprowadzeń / 1 szt./ 1 urządzenie | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG wzmocnienia od 0,25; 4 cm/Mv | TAK |  |
|  | Poziomy wzmocnienia EKG | Do 7 poziomów – 0 pkt. powyżej 7 poziomów – 10 pkt. |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)