DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-236/2019                                                                           Wrocław, dnia  01.08.2019 r.

Dostawa defibrylatorów dla  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213                                 we Wrocławiu

nr sprawy: USK/DZP/PN-236/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania do Pakietu 1 – Defibrylator – 20  szt.

Dot. Pkt 2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez uchwytu na ramę łóżka/noszy?

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Dot. Pkt 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o klasie szczelności IEC 529, IP22 ?

Odp. Zamawiający dopuści  również

Dot. Pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o odporny na wibracje zgodnie z IEC 68-2-6, IEC 68-2-34 oraz odporny na wstrząsy zgodnie z IEC 68-2-27, 50g 6mS?

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Dot. Pkt 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie defibrylatora w technologii stałoprądowego impulsu prostokątnego dwufazowego, spełniającego aktualne Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej?

W proponowanym aparacie ZOLL zastosowano technologię  stałoprądowego impulsu prostokątnego dwufazowego ZOLL Rectilinear Biphasic, który wykorzystuje algorytm kompensacji impedancji układu defibrylator/ pacjent. Skutkuje to możliwością zastosowania niższych wartości energii defibrylacji przy zachowaniu przepływu prądu o wysokiej wartości mA.

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Dot. Pkt 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie defibrylatora z czasem ładowania do energii maksymalnej 200 J do 7 s?

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Dot. Pkt 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie od 0 do 140 mA wykorzystujący technologię impulsu prostokątnego o szerokości 40 ms?

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Dot. Pkt 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem częstości stymulacji od 30 do 180imp/min.?

Odp. Zamawiający dopuści również

Dot. Pkt 34

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu ilości poziomów regulacji głośności dźwięku?

Odp. Pytanie nieprecyzyjne, brak  ilości  oferowanych  przez wykonawcę  dźwięków .

Dot. Pkt 36
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z drukarką o szybkości wydruku 25 mm/s?

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Dot. Pkt 38
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału  0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 cm/mV automatyczne?

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Dot. Pkt 39
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 30 do 300/min niezależnie od rodzaju pacjenta?

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Dot. Pkt 46 torba na akcesoria 
Czy zamawiający zrezygnuje z torby na akcesoria? 
Oferowany defibrylator posiada w swojej obudowie  komorę na przewody do defibrylatora.

Odp. Zamawiający  dopuści również

Pytanie dot. terminu dostawy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 8 tygodni od daty podpisania umowy dla pakietu nr 1 Defibrylator – 20  szt.?
Sprzęt oferowany przez wykonawców produkowany jest na zamówienie biorąc pod uwagę indywidualne wymagania danego klienta. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający ma gwarancję, że sprzęt jest nowy, pochodzi z bieżącej produkcji.

Odp. Zamawiający dopuści również

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu  Zakupów i Zamówień Publicznych