DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Dz. USK/DZP/4.8-315/2019 Wrocław, dnia 21.08.2019 r. Dostawa defibrylatorów dla Izby Przyjęć – powtórzenie pakietu nr 2 Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego od Wykonawcy następujące pytania : Pytanie 1 Dotyczy: Temperatura przechowywania wraz z baterią i elektrodami od -20 do 60 st.C Prosimy o usunięcie parametru “Temperatura przechowywania wraz z baterią i elektrodami od -20 do 60 st.C”. Pozostawienie tego parametru uniemożliwi złożenie ofert. Jest to związane z możliwością zamarznięcia żelu na elektrodach do defibrylacji oraz ze zmniejszoną skutecznością baterii w przypadku długotrwałego przechowywania w ujemnych temperaturach. Żaden producent nie pozwala na długotrwałe używanie defibrylatora AED w ujemnych temperaturach. Odp. Tak Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 Dotyczy: Ciężar max. 2,0 kg Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator którego waga wynosi 2,4 kg? Ta różnica nie wpływa na jakość wykonywanej reanimacji, a gwarantuje solidna konstrukcję i najwyższej jakości materiały użyte do wykonania urządzenia. Odp. Tak Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 Dotyczy: Pakiet startowy elektrod dla dorosłych i dzieci – po 1 kpl, z każdego rodzaju, komplet przejściówek umożliwiających podłączenie elektrod do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów typu TEC-8352K prod. Nihon Kohden i Lifepak15 prod. Medtronic Prosimy o usunięcie zapisu ”komplet przejściówek umożliwiających podłączenie elektrod do posiadanych przez Zamawiającego defibrylatorów typu TEC-8352K prod. Nihon Kohden i Lifepak15 prod. Medtronic”. Ten zapis jest stosowany przez niektórych dystrybutorów w celu ograniczenia przejrzystości postępowania. Z Naszego doświadczenia wynika, iż nie ma na rynku defibrylatora AED, który posiada wtyczki kompatybilne do wszystkich defibrylatorów, które posiada Zamawiający. Jednocześnie warto zauważyć, że ZRM po przyjeździe defibryluje poszkodowanego przy pomocy defibrylatora manualnego wyposażonego w tzw. łyżki twarde i nie wykorzystuje elektrod już przyklejonych przez niemedycznych świadków zdarzenia. Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie defibrylatora AED bez kompletu przejściówek. `Z upoważnienia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu Magda Jellin Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Odpowiedź na pytanie 1

Tak Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedź na pytanie 2

Tak Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą mailową na adres mlewandowska@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych