Pakiet 1 – hemochron– 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wykonujące testy ACT- LR, ACT+, APTT, PT ze świeżej krwi pełnej oraz testów APTT i PT z krwi cytrynianowej. | Tak |  |
|  | Kuwety 2 kanałowe z precyzyjnym pomiarem objętości krwi | Tak |  |
|  | Ilość krwi potrzebna do badania nie więcej niż 0,015 cc. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru czasu krzepnięcia nie mniejszy niż 1- 1005 s. | Tak |  |
|  | Automatyczne wykonywanie autotestu. | Tak |  |
|  | Waga aparatu nie większa niż 1 kg. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe. | Tak |  |
|  | Aparat dedykowany do pracy w pracowni hemodynamiki. | Tak |  |
|  | Praca na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 3h. | Tak |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów- nie mniej niż 600 pacjentów z pomiarami. | Podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego . Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 2 –     kardiomonitor  - 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych . Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp | Tak |  |
| 2 | Ekran LCD o przekątnej min. 12.1’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1280x800 dpi. | Podać |  |
| 3 | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. | Tak |  |
| 4 | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję. | Tak |  |
| 5 | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych i ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. |  |  |
| 6 | Prezentacja co najmniej 8 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - tryb standardowy 3 krzywe - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). | Tak |  |
| 7 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. | Podać |  |
| 8 | Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. | Podać |  |
| 9 | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
| 10 | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | Tak |  |
| 11 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych. | Tak |  |
| 12 | Regulacja czasu wyciszenia alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). | Tak |  |
| 13 | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
| 14 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | Tak |  |
| 15 | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 7800mAh. Czas pracy do 4 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 6 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin. | Tak |  |
| 16 | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | Tak |  |
| 17 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | Tak |  |
| 18 | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
| 19 | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera. | Tak |  |
| 20 | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak |  |
| 21 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą. | Tak |  |
| 22 | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego. | Tak |  |
| 23 | EKG. Monitorowanie EKG 12 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
| 24 | Prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | Tak |  |
| 25 | Rozpoznawanie min. 13 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. | Podać |  |
| 26 | Wyposażenie urządzenia w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń, | Tak |  |
| 27 | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. | Tak |  |
| 28 | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. | Tak |  |
| 29 | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | Tak |  |
| 30 | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | Tak |  |
| 31 | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nelcor, Masimo bądź FAST. | Podać |  |
| 32 | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund. | Tak |  |
| 33 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. | Tak |  |
| 34 | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nelcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. | Tak |  |
| 35 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | Podać |  |
| 36 | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. | Tak |  |
| 37 | DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA | Tak |  |
| 38 | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. | Podać |  |
| 39 | Kapnografia (etCO2). Technologia pomiaru: Microstream bądź pomiar w strumieniu głównym typu Respironics. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg. | Podać |  |
|  | Możliwość wyposażenia w pomiar saturacji w technologii Massimo Rainbow, rzut serca metodą termodylucji. | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna. Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. |  |  |
| 40 | Wyposażony w podstawę jezdną | Tak |  |
| 41 | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: - mankiety do pomiaru NIBP, 3 rozmiary dla dorosłych - przewód NIBP - kabel EKG 5 + 5 odprowadzeniowy - czujnik SPO2 - 1 bateria. | Tak |  |
| 45 | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego . Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 46 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 3 –  defibrylator      – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna polska wersja językowa – oprogramowanie, opisy elementów sterujących, komunikaty na ekranie | TAK |  |
| 2 | Urządzenie przenośne – waga do 6 kg - wbudowany uchwyt do przenoszenia | Tak, podać |  |
| 3 | System ochrony | TAK |  |
| 4 | Temperatura pracy w zakresie od 0 do 50ºC | TAK |  |
| 5 | Warunki przechowywania w zakresie od -20 do 70ºC | TAK |  |
| 6 | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny | TAK |  |
| 7 | Wbudowany ekran LCD o wymiarach min. 5.7” (320 x 240 pikseli) o wysokim kontraście (czytelny odczyt w niesprzyjających warunkach oświetleniowych | TAK, podać |  |
| 8 | Tryb podpowiedzi głosowych w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Wymienne karty pamięci CF do zapisu danych | TAK |  |
| 10 | Czas nagrania akcji reanimacyjnej do 90 godzin z zapisem głosu | TAK, podać |  |
| 11 | Oprogramowanie do archiwizacji danych | TAK |  |
| 12 | Wbudowana drukarka termiczna (papier 58 mm) – papier w zestawie | TAK |  |
| 13 | Zasilanie sieciowe – wbudowany zasilacz 230V 50 Hz | TAK |  |
| 14 | Wbudowana drukarka oraz papier do drukarki | TAK |  |
| 15 | Wbudowana ładowarka – automatyczne ładowanie akumulatora/ów po przyłączeniu defibrylatora do sieci | TAK |  |
| 16 | Akumulator min. 1,4 Ah | TAK |  |
| 17 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy: Min. 3 godz ciągłego monitorowania EKG lub Min. 70 defibrylacji z energią 200J | TAK |  |
| 18 | Czas ładowania akumulatora/ów do pełnej pojemności – do 2,5 godziny | TAK, podać |  |
| 19 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa, zapewniająca pełną skuteczność terapii przy obniżonych wartościach energii i prądu | TAK |  |
| 20 | Zakres energii 5-360J | TAK |  |
| 21 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
| 22 | Zakres oporności pacjenta: 23-200 Ohm | TAK |  |
| 23 | Możliwość wykonania kardiowersji – synchronizacja zapisem EKG, elektrod, kabla EKG | TAK |  |
| 24 | Energia maksymalna defibrylacji 360J | TAK |  |
| 25 | Czas ładowania do energii maksymalnej 12 sekund +/-3s. | TAK |  |
| 26 | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z elektrod jednorazowych | TAK |  |
| 27 | 9 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |
| 28 | Monitorowanie EKG z 2 odprowadzeń (do wyboru z 6) | TAK |  |
| 29 | Zakres pomiaru częstości pracy serca HR 30 -300 /min. | TAK |  |
| 30 | Wzmocnienie sygnału automatyczne | TAK |  |
| 31 | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego | TAK |  |
| 32 | Stolik pod defibrylator, mobilny | TAK |  |
| 33 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF) , w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego i instrukcję serwisową wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji (gdy urządzenie nie ma kodów- napisać: nie dotyczy pakietów nr ……………). Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji , kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 34 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 4-  lampa operacyjna  zabiegowa sufitowa   -1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednokopułowa lampa mocowana do sufitu | Tak |  |
| 2 | Zestaw wyposażony w dwa ramiona w tym jedno uchylne. | Tak |  |
| 3 | Obudowa lampy w kształcie koła z otworami minimalizującymi zakłócenia przepływu laminarnego | Tak |  |
| 4 | Kształt kopuł odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz ramiona lekarza | Tak |  |
| 5 | Źródło światła diody LED | Tak |  |
| 6 | Kopuła lampy wyposażona w min. 18 diod w konstrukcji jednoogniskowej | Podać |  |
| 7 | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody | Tak |  |
| 8 | Diody emitujące bezcieniowe światło | Tak |  |
| 9 | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin | Podać |  |
| 10 | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły | Tak |  |
| 11 | System z pamięcią ustawień parametrów świetlnych. | Tak |  |
| 12 | Regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. | Tak |  |
| 13 | Średnica pola roboczego min. 220mm | Podać |  |
| 14 | Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 10 stopniach oraz możliwość aktywowania światła endoskopowego jednym przyciskiem. | Tak |  |
| 15 | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 130 000 luks | Podać |  |
| 16 | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 5÷100% | Tak |  |
| 16 | Głębokość oświetlenia min. 120cm | Podać |  |
| 17 | Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min. 40cm – 160cm | Podać |  |
| 18 | Temperatura barwowa 4350K (+/- 100K) | Tak |  |
| 19 | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96 | Podać |  |
| 20 | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96 | Podać |  |
| 21 | Całkowity pobór mocy 65 W | Tak |  |
| 22 | Wzrost temperatury wokół głowy lekarza spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | Tak |  |
| 23 | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | Tak |  |
| 24 | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp. | Tak |  |
| 25 | Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod. | Tak |  |
| 26 | Możliwość wyposażenia lampy w awaryjny system zasilania pozwalający na pracę do 10 godzin po zaniku zasilania. | Tak |  |
|  | INNE |  |  |
| 27 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego . Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
| 28 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)