Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                          				Wrocław, 2019-09-17

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2) USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA do Pakiet 30 – Wózek reanimacyjny – 12 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych nieznacznie różniących się od wymaganych,

wynoszących: długość 820 mm, szerokość: 660 mm, wysokość 950mm?

Odp. TAK

Pytanie 2. Czy z uwagi na przeznaczenie wózka, Zamawiający oczekuje wózka z frontami szuflad wyposażonymi w

jednoczęściowe, silikonowe uszczelki? Parametr ten znacznie podniesie walory higieniczne wózka.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. Czy z uwagi na aspekt higieniczny, Zamawiający oczekuje aby prowadnice szuflad zabudowane były z co najmniej 3 stron? Takie rozwiązanie ułatwi utrzymanie wózków w czystości, zabezpieczy przed przypadkowym

zabrudzeniem. Nadmieniamy, iż prowadnica do sprawnego działania jest naoliwiona, niezabudowana przyciąga brud, zalana staje się bardzo trudna do wyczyszczenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wysokiej jakości ogumowane koła dedykowane do sprzętu medycznego, łatwe w utrzymaniu w czystości, ale bez obudowy z tworzywa sztucznego? Nadmieniamy, iż zastosowanie takich kół jest zamierzone, koła tocząc się po podłodze zbierają brud wraz z zarazkami, dezynfekcja obudowy od strony koła prawie niemożliwa, a wózek przemieszczając się może „przenosić” zanieczyszczenia z jednego miejsca w drugie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wózka z blatem z tworzywa ABS z pogłębieniem, z trójstronną bandą o wysokości 60 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szyny instrumentalne wykonane ze stali wasoodpronej?

Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie standardowe, proponowane przez większość producentów wózków

medycznych, umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego nie od jednego a wielu producentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty o Ø 180 mm, z możliwością regulacji ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w obrotowy uchwyt na defibrylator z możliwością obrotu o 360°, regulacją wysokości o wymiarach 420x420mm lub 410x360mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej, z wewnętrzną, pionową przegrodą umożliwiającą segregację rozmiarów cewników, o wymiarach 180x60x500mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwę zasilającą z 4 gniazdami z uziemieniem? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Czy z uwagi na przeznaczenie, Zamawiający oczekuje wózka wykonanego z blach ocynkowanych

lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych, w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem (korpus + fronty szuflad)? Nadmieniamy iż wygłuszenie sprawi że wózek nie będzie ”dzwonił” podczas jazdy, a farny antybakteryjne podniosą walory higieniczne wózka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany zgodnie z procedurami dla wyrobów medycznych ISO

13485:2016, jednakże bez wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych