Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                                   				Wrocław, 2019-09-26

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2)

USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 25 termometr bezdotykowy 13 szt

Czy Zamawiający dopuści termometr bezdotykowy o odległości od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 5-10cm?

Reszta Parametrów wg  SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14 Wózek inwalidzki 1 szt

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o głębokości siedziska 450mm?

Reszta parametrów wg SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22 Aparat do pomiaru ciśnienia elektroniczny 13 szt

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz o poniższej specyfikacji:

Miejsce

Pomiaru -  ramię

Rozmiar

mankietu - 22 - 42 cm uniwersalny

Pamięć

Urządzenia-  90 pomiarów

Waga

Urządzenia- 355g (bez baterii)

Wymiary -13,8 x 9,6 x 5,4 cm

Skład zestawu ciśnieniomierz, mankiet dla dorosłych 22-42cm, etui ochronne, 4 baterie typu AA,

zasilacz sieciowy, instrukcja.

Zakres pomiaru: 30 - 280 mmHg

Zakres pomiaru

Tętna: 40–199 uderzeń/min

Automatyczne wyłączenie : Tak

Dokładność wskazania ciśnienia: +/- 3 mmHg

Dokładność wskazania tętna:  +/- 5 %

Rodzaj baterii/zasilacza 4 baterie 1.5 V AA lub zasilacz DC 6V, 500mA

Rozmiar wyświetlacza 3,2 cale

Funkcje:

Automatyczne wyłączenie, Czas i data pomiaru, F3, IHB - Irregular Heart Beat

( wskaźnik nieregularnej pracy serca) , Kontrola poziomu zużycia baterii,

Kontrola prawidłowego założenia mankietu

Rodzaj

wyświetlacza Cyfrowy ekran ciekłokrystaliczny LCD

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10 Termometr do pomiaru temperatury ciała1 szt

Czy Zamawiający dopuści termometr o poniższej specyfikacji?:

Duża odległość pomiaru z wysoką dokładnością (nawet do 8 cm).

Termometr bezdotykowy używa najnowszej technologii podczerwieni.
Pozwala to na mierzenie temperatury tętnicy skroniowej z odległości nawet 8 cm (najdokładniejszy pomiar przy odległości 5 cm).

Nowa technologia autokalibracji MicroSecond Flash.

Nowa technologia autokalibracji MicroSecond Flash - wyjątkowa dokładność przy podwyższonej temperaturze człowieka (pow. 38 stopni C), znana z najwyższego modelu szpitalnego. Szybkie przyciski zmiany ustawień.

Szybki pomiar w mniej niż 1 sekundę.

Szybki pomiar ułatwia sprawdzenie temperatury u dzieci, które jak wiemy są bardzo niecierpliwe.
Trwałość użycia minimum 40 000 pomiarów!
Termometr ten ma bardzo dużą żywotność, jest używany w szpitalach, ośrodkach zdrowia oraz domach opieki.

Zmniejsza ryzyko zakażenia wirusami.

Termometr jest termometrem w pełni bezdotykowym, pomiaru temperatury dokonujemy z konkretnej odległości dzięki czemu ograniczamy ryzyko zakażenia pomiędzy pacjentami. Ta funkcja minimalizuje również czas jaki w przypadku termometrów dotykowych należy poświęcić na dezynfekcję sprzętu medycznego.

Wykorzystywany pomiar tętnicy skroniowej.

Temperatura może być mierzona na czole, w okolicy tętnicy skroniowej. Udowodniono, że technologia podczerwieni pozwala na otrzymanie dokładniejszych wyników i jest lepiej tolerowana od innych metod pomiaru temperatury ciała. Termometr został zaprojektowany tak, aby uzyskać natychmiastowe wyniki bez dotykania tętnicy skroniowej. Ponieważ tętnica skroniowa znajduje się blisko powierzchni skóry a przepływ krwi jest stały i regularny, pomiar umożliwia otrzymanie bardzo dokładnych wyników.

Termometr może być również stosowany do mierzenia temperatury różnych pokarmów, płynów czy pomieszczenia.np. pokarmu w butelce,    temperatury wody do kąpieli;     temperatury w pokoiku dziecka

#### DANE TECHNICZNE

| Miejsce pomiaru | tętnica skroniowa |
| --- | --- |
| Kolor | biały |
| Wymiary | 17,5 x 9 x 9 cm |
| Waga urządzenia | 220g |
| Automatyczne wyłączenie | Tak |
| Dokładność pomiaru | +/-0.3 st.C (0.54 F) |
| Zakres pomiaru | 10 st.C - 40 st.C (50 - 140 F) |
| Czas pomiaru | 1s |
| Podziałka na wyświetlaczu | 0,1 |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych