Załącznik nr 1A

do  formularza cenowego

Pakiet 1 – Aparat do znieczulania ogólnego – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana ( TAK lub NIE) | Oferowane parametry/ Termin gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych | Tak |  |  |
|  | Aparat jezdny. | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła w tym minimum dwa blokowane centralnie. Koła nie rysujące wykładziny sali operacyjnej. | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | Tak |  |  |
|  | Minimum 4 gniazda 230 V AC 50 Hz z separacją galwaniczną od sieci (transformator separujący) – gniazda z bezpiecznikami automatycznymi | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie w gazy (powietrze medyczne, O2, N2O) z centralnej sieci szpitalnej. | Tak |  |  |
|  | Węże wysokociśnieniowe (powietrze medyczne, O2, N2O) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. 5 m. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do minimum 2-litrowej awaryjnej butli O2. | Tak |  |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza. | Tak |  |  |
|  | Szybka zmiana stężeń O2 i przepływu świeżych gazów sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (przyciski szybkiego dostępu pozwalające na skokową zmianę stężeń O2, środków wziewnych AA i przepływów). Możliwość płynnej regulacji stężenia O2 i przepływów. | Tak/Nie |  |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów. | Tak |  |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | Tak, podać |  |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik gazów, zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie przepływu świeżych gazów. | Tak |  |  |
|  | Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2 układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika elektronicznego. | Tak |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | Tak/nie | Zastawka regulowana z ekranu |  |
|  | Widoczne podczas pracy zastawki wdechowa i wydechowa | Tak/Nie |  |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria. | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | Tak/nie | Światło LED |  |
|  | Masa aparatu z parownikami | Tak, podać |  |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | Tak |  |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Tak |  |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum : 25 l/min.-75 l/min. | Tak, podać |  |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,4 l. | Tak |  |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia. Wymiana bez stosowania narzędzi. | Tak |  |  |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny | Tak, podać |  |  |
|  | Ekonomizer znieczulania:funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości końcowo wydechowego stężenia O2 i końcowo wydechowego stężenia środka wziewnego na ekranie wentylatora i włączenie funkcji pozwalającej na automatyczne osiągnięcie nastawionych wartości poprzez automatyczną zmianę przepływów podawanej mieszaniny gazów oddechowych | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwość oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | Tak/Nie |  |  |
|  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. | Tak |  |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | Tak |  |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | Tak |  |  |
|  | Tryby z gwarantowaną objętością: AutoFlow albo PRVC albo PCV -VG | Tak |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | Tak |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | Tak |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak/Nie |  |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | Tak |  |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb wentylacji ręczny. | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: | Tak |  |  |
|  | 1) wentylację ręczną |  |  |  |
|  | w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2 |  |  |  |
|  | 2) wentylację mechaniczną |  |  |  |
|  | w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów, CO2 i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych |  |  |  |
|  | 3) informację na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. |  |  |  |
|  | Pauza w przepływie gazów do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | Tak/Nie |  |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora | Tak |  |  |
|  | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | Tak/Nie |  |  |
|  | Przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej : minimum 5 ÷ 1500 ml. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | Tak |  |  |
|  | System alarmów | Tak |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV). | Tak |  |  |
|  | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | Tak/Nie |  |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | Tak |  |  |
|  | Alarm Apnea. | Tak |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |  |
|  | Pomiary i obrazowanie |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych. | Tak |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV). | Tak |  |  |
|  | Pomiar objętości minutowej (MV). | Tak |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu. | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego. | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau. | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP. | Tak |  |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | Tak |  |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | Tak |  |  |
|  | Przekątna ekranu: minimum 15". | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | Tak, podać |  |  |
|  | Ekran główny respiratora niewbudowany | Tak |  |  |
|  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku. Z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | Tak, podać | większa ilość konfiguracji |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja pętli: | Tak |  |  |
|  | 1) ciśnienie / objętość; |  |  |  |
|  | 2) przepływ / objętość. |  |  |  |
|  | Prezentacja podatności układu oddechowego i oporu w drogach oddechowych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej. | Tak, podać | większą ilość pętli |  |
|  | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. | Tak/Nie |  |  |
|  | Parownik |  |  |  |
|  | Uchwyt dla minimum 2-óch parowników | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Minimum jedno gniazdo aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | Tak, podać |  |  |
|  | Parownik do sevofluranu i desfluranu na wyposażeniu. Parowniki sterowanie elektroniczne z ekranu aparatu do znieczulenia | Tak |  |  |
|  | Ssak |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | Tak, podać |  |  |
|  | Wymienne wkłady: minimum 30 szt. (zestaw startowy). | Tak, podać |  |  |
|  | System testowania aparatu |  |  |  |
|  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Tak, podać |  |  |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | Tak, podać |  |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Monitor stacjonarny |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tego wymogu z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego | Tak |  |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na modułach. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji i zapisu przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu | Tak |  |  |
|  | Moduł transportowy |  |  |  |
|  | Element / moduł / monitor transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania/obrotu wyświetlanych obrazów do położenia monitora, tzw. „flip-screen” | Tak |  |  |
|  | Interfejs użytkownika elementu ( modułu) monitora transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.) | Tak/Nie |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu elementu (modułu) monitora transportowego | Tak |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 3 godziny pracy | Tak, podać |  |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | Tak/Nie |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 | Tak |  |  |
|  | Dodatkowa odporność na wnikanie ciał stałych, na poziomie przynajmniej IP4X dla Elementu (modułu) monitora transportowego | Tak/Nie |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie | Tak |  |  |
|  | Masa elementu (modułu) monitora transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem max 2kg | Tak |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, CO2 w strumieniu bocznym. | Tak |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin, z rozdzielczością minimum 1-sekundową w całym zakresie | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego | Tak / Nie |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora uchwyt mocujący element / moduł / monitor transportowy do ramy łóżka | Tak |  |  |
|  | Monitorowane parametry |  |  |  |
|  | EKG | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak |  |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystujący standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia i tryb kaskady | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak |  |  |
|  | System monitorowania wyposażony w oprogramowanie do pomiaru i opisowej, diagnostycznej analizy spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń. Funkcja realizowana w centrali lub bezpośrednio w każdym z karidomonitorów. Dane wysyłane do oferowanego systemu integracji kardiologicznej, z możliwością wykonywania analizy porównawczej i przeglądu badań danego pacjenta na ekranie kardiomonitora. | Tak, podać |  |  |
|  | Analiza EKG realizowana w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej | Tak/Nie |  |  |
|  | Dane wysyłane do oferowanego systemu integracji kardiologicznej, z możliwością wykonywania analizy porównawczej i przeglądu badań danego pacjenta na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitorów o funkcję przesyłania spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń w jakości diagnostycznej (w formacie raw-data) do zewnętrznego systemu umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem analizy porównawczej (w tym porównania z wcześniejszymi badaniami danego pacjenta wykonywanymi z wykorzystaniem aparatów EKG) | Tak / Nie |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod. Dodatkowo na całą instalację 1 przewód do monitorowania 12-odprowadzeń EKG z ograniczonej liczby elektrod i 1 przewód do diagnostycznego monitorowania 12-odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
|  | Analiza arytmii |  |  |  |
|  | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 4 odprowadzenia EKG analizowane jednocześnie | Tak/Nie |  |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii wg przynajmniej 13 definicji. | Tak, podać |  |  |
|  | Opcja zaawansowanej analizy arytmii umożliwia rozpoznawanie migotania przedsionków | Tak/Nie |  |  |
|  | Analiza ST/QT/QTc |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak |  |  |
|  | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |  |
|  | Oddech |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do różnych typów oddychania (przeponą, szczytami płuc) bez konieczności przepinania elektrod | Tak |  |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  |  |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo rainbow SET lub TruSignal | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100% | Tak |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak |  |  |
|  | Możliwość uruchomienia pomiaru SpO2 w 2 kanałach jednocześnie, z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, z obsługą ustawień obu kanałów z poziomu oferowanego monitora pacjenta, z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz standardowy, wielorazowy czujnik saturacji na palec, dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta oferowanego algorytmu pomiarowego. | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego w Algorytmie pomiarowym odpornym na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca | Tak/Nie |  |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką, 24 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych. Dodatkowo 18 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak, podać |  |  |
|  | Temperatura |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu ekranu min. 2 parametrów temperatury : obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak, podać |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru 3 wartości: T1, T2 i ∆T | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | Tak/Nie |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 4 kanałów | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak |  |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak/Nie |  |  |
|  | Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlania przynajmniej 10 punktów pomiarowych. | Tak/Nie |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak |  |  |
|  | Pomiar kapnografii (CO2) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |  |
|  | Rozbudowa – możliwość rozbudowy sprzętu na dzień składania oferty |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie | prezentacja wyników w formie wykresu radarowego |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar zapotrzebowania kalorycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2) przy pomocy czujnika niewymagającego okresowej wymiany, wraz z obliczaniem parametrów wymiany gazowej RQ i EE. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji centralnej krwi żylnej (ScvO2) Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z możliwością pojedynczego lub ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BEAP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie |  |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i leki przeciwbólowe, bez konieczność stosowania dodatkowych modułów i akcesoriów pomiarowych lub zaoferowanie urządzenia wolnostojącego | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podłączenie i wyświetlanie danych z innych urządzeń (respiratorów, aparatów do znieczulania, monitorów rzutu serca) | Tak, podać |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak |  |  |
|  | Konfigurowana przez użytkownika funkcja eskalacji alarmów, umożliwiająca automatyczne zwiększenie priorytetu alarmu na wypadek braku reakcji personelu medycznego na pierwotny alarm o niższym priorytecie | Tak/Nie |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na podstawie bieżących wartości parametrów | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz na stałe | Tak |  |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak |  |  |
|  | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni. | Tak |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | Tak/Nie |  |  |
|  | Trendy |  |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów w formie graficznej i tablicowej | Tak |  |  |
|  | Trendy wysokiej rozdzielczości, nie gorszej niż 1 sekunda | Tak/Nie |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | Tak |  |  |
|  | Kalkulator dawek leków | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu do centrali oraz kardiomonitorów w celach serwisowych, m.in.: wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień, instalacji licencji, itp. | Tak/Nie |  |  |
|  | Oferowany system monitorowania kompletny i gotowy do użytku zgodnie z opisanymi wymogami, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |
|  | Kompatybilność modułów pomiarów gazowych, stanu świadomości zwiotczenia mięśniowego z modułami posiadanymi przez Zamawiającego typu Carescape prod. GE Healthcare | Tak/Nie |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy | podać |  |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1A

do  formularza cenowego

Pakiet 2 – Kardiomonitor – 5 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor stacjonarny |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tego wymogu z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego | Tak |  |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na modułach. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji i zapisu przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu | Tak |  |  |
|  | Moduł transportowy |  |  |  |
|  | Element / moduł / monitor transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania/obrotu wyświetlanych obrazów do położenia monitora, tzw. „flip-screen” | Tak |  |  |
|  | Interfejs użytkownika elementu ( modułu) monitora transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.) | Tak/Nie |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu elementu (modułu) monitora transportowego | Tak |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 3 godziny pracy | Tak, podać |  |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | Tak/Nie |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 | Tak |  |  |
|  | Dodatkowa odporność na wnikanie ciał stałych, na poziomie przynajmniej IP4X dla elementu (modułu) monitora transportowego | Tak/Nie |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie | Tak |  |  |
|  | Masa elementu (modułu) monitora transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem max 2kg | Tak |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, CO2 w strumieniu bocznym. | Tak |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak |  |  |
|  | Element (moduł) monitor transportowy wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin, z rozdzielczością minimum 1-sekundową w całym zakresie | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego | Tak / Nie |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora uchwyt mocujący element / moduł / monitor transportowy do ramy łóżka | Tak |  |  |
|  | Monitorowane parametry |  |  |  |
|  | EKG | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak |  |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystujący standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia i tryb kaskady | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak |  |  |
|  | System monitorowania wyposażony w oprogramowanie do pomiaru i opisowej, diagnostycznej analizy spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń. Funkcja realizowana w centrali lub bezpośrednio w każdym z karidomonitorów. Dane wysyłane do oferowanego systemu integracji kardiologicznej, z możliwością wykonywania analizy porównawczej i przeglądu badań danego pacjenta na ekranie kardiomonitora. | Tak, podać |  |  |
|  | Analiza EKG realizowana w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej | Tak/Nie |  |  |
|  | Dane wysyłane do oferowanego systemu integracji kardiologicznej, z możliwością wykonywania analizy porównawczej i przeglądu badań danego pacjenta na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitorów o funkcję przesyłania spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń w jakości diagnostycznej (w formacie raw-data) do zewnętrznego systemu umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem analizy porównawczej (w tym porównania z wcześniejszymi badaniami danego pacjenta wykonywanymi z wykorzystaniem aparatów EKG) | Tak / Nie |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod. Dodatkowo na całą instalację 1 przewód do monitorowania 12-odprowadzeń EKG z ograniczonej liczby elektrod i 1 przewód do diagnostycznego monitorowania 12-odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
|  | Analiza arytmii |  |  |  |
|  | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 4 odprowadzenia EKG analizowane jednocześnie | Tak/Nie |  |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii wg przynajmniej 13 definicji. | Tak, podać |  |  |
|  | Opcja zaawansowanej analizy arytmii umożliwia rozpoznawanie migotania przedsionków | Tak/Nie |  |  |
|  | Analiza ST/QT/QTc |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak |  |  |
|  | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |  |
|  | Oddech |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do różnych typów oddychania (przeponą, szczytami płuc) bez konieczności przepinania elektrod | Tak |  |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  |  |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo rainbow SET lub TruSignal | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100% | Tak |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak |  |  |
|  | Możliwość uruchomienia pomiaru SpO2 w 2 kanałach jednocześnie, z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, z obsługą ustawień obu kanałów z poziomu oferowanego monitora pacjenta, z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz standardowy, wielorazowy czujnik saturacji na palec, dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta oferowanego algorytmu pomiarowego. | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego w Algorytmie pomiarowym odpornym na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca | Tak/Nie |  |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką, 24 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych. Dodatkowo 18 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak, podać |  |  |
|  | Temperatura |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu ekranu min. 2 parametrów temperatury : obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak, podać |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru 3 wartości: T1, T2 i ∆T | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | Tak/Nie |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 4 kanałów | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak |  |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak/Nie |  |  |
|  | Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlania przynajmniej 10 punktów pomiarowych. | Tak/Nie |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak |  |  |
|  | Pomiar kapnografii (CO2) |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Moduł z kompletem akcesoriów zużywalnych, w tym pułapki wodne wielorazowe po 10 szt. | Tak |  |  |
|  | Pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Moduł z kompletem akcesoriów zużywalnych. | Tak |  |  |
|  | Pomiar rzutu serca - prezentacja wyników w formie wykresu radarowego | Tak/Nie |  |  |
|  | Pomiar zapotrzebowania kalorycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2) przy pomocy czujnika niewymagającego okresowej wymiany, wraz z obliczaniem parametrów wymiany gazowej RQ i EE. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Moduł z kompletem akcesoriów zużywalnych. | Tak |  |  |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Moduł z kompletem akcesoriów zużywalnych. | Tak |  |  |
|  | 4-kanałowy pomiar EEG z możliwością pojedynczego lub ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BEAP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta – w 2 dostarczonych kardiomonitorach. | Tak |  |  |
|  | Rozbudowa – możliwość rozbudowy sprzętu na dzień składania oferty |  |  |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora – w 2 dostarczonych kardiomonitorach. Moduł z kompletem akcesoriów zużywalnych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji centralnej krwi żylnej (ScvO2) Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i leki przeciwbólowe, bez konieczność stosowania dodatkowych modułów i akcesoriów pomiarowych lub zaoferowanie urządzenia wolnostojącego | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podłączenie i wyświetlanie danych z innych urządzeń (respiratorów, aparatów do znieczulania, monitorów rzutu serca) | Tak, podać |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak |  |  |
|  | Konfigurowana przez użytkownika funkcja eskalacji alarmów, umożliwiająca automatyczne zwiększenie priorytetu alarmu na wypadek braku reakcji personelu medycznego na pierwotny alarm o niższym priorytecie | Tak/Nie |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na podstawie bieżących wartości parametrów | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz na stałe | Tak |  |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak |  |  |
|  | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni. | Tak |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | Tak/Nie |  |  |
|  | Trendy |  |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów w formie graficznej i tablicowej | Tak |  |  |
|  | Trendy wysokiej rozdzielczości, nie gorszej niż 1 sekunda | Tak/Nie |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | Tak |  |  |
|  | Kalkulator dawek leków | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu do centrali oraz kardiomonitorów w celach serwisowych, m.in.: wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień, instalacji licencji, itp. | Tak/Nie |  |  |
|  | Oferowany system monitorowania kompletny i gotowy do użytku zgodnie z opisanymi wymogami, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |
|  | Kompatybilność modułów pomiarów gazowych, stanu świadomości zwiotczenia mięśniowego z modułami posiadanymi przez Zamawiającego typu Carescape prod. GE Healthcare | Tak/Nie |  |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do zamocowania na kolumnie | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | podać |  |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1 A                             do  formularza cenowego

Pakiet 3 – Respirator  – 6 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Wartość oferowana Wykonawcy (TAK lub NIE) ( podać okres gwarancji) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, w pełni dotykowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran). Możliwość zawieszenia ekranu respiratora na kolumnie. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do ekranu powielającego. | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na minimum 30 min. | TAK |  |
|  | Zasilanie w powietrze i tlen medyczny z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 2,4 - 6 bar), 1 komplet drenów przyłączeniowych, wtyk typu DIN | TAK, z dostawą |  |
|  | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze). | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C VC Regulacja objętości z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C PC Regulacja ciśnienia z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu (Bi-Level, BiPAP, DuoPAP). | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C PRVC Regulacja ciśnienia i objętości z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja CPAP/PS . | TAK |  |
|  | Wentylacja typu Bi-Level z gwarancją objętości. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV VC. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV PC. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV PRVC o regulowanym ciśnieniu i objętości. | TAK |  |
|  | Wentylacja APRV z redukcją ciśnienia w drogach oddechowych. | TAK |  |
|  | Wentylacja VS wspomaganie objętościowe. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna– wentylacja przez maskę twarzową. | TAK |  |
|  | Pomiar FRC . | TAK |  |
|  | Pomiary spirodynamiczne . | TAK |  |
|  | Pomiar wydatku energetycznego EE oraz wskaźnika oddechowego RQ z modułu pomiarowego wymiennego pomiędzy respiratorami. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora. Moduł kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami pacjenta i aparatami do znieczulenia Serii S/5 prod. Datex. | TAK |  |
|  | Pomiar kapnografii. | TAK |  |
|  | Pomiar NIF. | TAK |  |
|  | Procedura P 0.1 | TAK |  |
|  | Próba oddechu spontanicznego SBT. | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji bezdechu z aktywacją w czasie. | TAK |  |
|  | Oddech ręczny. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji objętości pojedynczego oddechu min. 20 - 2000 ml. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddychania w zakresie od min. 3 – 120 oddechów/min. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przepływu wdechowego min. 2 – 160 l/min. | TAK |  |
|  | I:E min. 4:1 do 1:9 | TAK |  |
|  | Zakres regulacji czasu wdechu min. 0,25 – 10 sek. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 5- 95 cm H2O. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 60 cm H2O. | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP min. do 50 cm H2O. | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej – zakres min. 5 – 70% przepływu szczytowego. | TAK |  |
|  | Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 - 100%. | TAK |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 4 - 10 l/min. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu - czułość przepływowa regulowana w zakresie min. od 1 – 8 L/min. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu – regulacja czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -0,5 do -9 cmH2O. | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w nebulizator sterowany z poziomu ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Monitorowanie stężenia O2 - Pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego, elektronicznego (nie chemicznego) czujnika tlenowego nie wymagającego okresowej wymiany. | TAK |  |
|  | Pomiary spirometryczne z kreśleniem minimum dwóch różnych pętli spirometrycznych. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu – co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechów | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wdechu min. do 5 sek. | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wydechu min. do 10 sek. | TAK |  |
|  | Monitorowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów kontrolowanych | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego | TAK |  |
|  | Monitorowanie przepływu w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Alarm częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem informacji w j. polskim | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru progów alarmowych | TAK |  |
|  | Szybkie przejście do ustawienia granic alarmowych poprzez naciśniecie parametru aktywnego alarmu | TAK |  |
|  | Pamięć trendów parametrów wentylacji zapisywane i prezentowana w respiratorze, min. 72 godziny zapisu | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do umieszczenia na kolumnie anestezjologicznej, posiadający podstawę jezdną. | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | TAK |  |
|  | Funkcja „Standby” do zatrzymania monitorowania i wentylacji. | TAK |  |
|  | Ramię pod ukłąd oddechowy pacjenta | Tak, z dostawą |  |
|  | Zestaw zastawki wydechowej wielorazowej - 2 sztuki | Tak, z dostawą |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: Układy oddechowe dla dorosłych 20 sztuk, linie do spirometrii 25 szt., Filtry do respiratora: 10 szt. | Tak, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)