Wrocław, dnia  07.01.2020r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-323/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy ( 1 )

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na” Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Systemu do śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego dla Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ” na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 3) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1986) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytanie 1: dot.: Pakiet 1 – System do śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego:

Czy Zamawiający dopuści zakup sprzętu o poniższych parametrach:

1.	System wykrywania nerwów czaszkowych w chirurgii laryngologicznej. endokrynologicznej i podstawy czaszki

2.	4-kanały EMG do monitorowania nerwów

3.	Możliwość rozbudowy w oparciu o ten sam stymulator do monitorowania 6 lub 8 kanałowego

4.	Obrazowania potencjałów wolno biegnących i wywołanych EMG

5.	Szybkie uruchamianie gotowych programów

operacje tarczycy 4 kanałowe, operacje ślinianki 4 kanałowe

6.	Predefiniowane programy do poszczególnych typów operacji, min:

- tarczyce

- przytarczyce

- mastoidektomia,

- operacje ślinianek

7.	Urządzenie wyposażone w filtr wycinający 50/60Hz – zapobiegający interferencję wynikającą z częstotliwości prądu sieciowego

8.	Indywidualne ustawianie głośności dla każdego kanału oddzielnie lub razem

9.	Ręczne i automatyczne przechwytywanie zrzutów ekranowych

10.	Zapis danych EMG z możliwością dalszej analizy

11.	Możliwość dodawania adnotacji do zarejestrowanych zdarzeń

12.	Funkcja szybkiego startu  poprzez uruchamianie domyślnych konfiguracji różnych procedur chirurgicznych

13.	Oznaczone kolorami elektrody igłowe EMG, przedwzmacniacz i kanały ekranowe zapewniające  prawidłowe dopasowanie elektrod  do odpowiadających aktywnych kanałów na ekranie monitorowania.

14.	Monitoring impedancji w czasie rzeczywistym z trzema poziomami oznaczenia jakości impedancji za pomocą wizualizacji zmiany koloru

15.	Sterowanie ręczne w celu regulacji poziomu głośności i stymulatora.

16.	5 rodzajów trybu wyzwalania:

- amplituda

- stymulacja pulsowa

- tryb automatyczny

- tryb ciągły

- tryb zewnętrzny

17.	Możliwość kopiowania profili użytkownika pomiędzy różnymi urządzeniami

18.	Kopiowanie raportów pacjenta za pomocą portu USB lub bezprzewodowo za pomocą Bluetooth

19.	Możliwość dopasowania przedwzmacniacza do wersji 6 lub 8 kanałowej

20.	Urządzenie umożliwiające jednoczesne podłączenie dwóch sond stymulujących

21.	Eksport danych przez USB

22.	Urządzenie z wbudowanym filtrem redukcji artefaktów

23.	System autokontroli urządzenia wraz z sygnalizacją dźwiękową i świetlną wystąpienia błędów

24.	Przedwzmacniacz wyposażony w gniazdo do podłączenia gniazda sond stymulujących

25.	Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury

26.	Funkcja załadowania ostatnio używanej sesji wraz z profilem użytkownika oraz ustawień monitoringu

27.	Funkcje dodatkowe: Filtr odcinający, odrzucanie artefaktów stymulatora, odrzucanie artefaktów

28.	Oznaczenie na ekranie kolorem zielonym aktywnej sondy stymulującej wraz z sygnalizacją dźwiękową

29.	Urządzenie prezentuje przebieg fali w postaci wykresu przebiegu oraz dodatkowo wykresu słupkowego oddzielnie dla każdego z 4 kanałów

30.	Intuicyjna obsługa aparatu poprzez panel dotykowy oraz  pokrętła funkcyjne z funkcją przycisku

31.	Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł

32.	Odseparowanie podłączenia przewodów do odbioru i stymulacji w celu minimalizacji zakłóceń i artefaktów w sygnale odbioru

Parametry jednostki głównej:

1.	Dotykowy Kolorowy ekran LCD o przekątnej min 15” , rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli

2.	Prezentacja danych: zakres wykresu słupkowego 30μV - 30mV od szczytu do piku

3.	16-segmentowa rozdzielczość wykresu słupkowego, logarytmiczna

4.	Zakres amplitudy fali ± 25μV, ± 50μV, ± 100μV (domyślnie), ± 200μV, ± 500μV, ± 1 mV, ± 2,0 mV, ± 5 mV, ± 10 mV, ± 20 mV, ± 30 mV z dokładnością 2%

5.	Zasięg czasowy podstawy czasu wynosi 12,5ms, 25ms (domyślnie), 50ms, 100ms, 500ms, 1s, 5s, 10s

6.	Dokładność 2% 12,5ms-1s; 5% 5s; 10% 10s.

7.	Dokładność kursora podstawowego czasu 2%

8.	Urządzenie wyposażone w min 3 pokrętła do ustawień

9.	Lewe pokrętło - ustawienie stymulacji pierwotnej (STIM1)

10.	Prawe pokrętło - Wtórne ustawienie stymulacji stymulatora (STIM2)

11.	Centralne pokrętło - głośność dźwięku odpowiedzi EMG (główna głośność)

12.	Połączenia zewnętrzne Moduł wzmacniacza EMG (zestaw przedwzmacniacza)

13.	Wejście wyzwalacza wejściowe i wyjściowe

14.	Wyciszasz diatermii

15.	Port USB

16.	Moc głośnika: 8.4W rms (95dB w odległości 1m)

Parametry stymulatora:

1.	Tryb pracy Prąd stały lub Stałe napięcie

2.	Zakresy prądu 10μA - 10mA, w krokach zależnych od procedury.

3.	Dokładność ± 5%, na obciążenie 1kΩ

4.	Napięcie 10mV - 10V, w krokach zależnych od procedury.

5.	Dokładność ± 5%, na obciążenie 1kΩ

6.	Napięcie / prąd potwierdzają ≥ 85% nastawy

7.	Impuls stymulujący Fala kwadratowa negatywna

8.	Szerokość 100μs, 200μs (domyślnie), 300μs, 400μs, 500μs

9.	Częstotliwość powtarzania 3 Hz, 30 Hz

10.	Minimum dwa podłączenia sondy

11.	Zakres sygnału wejściowego ± 5μV do ± 40mV

12.	Współczynnik tłumienia w trybie wspólnym> 90dB (@ 50 / 60Hz)

13.	Pasmo 10Hz - 1kHz (-3dB punktów)

14.	Zakres szumu <20μV rms (dane wejściowe)

15.	Filtr karbujący 50 Hz, 60 Hz, wyłączony

16.	Dedykowany wózek zintegrowany z urządzeniem, wyposażony w gniazdo podłączenia sond stymulujących

17.	Wózek wyposażony w zasilacz urządzenia wraz z gniazdem podłączenia ekranu sterującego

18.	Wózek wyposażony w szufladę oraz miejsca do odłożenia przedwzmacniacza oraz gniazda sond. Udźwig szuflady min 1,5kg

19.	Wymiary 790 mm szerokości, 400 mm głębokości, 1600 mm wysokości

20.	Waga 24 kg

21.	Akcesoria:

- 1 przedzmacniacz

- 1 gniazdo do podłączenia sond

- 1 wyciszacz diatermii

- eletrody igłowe, dł 14mm, śr. 0.3mm, 2 elektrody czynne, jedna refrencyjna, oznaczone kolorami, sterylne – 60 szt

- próbnik jednorazowy bipolarny, sterylny: dł. Robocza 100mm, średnica końcówki 0.75mm, odległość pomiędzy branszami 1mm, długoć końcówek roboczych 2mm  - 40szt

- próbnik jednorazowy bipolarny precyzyjny, sterylny: dł. Robocza 70mm, średnica końcówki 0.75mm, odległość pomiędzy branszami 0.6mm, długość końcówek roboczych 1mm  - 5szt

- próbnik koncentryczny, dł. Robocza 100mm, śr. końcówki 1mm, 10szt

- próbnik – mikrodisektor – do bezpośredniej stymulacji podczas mikrodysekcji tkanki bez konieczności przykładania zewnętrznego próbnika

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych