Załącznik nr 2

Pakiet 1 – System do śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019/2020

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do neurofizjologii śródoperacyjnej dedykowany do zabiegów neurochirurgii (mózgowie, rdzeń kręgowy, kręgosłup, nerwy obwodowe – dedykowane szablony monitorowania) | TAK | – |  |
|  | Kanały wejściowe oraz kanały stymulacyjne pracujące na wspólnej platformie komputerowej | TAK | – |  |
|  | Język aplikacji oprogramowania producenta: min. 3 do wyboru w tym obligatoryjnie język polski. Instrukcje obsługi i materiały pomocnicze w języku polskim | TAK | – |  |
|  | Liczba kanałów wejściowych: min. 16 referencyjnych oraz min. 16 różnicowych. Wymagane modalności pomiarowe min.: EMG, AEP, SEP, MEP, EEG, TOF, pomiar fali D (D-wave) | TAK, podać | – |  |
|  | Adaptery (interfejsy) pacjenta wyposażone w zaczep/uchwyt do mocowania na szynie akcesoryjnej stołu operacyjnego (poza strefą sterylną). Przewód adaptera dł. min.4m | TAK | - |  |
|  | Jednostka sterująca sprzętem umieszczona w zaprojektowanej komorze, zabezpieczona prze uszkodzeniem mechanicznym i przypadkowym rozłączeniem okablowania, znajdująca się na wózku jezdnym. Stacjonarny komputer typu PC z pełnym oprogramowaniem do odbioru, analizy, archiwizowania rejestrowanych PW i EEG. | TAK | – |  |
|  | Stacja bazowa jezdna zawierająca komputer (min. Windows 10, procesor typu Intel i7 lub tożsamy do zastosowań profesjonalnych, pamięć RAM 4GB, dysk twardy min.1000GB, LAN x2, USB 2.0 x2, USB 3.0 x2, Display Port x2, COM x2, port do podłączenia toru wizyjnego mikroskopu, klawiatura i mysz, monitor LCD min. 23", Full HD 1920x1080, głośniki stereo, drukarka laserowa – 1 szt.. Zintegrowany z systemem stolik aparaturowy o minimalnych cechach użytkowych: ukryte listwy zasilające i kable przyłączeniowe, koła obrotowe (przynajmniej 2 z hamulcami), uchwyt do prowadzenia, 2 półki, 1 szuflada na akcesoria, zabudowany komputer sterujący systemem, moduły mocowane do szyny akcesoryjnej stolika, wbudowany transformator medyczny | TAK | – |  |
|  | Podłączenie systemu do mikroskopu w celu wyświetlania obrazu z mikroskopu w dedykowanym oknie na ekranie monitora | TAK | – |  |
|  | Minimalne parametry wzmacniaczy kanałów wejściowych: przetwornik ADC 16 bitowy, szerokość sprzętowego pasma częstotliwości 1Hz-5000Hz przy wielokanałowym odbiorze, szumy wzmacniacza ≤ 1.5µVpp (z podłączonym obciążeniem ≤ 1KΩ), częstotliwość próbkowania 20kHz | TAK | – |  |
|  | Minimalne parametry kanałów stymulacji stałoprądowej: min. 10 wyjść HS, natężenie prądu min. 240mA (maks. napięcie Vpp min. 800V), min. 1 wyjście do stymulacji bezpośredniej DNS min. natężenie prądu 25mA. Dostosowanie wartości natężenia prądu, szerokości impulsu prostokątnego min. 50us-2000us, liczby impulsów, polaryzacji, częstotliwości do wymagań użytkownika zgodnych z prowadzoną procedurą chirurgiczną | TAK | – |  |
|  | Funkcja wyboru z menu odpowiedzi dźwiękowej wymuszonego EMG: sygnał dźwiękowy analogowy i sygnał syntetyczny | TAK | – |  |
|  | Funkcja wykonania pomiaru TOF w trakcie modalności SEP w sposób automatyczny, z tego samego wyjścia stymulacji, bez artefaktu dla SEP | TAK | – |  |
|  | Funkcja zmiany skali czasowej i amplitudowej dla każdego okna przebiegu osobno. Prezentacja sygnału biologicznego rzeczywistego, uśrednionego, kaskadowego oraz trendy dla min. SEP, MEP, AEP, EEG, fali D (D-wave), VEP. | TAK | – |  |
|  | Automatyczna detekcja krzywych, załamków przebiegów uśrednianych modalności min. SEP, MEP, AEP, EEG, fali D (D-wave), VEP - prezentacja latencji oraz wartości amplitudy | TAK | – |  |
|  | System ciągłej automatycznej kontroli impedancji elektrod | TAK | – |  |
|  | Moduł AEP, wymagania min.: 2 wyjścia stymulacyjne, zakres natężenia stymulacji od 30-90dB, tryby pracy: podciśnienie, nadciśnienie, naprzemienne, szum, click. Słuchawki douszne | TAK | – |  |
|  | Moduł SEP, wymagania min.: diody lub wskaźniki wskazujące zasilanie, stan pracy, przepływ prądu. Ustawienia: pojedyncze impulsy, para i ciąg impulsów, polaryzacja impulsu : pozytywna, negatywna, naprzemienna. Prezentacja trendów. Dedykowany adapter (interfejs) pacjenta wyposażony w zaczep/uchwyt do mocowania na szynie akcesoryjnej stołu operacyjnego (poza strefą sterylną). Przewód adaptera dł. min.4m | TAK | – |  |
|  | Moduł MEP, wymagania min.: diody lub wskaźniki wskazujące zasilanie, stan pracy, przepływ prądu. Ustawienia: pojedyncze impulsy, ciąg impulsów, podwójny ciąg impulsów z programowalną wewnętrzną przerwą. Prezentacja trendów. Dedykowany adapter (interfejs) pacjenta wyposażony w zaczep/uchwyt do mocowania na szynie akcesoryjnej stołu operacyjnego (poza strefą sterylną). Przewód adaptera dł. min.4m | TAK | – |  |
|  | Oprogramowanie: Baza danych pacjentów i procedur. Automatyczny zapis do pamięci wszystkich krzywych pomiarowych uśrednianych przy wymuszonym potencjale. Prezentacja sygnału biologicznego rzeczywistego, uśrednionego, kaskadowego i trendów. Okna ekranowe jednoczasowo przedstawiające przebiegi modalności: EMG, MEP, SEP, AEP, EEG, fali D (D-wave), VEP uporządkowanych jedno nad drugim lub jedno obok drugiego, prezentacja min. 8 okien PW (potencjałów wywołanych) oraz wolnobiegnące EMG. Menu w języku polskim. Możliwość wyzwalania EMG za pomocą detekcji płynącego prądu i ręcznie. Definiowanie i zapamiętywanie szablonów operacyjnych, min. 12 szablonów dostępnych programowo z klawiszy szybkiego dostępu ekranu głównego. Funkcja szybkiego rozpoczęcia pracy bez wpisywania danych pacjenta. | TAK | – |  |
|  | Matryca odbioru sygnałów z min. 16 kontaktów elektrod oraz min. 6 elektrod do stymulacji elektrycznej w aplikacjach korowych | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego systemu na dzień składania ofert o dodatkowy moduł VEP (wzrokowe potencjały wywołane) | podać | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego systemu na dzień składania ofert o moduł MER (Micro Electrode Recording) wykorzystywany w DBS (Deep Brain Stimulation) | podać | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Oprzyrządowanie sterylne jednorazowe min.: Ssak neurochirurgiczny z wbudowaną stymulacją monopolarną dróg korowo-rdzeniowych o parametrach: śr.2-3mm, dł. robocza 9-12cm -2 szt. Elektroda paskowa-korowa 1x4 z wtyczkami typu touchproof -1 szt. | TAK | – |  |
|  | Oferowane elementy systemu neurofizjologicznego pochodzenia od jednego producenta w celu zagwarantowania kompatybilności, bezpieczeństwa i skuteczności użytkowania – potwierdzone oświadczeniem dołączonym do oferty | TAK | – |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego okablowaniem i wielorazowymi sondami stymulacyjnymi do Systemu do śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego typu ISIS IOM. | podać | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zastosowania oferowanego systemu do monitorowania zabiegów w innych specjalnościach chirurgicznych min. laryngologia, chirurgia tarczycy, chirurgia i neurochirurgia dziecięca, ortopedia (korekcje skolioz oraz stabilizacji kręgosłupa), chirurgia ręki (monitorowania korzeni, splotów i nerwów obwodowych), chirurgia onkologiczna w tym operacje w obrębie miednicy (nerwy autonomiczne), chirurgia naczyniowa. | TAK |  |  |
|  | Budowa modułowa oferowanego systemu: osobne moduły wzmacniaczy odbiorczych oraz osobny moduł stymulacji. | TAK | – |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego systemu, na dzień składania ofert, w modułach, o dodatkowe kanały (referencyjne i różnicowe) do ilości min. 64 kanałów wejściowych. | TAK | – |  |
|  | Funkcja włączania/wyłączania systemu jednym przyciskiem umieszczonym na wózku. | TAK | – |  |
|  | Gwarancja, min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)