## pakiet 10
pakiet 10
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Producent/ nr katalogowy
pak 10 poz 6 | Klipsy tytanowe średnio-duże, w rodzaju PL 569 T firmy Braun, automatyczny magazynek kompatybilny z laparoskopową wielorazową klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Braun typu PL 536 R | szt | 1000
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
Firma zobowiązuje się użyczyć klipsownice kompatybilne z klipsami.

## pakiet 14
pakiet 14
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Ilość zużyta | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Uchwyt jednorazowy dwuprzyciskowy z aktywacją cięcia i koagulacji w rękojeści, z elektrodą nożową o szerokości noża 2,4mm, długości noża 19mmx2,3mmmx0,5mm, długość przewodu łączącego 3m o złączu kompatybilnym z generatorem Valleylab wtyczka 3 bolcowa KOMPATYBILNY Z POZYCJA 2 | szt | 10000
2 | Przedłużka wielorazowa elektrody monopolarnej, prosta, długość całkowita 14cm-18cm, długość robocza 10cm-12cm, część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej KOMPATYBILNA Z UCHWYTEM POZ 1 | szt | 20
3 | Elektroda prosta, kulkowa, wielorazowa, ze stali nierdzewnej, średnica kulki 3,2mm-4mm, długość robocza 90mm-100mm, część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej KOMPATYBILNA Z UCHWYTEM POZ 1 | szt | 20
4 | Elektroda prosta kulkowa wielorazowa, ze stali nierdzewnej, średnica kulki 3,2-4mm, długość 51mm. część łącząca z uchwytem wielorazowym o kształcie walca średnicy 2,4mm, do sterylizacji parowej KOMPATYBILNA Z UCHWYTEM POZ 1 | szt | 20
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0

## pakiet 16
pakiet 16
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | 1. Wkład półsztywny do pojemników o pojemności 1500ml wykonany z polipropylenu bez zawartości Ftalanów, plastyfikatorów i lateksu, max próżnia 68,58 Hg. Samouszczelnienie wkładu z przykrywką za pomocą specjalnego kleju żelowego po włączeniu ssania. Wyposażony w 4 porty o różnej średnicy: pacjenta, próżni, tandemu i na środek żelujący. Pokrywa wklęsła, do zbierania nadmiaru płynu, wyposażona w kapturki zamykające porty, oraz 3 uchwyty do zaczepiania drenów, wykonana z polietylenu dużej gęstości. Zastawka jednokierunkowa portu pacjenta. Niemechaniczny filtr hydrofobowy podwójnej długości (4,5cm i średnicy 1,8cm) z funkcją przeciwprzelewową. Skuteczność filtra 99,5% (gronkowiec złocisty) W zestawie z drenem łączącym | szt. | 5000
2 | 2. Wkład półsztywny do pojemników o pojemności 3000ml wykonany z polipropylenu bez zawartości Ftalanów, plastyfikatorów i lateksu, max próżnia 68,58 Hg. Samouszczelnienie wkładu z przykrywką za pomocą specjalnego kleju żelowego po włączeniu ssania. Wyposażony w 4 porty o różnej średnicy: pacjenta, próżni, tandemu i na środek żelujący. Pokrywa wklęsła, do zbierania nadmiaru płynu, wyposażona w kapturki zamykające porty, oraz 3 uchwyty do zaczepiania drenów, wykonana z polietylenu dużej gęstości. Zastawka jednokierunkowa portu pacjenta. Niemechaniczny filtr hydrofobowy podwójnej długości (4,5cm i średnicy 1,8cm) z funkcją przeciwprzelewową. Skuteczność filtra 99,5% (gronkowiec złocisty). W zestawie z drenem łączącym | szt. | 5000
3 | Proszek żelujący, woreczek 32g, niesterylny | szt. | 1000
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
*Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach dostawy w/w wkładów 24 szt stojaków z uchwytami, miejsce na 4 pojemniki, mobilny, wykonany z tworzywa umożliwia dokładną dezynfekcję oraz 60szt pojemników o pojemnościach: 3000 ml i 40 szt pojemników o pojemnościach 1500ml z uchwytem na wkład półsztywny, wykonane z poliwęglanu z możliwością montażu na ścianie, szynie, ramie łóżka lub stojaku za pomocą odpowiednich uchwytów wyposażony w zawór odcinający próżnię z możliwością płynnej regulacji podciśnienia, wzmocniony dren łączący z wkładem, ze średnicą większą o 28% od standardowych drenów, dla szybszego odsysania, pojemniki z dokładną skalą pomiarową bez Ftalanów, PCV i lateksu

## pakiet 17
pakiet 17
Nazwa zadania | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Ilość zużyta | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
Pakiet nr 17 podpakiet nr 1 | igła Veressa autoklawalna długości 130mm-150mm | szt | 2 | 2
Pakiet nr 17 podpakiet nr 2 | elektroda monopolarna haczykowa kształu "L"części roboczej średnica max. 5mm, długość 310mm-360mm, z przyłączem kompatybilnym z przewodem współpracującym z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 3
Pakiet nr 17 podpakiet nr 10 | klipsownica laparoskopowa zamykająca klipsy o rozmiarze Medium Green firmy TELEEFLEX stosowane przez Zamawiającego. | szt | 1 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0

## pakiet 24
pakiet 24
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | ILOŚĆ ZUŻYTA | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Producent/ nr katalogowy
pakiet 24 poz 3 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 3cm x 3cm x 0,5mm | szt | 2
pakiet 24 poz 4 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 5cm x 7,5cm x 0,5mm | szt | 2
pakiet 24 poz 5 | Łata naczyniowa z PTFE o trzywarstwowej budowie ściany, warstwa wewnętrzna uszczelniająca z elastomeru, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji, rozmiar 3cm x 6cm x 0,5mm | szt | 2
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0

## pakiet 30
pakiet 30
L.p. | Nazwa międzynarodowa | j.m. | Ilość | ilość zużyta za 8 msc | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | końcówka wielorazowa typu Argon kompatybilna z systemem Argon Erbe do stosowania w elektrochirurgii standardowej lub wspomaganej argonem wyposażona w elektrodę nożową wysuwaną długości 2,5 cmm | szt. | 1 | 0
2 | uchwyt argonowy z kablem wielorazowym do przystawki APC 300 ERBE z aplikatorem z wysuwaną szpatułą dł 2,5 cm | szt. | 2
3 | wielorazowy aplikator z wysuwaną szpatułą do przystawki APC 300, APC 2 ERBE o dł 3,5cm | szt. | 4
4 | wielorazowy aplikator z wysuwaną szpatułą do przystawki APC 300, APC 2 ERBE o dł 10 cm | szt. | 4
5 | wielorazowy aplikator laparoskopowy do przystawki APC 300, APC 2 ERBE | szt. | 4
6 | uchwyt argonowy z kablem wielorazowym do przystawki AP2 ERBE z aplikatorem z wysuwaną szpatułą dł 2,5 cm | szt. | 2
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0

## pakiet 34
pakiet 34
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | ilość zużyta | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Narzędzie ultradźwiękowo-bipolarne do cięcia i koagulacji tkanek 45cm, 35cm, jednorazowe laparoskopowe lub do chirurgii otwartej do wyboru zamawiającego op=5szt. | op | 8
2 | Narzędzie do zabiegów otwartych, integrujace energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiajace jednoczesne ciecie i zamykanie naczyń krwionosnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyn limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujace: typu Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 9,7 mm. Zakrzywione, wydłużone, precyzyjne bransze o dł. 20 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzace zamknięty.Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego uzytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujacy do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | op | 5
3 | Wielorazowy, autoklawowalny, hybrydowy przetwornik ultradzwiekowo- bipolarny | szt. | 1 | [6 empty] | DSZ
4 | Dzierżawa Generatora hybrydowego bipolarno-ultradźwiękowego kompatybilnego z końcówkami z pozycji 1-3 wraz z dwoma autoklawowalnymi przetwornikami bipolarno-ultradźwiękowymi w okresie 12 miesięcy | szt. | 3 | [6 empty] | DSZ
[7 empty] | 0 | 0
Lp | PARAMETRY WYMAGANE - GENERATOR | TAK | OPIS | PUNKTACJA
1 | Urządzenie do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek, integrujące energię ultradźwiękową i bipolarną w obrębie jednej końcówki roboczej. Do użytku w zabiegach laparoskopowych i otwartych, automatycznie rozpoznający rodzaj narzędzia i dostosowujący parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. | Tak |  | X
2 | Częstotliwość pracy generatora ultradźwiękowego – 47kHz | Tak |  | X
3 | Funkcja umożliwiająca uruchamianie zaworu wymiany dymu w odpowiednim insuflatorze | Tak |  | tak 5 pkt nie 0 pkt
4 | Współpraca z jednorazowymi narzędziami integrującymi energię ultradźwiękową i bipolarną w jednej końcówce roboczej, pozwalającymi na symultaniczne zamykanie i cięcie naczyń, dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu energii bipolarnej i ultradźwiękowej | Tak |  | narzedzia bipolarno -ultradźwiękowe i ultradźwiękowe 10 pkt narzędzia ultradźwiękowe 5 pkt
5 | Aktywacja trybu pracy narzędzia jednorazowego za pomocą przełącznika nożnego lub przycisków w uchwycie narzędzia. Niezależne tryby pracy narzędzia: ‘zamykanie i cięcie’ i ‘zamykanie’ | Tak |  | x
6 | System wyposażony w moduł do zamykania naczyń o średnicy do 7mm włącznie | Tak |  | x
7 | W trybie pracy ‘zamykanie’ - funkcja ciągłego pomiaru rezystancji koagulowanej tkanki z sygnalizacją akustyczną zakończenia procesu | Tak |  | x
8 | Urządzenie wyposażone w panel dotykowy LCD, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy | Tak |  | x
9 | Możliwość zapisu parametrów pracy, scenariuszy, dla różnych użytkowników i procedur | Tak |  | >30 procedur 10 pkt < 30 procedur 0 pkt
10 | Funkcja testu bezpieczeństwa podłączonej sondy ultradźwiękowej | Tak |  | x
11 | Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające | Tak |  | x
12 | Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego | Tak |  | x
13 | Moc cięcia monopolarnego max 300 W | Tak, podać |  | x
14 | Moc koagulacji monopolarnej max 200 W | Tak, podać |  | x
15 | Moc koagulacji bipolarnej max 120W | Tak, podać |  | x
16 | Koagulacja typu spray max 120W | Tak podać |  | x
17 | Częstotliwość prądu : 430kHz +- 20% | Tak, podać |  | x
18 | Czas osiągania gotowości systemu do pracy – do 3 sekund | Tak, podać |  | x
19 | Minimalna nastawa dla koagulacji monopolarnej – 5W | Tak, podać |  | x
20 | Minimalna nastawa dla cięcia monopolarnego- 10W | Tak, podać |  | x
21 | Zmiana nastaw w zakresie min- 50W – co 1 W, powyżej 50- co 5W, powyżej 100W- co 10W | Tak, podać |  | x
22 | Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym | Tak |  | x
23 | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja max 200W, Cięcie max 320W | Tak |  | X
24 | Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku | Tak |  | x
25 | Gniazda umożliwiające podłączenie końcówek typów: | Tak |  | x
| Monopolarne – 2 sztuki 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab, 1 sztuka 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 5mm śr. zewn. 9mm standard Erbe |  |  | x
| Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odl 28,8mm standard Valleylab, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm standard Erbe |  |  | x
| Jedno gniazdo 7-pinowe, standard Olympus |  |  | x
26 | Włączniki nożne aktywujące pracę generatora elektrochirurgicznego dwuprzyciskowy 1 szt. Jednoprzyciskowy 1 szt. | Tak |  | x
27 | Gniazdo do podłączenia elektrod pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych | Tak |  | x
28 | System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta | Tak |  | x
29 | Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, | Tak |  | x
30 | Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | Tak |  | tak 5 pkt NIE 0 pkt
31 | Wielorazowy, autoklawowalny hybrydowy przetwornik ultradźwiękowo- bipolarny, | Tak |  | X
32 | Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy | Tak |  | x
LP | Asortyment | ilość
1 | Platforma Elktrochirurgiczna z systemem zamykania dużych naczyń do 7mm, system bipolarno-ultradzwiekowy, w skaład zestawu wchodzi diatermia elktrochirurgiczna, generator ultradzwiekowy połaczone hybrydowo, włącznik nożny,wózek | 1szt |  | x
2 | Wielarazowy autoklawowalny przetwornik hybrydowy bipolarno-ultradzwiekowy | 2 szt |  | x

## pakiet 37
pakiet 37
L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | ilość zużyta | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Producent/ nr katalogowy | nr katalogowy
1 | uszczelka, 3mm, do tuby średnicy 5,5mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | op. | 2
2 | uszczelka, 7mm, do tuby średnicy 11mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | op. | 5
3 | zawór klapkowy do tuby średnicy 5,5mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | op. | 3
4 | zawór klapkowy do tuby średnicy 11mm kompatybilna z trokarem do laparoskopii firmy OLYMPUS | szt | 15
5 | przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2
6 | przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, długość 300cm, do łączenia narzędzi laparoskopowych OLYMPUS z diatermią chirurgiczną Valleylab | szt | 2
7 | Uszczelka wewnętrzna do głowicy kompatybilna z trokarem wielorazowego uż firmy OLYMPUS (zamienna z uszczelką o kodzie firmowym 7026243) | szt | 10
8 | wkład roboczy - nożyczki laparoskopowe Metzenbaum - kompatybilne z uchwytem i tuleją firmy OLYMPUS | szt | 3 | 0
9 | Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą i matą silikonową, z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje sie do sterylizacji parowej. | szt | 1
10 | Kleszczyki chwytające, średnica 5, długość 330 mm; długość ramion końcówki chwytającej 16mm, bransze płaskie, wielofunkcyjne, atraumatyczne, drobnoząbkowane; konstrukcja narzędzia trzyczęściowa - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z zamkiem); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy | szt | 2
11 | Kleszczyki chwytające, HiQ+, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Johann z okienkiem, długość ramion końcówki chwytającej 24 mm, rączka z zamkiem | szt | 2
12 | Kleszczyki preparacyjne HiQ+, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Maryland, długość ramion końcówki chwytającej 21mm; trzyczęściowe (wkład, tubus, uchwyt); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st., pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy, bez zamka | szt | 5
13 | Kleszczyki chwytające HiQ+, typu Babcock - Atrauma, średnica 10mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 53 mm, rączka z zamkiem typu Ergo | szt | 2
14 | Uchwyt do narzędzia laparoskopowego, monopolarny, bez zapinki | szt | 3
15 | Uchwyt do narzędzia laparoskopowego HiQ+, z zamkiem | szt | 6
16 | Płaszcz, średnica 5mm, długość 330 mm; pokrętło do obrotu narzędzia o 360st.; przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia | szt | 6
17 | Płaszcz, średnica 10 mm, długość 330 mm, izolowany | szt | 2
18 | Kleszczyki preparacyjne (dissektor), średnica 5 mm, długość 330 mm, długość ramion końcówki preparacyjnej 18 mm, wygięte, rączka bez zamka | szt | 3
19 | Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, długość 330 mm, typu Johann, długie, długość ramion końcówki chwytającej 40 mm, rączka z zamkiem | szt | 1
20 | Szczypce typu Maryland z poprzecznym wzorem ząbkowania; długość ramion końcówki chwytającej 19 mm; obrotowe płynnie 360 st., średnica 5 mm, długość 330 mm; trzyczęściowe (płaszcz izolowany z dużym pierścieniem obrotowym, rączka bez zamka, wkład), składanie na zasadzie szybkozłącza | szt | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Do wszystkich oferowanych wyrobów załączyć Deklaracje Zgodności wytwórcy wystawione na wyroby medyczny o danych numerach katalogowych, potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów medycznych o danych numerach katalogowych z Dyrektywą 93/42/EEC. Do wszystkich oferowanych wyrobów załączyć kopię oryginalnych stron katalogowych / instrukcji używania wytwórcy potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów i kompatybilności.