Załącznik nr 1

Pakiet 1 – Zbiornik  do  przechowywania  komórek w ciekłym  azocie wraz ze zbiornikiem zasilającym     – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2020

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiornik kriogeniczny |  |  |
|  | Zbiornik wewnętrzny ze stali nierdzewnej obudowany estetyczna blachą | tak |  |
|  | Pojemnośc do 365 L | Tak, podać |  |
|  | Strata azotu do 7L/24h | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 870 x965x1120mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 787x737mm | Tak, podać |  |
|  | Pokrywa zamykana na sprężynach | tak |  |
|  | Zbiornik wyposażony: w mikroprocesorowy panel sterowania z sygnalizacją poziomu napełnienia poprzez diody LED wyposażony w następujące elementy: 4 sensory poziomu, czujnik temperatury, zawór elektromagnetyczny, filtr, zawór bezpieczeństwa. Funkcje: wskazanie poziomu napełnienia, alarm(optyczny i akustyczny)niskiego i wysokiego poziomu, zbyt długiego otwarcia pokrywy, zbyt długiego napełniania, automatyczne uzupełnianie azotu, automatyczne odgławianie przy otwarciu, szybkie schładzanie po zamknięciu, możliwość ręcznego sterowania napełnianiem | tak |  |
|  | Zbiornik wyposażony : Wieszaki na kasetki - 20 szt Kasetki na woreczki, o pojemności 500 ml – 500 szt. Rama na wieszaki Wieszak z 13 pudełeczkami na probówki o pojemności 1,8 ml Wąż kriogeniczny | tak |  |
|  | Zbiornik na czterech kółkach z wiekiem, na sprężynach gazowych | tak |  |
|  | Zbiornik wyposażony w zbiornik zasilający o pojemności min 240L azotu, z poborem cieczy do 20L/min i stracie do 1,4%/24h, max. Ciśnienie robocze 1,5 bar. | tak |  |
|  | Zbiornik zasilający |  |  |
|  | Zbiornik zasilający wyposażony w : zawór poboru cieczy, zawór spustowy gazu, automatyczny regulator odbudowy ciśnienia z parownicą wewnętrzna, manometr, wskaźnik poziomu wypełnienia, zawór i płytkę bezpieczeństwa oraz kółka umożliwiające transportowanie zbiornika. | tak |  |
|  | Zbiornik wyposażony w wyświetlacz z aktualnymi parametrami w nim tj. temp., poziom azotu | tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego . Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)