Wrocław, dnia  20 . 11.2020 r.

Nr sprawy:    DZP.242.330.2020

(2)Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na Dostawę pt. ”Doposażenie Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii „ na podstawie  art. 38 ust 1 pkt 2) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

1) Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty autoryzacji producenta do oferowania oraz serwisu oferowanych detektorów na terytorium Polski?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych serwisów dla oferowanego sprzętu przy dostawie

2) Prosimy o wyjaśnienie z jakimi aparatami RTG mają być używane detektory - z urządzeniami stacjonarnymi czy z mobilnymi? Ma to wpływ na dobór odpowiedniej stacji akwizycyjnej (stacjonarnej lub przenośnej).

ODPOWIEDŹ : Zamawiający wyjaśnia iż system będzie pracował z aparatami RTG stacjonarnymi

3) Czy Zamawiający będzie wymagał aby detektory cechowały się wodoodpornością i pyłoszczelnością? Przykładowo detektor z ochronnością min. IP x4 oznacza odporność na wodę rozpryskującą się z dowolnego kierunku. Detektor z ochronnością IP6x oznacza całkowitą odporność na pył i kurz (niższe klasy ochronności dopuszczają dostęp pyłu/kurzu lub ciał o średnicy do 1 mm do wnętrza detektora co ma ujemny wpływ na żywotność urządzenia).

Czy Zamawiający będzie wymagał ochronności detektora w klasie min. IP65 ?

ODPOWIEDŹ : Zamawiająca wymaga ochronności dla detektorów w klasie IP43

4) Czy Zamawiający będzie stawiał wymóg dotyczący wytrzymałości detektora na obciążenie? Nowoczesne konstrukcje charakteryzują się parametrami na poziomie 300 kg na całej powierzchni / 150 kg na średnicy 40 mm - ma to bezpośredni wpływ na żywotność urządzenia. Czy Zamawiający będzie wymagał wytrzymałości 300 kg na całej powierzchni / 150 kg na obszarze o średnicy 40 mm?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający wymaga obciążalności detektorów na poziomie 300kg dla całej jego powierzchni

5) Czy Zamawiający będzie stawiał wymóg dotyczący wagi detektora? Nowoczesne konstrukcje charakteryzują się wagą max. 3 kg - starsze mniej poręczne są cięższe. Czy Zamawiający będzie wymagał aby waga detektora wraz z baterią wynosiła max. 3.0 kg?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający wymaga wagi detektora wraz z baterią (dla formatu 43x35cm) maksymalnie 3kg

6) Prosimy o potwierdzenie iż interfejs obsługi detektorów powinien być w całości w języku polskim

ODPOWIEDŹ : Zamawiający wymaga aby interfejs obsługi detektorów wraz z pomocą kontekstową był w języku polskim

7) Czy Zamawiający będzie wymagał aby detektor cyfrowy posiadał funkcjonalność wirtualnej kratki przeciw rozproszeniowej? Funkcjonalność pozwala uzyskać zdjęcia przyłóżkowe czy też w "wolnych ekspozycjach" o bardzo dobrej jakości oraz oszczędzić dawkę pochłoniętą przez pacjenta.

ODPOWIEDŹ : Zamawiający wymaga aby detektory posiadały funkcjonalność tzw. wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej rozumianej jako algorytm.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych