Wrocław, dnia  20.01.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242. 456  .2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (4-5)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego  na  dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  sprzętu i aparatury  medycznej dla  Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,  na  podstawie  art. 38 ust 1 pkt 1) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Pytania do Pakietu 5:

- Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ekranem LED o przekątnej 12” o znacznie wyższej od wymaganej rozdzielczości 1200x800 pikseli zapewniającej wyższą jakość prezentowanych parametrów i masie poniżej 4,5kg co zapewnia niezwykle komfortowe wykorzystanie monitora w transporcie?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wyższej klasie ochrony przeciwko wnikaniu pyłów i cieczy do wnętrza obudowy IP21, przetestowany przez producenta na odporność na upadki z wysokości 75cm dzięki czemu może być bezpiecznie wykorzystywany w transporcie, dla którego producent określił zgodność z normą IEC 80601-2-61 w zakresie pomiaru SpO2? Zwracamy uwagę na fakt, że oferowana odporność monitora na upadek świadczy o tym, że monitor jest wytrzymały i oferuje pewien poziom odporności na wibracje i wstrząsy, które są naturalnym następstwem upadku urządzenia.

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli chłodzenie bez użycia wentylatorów. Zwracamy uwagę na fakt, że chłodzenie aktywne wykorzystujące wentylatory również wykorzystuje zjawisko konwekcji, a generuje różne problemy użytkowe (konieczność wymiany filtrów) i związane z bezpieczeństwem pacjenta (wymuszony ruch powietrza i kurzu).

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością prezentacji 6 przebiegów, wyposażony w ekran dużych znaków bez funkcji wyświetlania ostatnich 5 pomiarów NIBP, bez ekranu trendów dynamicznych – za to z możliwością przeglądu historii trendów tablicowych, graficznych oraz zapisów pełnych przebiegów krzywych dynamicznych, z możliwością zapisania max. 14 ekranów użytkownika?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią trendów tabelarycznych oraz graficznych najważniejszych mierzonych parametrów z ostatnich 168 godzin, oraz z pamięcią „full disclosure” z ostatnich 36 godzin?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcję automatycznego (w chwili wystąpienia alarmu) i ręcznego zapisywania zdarzeń wraz z pamięcią 3 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia? Zwracamy uwagę, iż nie ma żadnej korzyści z zapamiętywania wszystkich krzywych dynamicznych, jeżeli wyświetlić można jedynie 3 z nich. Dodatkowo pragniemy zauważyć iż przegląd zdarzeń alarmowych będzie znacznie bardziej wygodnie realizowany z poziomu ekranu kupowanej centrali monitorującej

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 11 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi punktu 11 kardiomonitor z możliwością czasowego (2 minuty) i bezterminowego wyciszania alarmów – kontynuując sygnalizowanie wizualne alarmów, z możliwością włączania/wyłączania funkcji alarmów przełamujących (które będą sygnalizowane dźwiękowo pomimo wyciszenia) oraz funkcji podtrzymywania alarmów (po ustąpieniu przyczyny wystąpienia alarmu)?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w przycisk na obudowie do czasowego wyciszania wszystkich alarmów, w którym wyciszanie bieżącego alarmu realizowane jest z wykorzystaniem przycisku ekranowego, a czas wyciszenia sygnałów alarmowych regulowany może być 2-stopniowo (2 minuty lub bez limitu czasowego)?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 13 Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym bezterminowe wyciszanie alarmów realizowane jest z poziomu menu ekranowego monitora, bez funkcji utrzymania alarmów w centrali przy wyłączonych alarmach w monitorze?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 14 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 200 zdarzeń alarmowych zawierających informacje o dacie/godzinie wystąpienia alarmu, przyczynie alarmu, wartości parametru, który przekroczył granicę alarmową, wraz z wycinkami 3 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 6000mAh i czasie pracy pracy powyżej 3 godziny, bez możliwości jednoczesnego stosowania 2 akumulatorów z czasem ładowania do 90% <4 godzin?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 17/18 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w nowsze, cyfrowe złącze DVI do podłączenia ekranu zewnętrznego, a także w 1x port USB?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyboru pól, które są obligatoryjne przy przyjmowaniu pacjenta, bez możliwości uzupełnienia płci, w którym data i godzina przyjęcia wprowadzane są automatycznie w chwili przyjęcia, bez możliwości wprowadzania danych pacjenta przy użyciu czytnika kodów kreskowych?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości zakupu opisanego, opcjonalnego narzędzia serwisowego?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością eksportu i importu profili monitora z wykorzystaniem pamięci USB, bez możliwości przeniesienia danych pacjenta na nośnik zewnętrzny? Kopiowanie danych z urządzenia medycznego bez weryfikacji uprawnień użytkownika jest niebezpieczne, może prowadzić do wycieku wrażliwych danych medycznych, powinno więc być dostępne tylko z poziomu odpowiednio zabezpieczonej medycznej sieci informatycznej, gdzie po zalogowaniu dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści monitor, który umożliwia eksport parametrów życiowych pacjentów do systemów EMR wyłącznie za pośrednictwem złączy sieciowych?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 23 Czy Zamawiający dopuści pomiar HR w zakresie 30-300 bpm, bez możliwości wyboru kanału do detekcji impulsów stymulatora?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 24 Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości regulacji opóźnienia w alarmowaniu o arytmii, za to z możliwością ustawiania kryteriów dla wybranych alarmów arytmii oraz wyboru spośród nawet 4 priorytetów (w zależności od alarmu)?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 25 Czy Zamawiający w zamian za opisaną funkcję „Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J., zaakceptuje „możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru J, ST oraz poziomu izoelektrycznego”? Odcinek PR (zwany również PQ), wyznacza tzw. poziom izoelektryczny (w czasie trwania którego serce nie wykazuje aktywności elektrycznej) i nie podlega on pomiarowi lecz jest poziomem, względem którego dokonuje się pomiaru np. odchylenia odcinka ST. Tak postawiony wymóg utrudnia konkurencje i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści pomiar ST w 3 odprowadzeniach jednocześnie, realizowany w zakresie od -9 do +9 mm?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 27 Czy Zamawiający dopuści pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie 4-120 odd/min?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 29 Czy Zamawiający dopuści monitorowanie saturacji w technologii TruSignal  redukującej artefakty ruchowe, pozwalającej na wykorzystanie trwałych i tanich akcesoriów pomiarowych?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 30 Czy Zmawiający dopuści brak funkcji opóźnienia alarmów SpO2 i desaturacji, z możliwością regulacji czasu uśredniania pomiaru?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 31 Czy Zamawiający dopuści monitor bez zmiennego sygnału tonu tętna oraz bez funkcji prezentacji wskaźnika perfuzji?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 32 Czy Zamawiający dopuści zakres ciśnienia rozkurczowego 10-220 mHg oraz brak możliwości pomiaru pulsu z mankietu NIBP? Pomiar częstości akcji serca dostępny jest z elektrod EKG i dodatkowo z czujnika saturacji oraz pomiaru ciśnienia krwi metodą bezpośrednią.

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji prezentacji różnicy temperatur?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 34 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w ramę na 1 moduł rozszerzeń z możliwością doposażenia o dodatkową ramę na 2 moduły (bez udziału serwisu)?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 37 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 38 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor pacjenta wyposażony w funkcję zaawansowanej, wieloodprowadzeniowej analizy arytmii z rozpoznawaniem 17 typów zaburzeń rytmu oraz alarmami przekroczenia ustalonej liczby PVC i SVC?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 39 Czy Zamawiający uzna za spełnienie 3 różne rozmiary mankietów dla dorosłych pacjentów oraz dodatkowo zwalidowany mankiet bariatryczny, zakładany na przedramię?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 39 Czy Zamawiający dopuści brak czujnika SpO2 do pomiaru SpHb?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 41 Czy Zamawiający dopuści centrale wyposażone w system operacyjny MS Windows 7 Embedded Standard? Pragniemy zauważyć, że oferowana centrala jest certyfikowanym wyrobem medycznym, na którego systemie operacyjnym wgrany jest przetestowany przez producenta zestaw poprawek i wsparcie producenta systemu operacyjnego nie jest wymagane, ponieważ to producent urządzenia odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie systemu.

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 43 Czy Zamawiający dopuści centralę z możliwością rozbudowy o podgląd łącznie do 16 pacjentów?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 44 Czy Zamawiający dopuści ekran panoramiczny o przekątnej 21,5" i wymaganej rozdzielczości FullHD?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 44 Czy Zamawiający wymaga aby ekrany centrali były certyfikowanymi wyrobami medycznymi, co pozwala na ich bezpieczny montaż w obrębie Sali chorych?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 44 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczona centrala była w formie nowoczesnego komputera typu All-in-One klasy medycznej z ekranami dotykowymi? Taki wymóg nie stanowi ograniczenia konkurencji, a pozytywnie wpłynie na walory użytkowe centrali.

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 46 Czy Zamawiający dopuści centralę monitorowania pacjentów z możliwością wyświetlania do 4 krzywych w sektorze pacjenta na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów i do 9 krzywych w pojedynczym widoku pacjenta?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 47 Czy Zamawiający dopuści centralę bez możliwości zmiany automatycznej oraz ręcznej indywidualnej zmiany wielkości sektorów pacjenta? Rozmiar sektorów może być zmieniany pośrednio poprzez zmianę liczby i formatu podglądanych pacjentów (liczba kolumn i wierszy z pacjentami).

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 48 Czy Zamawiający dopuści centralę z możliwością drukowania: zbiorczego zestawienia alarmów, raportu z wybranego zdarzenia, trendów graficznych i/lub numerycznych, wyników pomiarów zespołów QRS, raportu z przeglądu ST, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (w tym do 12 odprowadzeń EKG), bez raportu z podsumowaniem danych pacjenta. Zwracamy uwagę, że dane demograficzne pacjenta znajdują się w nagłówku każdego z generowanych wydruków.

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 49 Czy Zamawiający dopuści centralę bez tej funkcji?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 51 Czy Zamawiający dopuści centralę bez funkcji zdalnego uruchamiania pomiaru NIBP w monitorze?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 53 Czy Zamawiający dopuści stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) z 144 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

Pkt 55 Czy Zamawiający dopuści pamięć ostatnich 2000 zdarzeń alarmowych przechowywanych osobno dla każdego pacjenta, bez funkcji przeszukiwania według oddziału oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań, z możliwością wyświetlania lub rozbudowy o eksport raportów zdarzeń do systemu szpitalnego?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 56 Czy Zamawiający dopuści stację centralnego monitorowania z podglądem trendów graficznych i numerycznych z ostatnich 72 godzin?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 57 Czy Zamawiający dopuści centralę bez tej funkcji?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 58 Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o zdalny podgląd danych pacjenta z komputerów podłączonych do sieci szpitalnej bez możliwości wykonywania wydruków?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Pkt 59 Czy Zamawiający dopuści system z możliwością przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7 za pośrednictwem posiadanego w szpitalu systemu CARESCAPE Gateway?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Dotyczy SIWZ VI pkt. 5 f)

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora lub przedstawiciela producenta potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

ODPOWIEDŹ: zamawiający dopuści również

- Dotyczy: Wzór umowy § 3 pkt 7 i 8   oraz Załącznik nr 1 do formularza cenowego pkt.61 Urządzenia będące przedmiotem oferty to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, więc urządzenia posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym instrukcje serwisowe i kody serwisowe udostępniane są przez producenta wyłącznie w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta), a każdy serwis realizujący naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń posiada dostęp do wymaganych instrukcji i kodów. Ponadto, zwracamy również uwagę, iż co do zasady nie jest możliwa opcja zmiany funkcji urządzenia z racji tego, iż oferowane urządzenia są certyfikowane do określonych celów.

Czy Zamawiający wyrazi więc zgodę na modyfikację ww. punktu na:
„Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych w zakresie dopuszczonym przez producenta, instrukcji obsługi wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia (…)”ODPOWIEDŹ: zamawiający wyraża zgodę  na powyższy zapis

- Dotyczy: wzór umowy § 3 pkt. 9

W nawiązaniu do pytania nr 3 wnioskujemy o wykreślenie tego punktu z umowy lub jego modyfikację na: Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu instrukcji serwisowej w zakresie dopuszczonym przez producenta. ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Wzór umowy § 3 pkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zakres szkolenia: podstawowa obsługa i konserwacja urządzeń (podstawowe czynności w zakresie obsługi i konserwacji)

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Wzór umowy § 3 pkt. 12

Prosimy o modyfikację w/w punktu na: Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych, w zakresie dopuszczonym przez producenta, wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania. Obowiązek ten trwa przez okres 10 lat od daty/ dostawy sprzętu.

ODPOWIEDŹ: zamawiający  wyraża zgodę na modyfikację

- Dotyczy: Wzór umowy § 3 pkt. 4 oraz § 4 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu poprzez wykreślenie fragmentu: „jednak nie mniejszą niż 1 raz w roku” (dotyczy par. 3 pkt.4) oraz „min. 1 raz w roku” (dotyczy par. 4 pkt. 4)tym samym pozostawiając wymóg dotyczący częstotliwości przeglądów zaleceniom producenta? W przypadku określonej aparatury medycznej, producenci zalecają 1 przegląd na 2 lata.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Wzór umowy § 4 pkt. 2

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

,,Gwarancją nie są objęte:

        - uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Wzór umowy § 4 pkt.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na:

„w przypadku ujawienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, zamiast rzeczy wadliwej, nową rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 60% wartości rzeczy) napraw rzeczy objęte gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Wzór umowy § 4 pkt. 6

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Wzór umowy § 4 pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy przedłużającej się ponad 5 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Wzór umowy § 4 pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy na max.3 dni robocze licząc od daty powiadomienia Wykonawcy w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

ODPOWIEDŹ: zamawiający wyrazi zgodę

- Dotyczy wzoru umowy § 4 pkt. 10

Czy Zamawiający zaakceptuje sporządzanie raportów serwisowych w formie elektronicznej spełniającej kryteria formy dokumentowej, tj. raport będzie sporządzony i potwierdzony przez reprezentantów stron na urządzeniu mobilnym, z wykluczeniem formy pisemnej?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy wzoru umowy § 4 pkt. 15

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

- Dotyczy wzoru umowy § 10 pkt. 3 ppkt. 2.

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja dodania tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

ODPOWIEDŹ: zapis dopuszczalny

- Dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. 1, 2,3,4, 5, 6, 7

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. 2 - 6

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

- Dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. 7

Naszym zdaniem zawarcie w umowie ogólnych klauzul, np. "niewywiązanie się, z któregokolwiek z obowiązków umownych" definiuje potencjalnie szeroko zbiór przypadków, który umożliwiałby Zamawiającemu naliczanie kar podwójnie,  ponadto między Stronami mogłoby dojść do sporu w kwestii interpretacji powyższego sformułowania. Proponujemy, aby usunąć do sformułowanie z punktu 7 i modyfikację na brzmienie:

„Za niewywiązanie się z obowiązków określonych w par.3  ust. 12 i 13 oraz /lub w par. 4 ust. 16, 17 zapłaci karę umowną (…)”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje wzór umowy, stanowiący załącznik do odpowiedzi.

- Dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. 3-7

Prosimy o doprecyzowanie kary umownej poprzez uprzednie wezwanie do przystąpienia do realizacji naprawy gwarancyjnej / przeglądu / integracji przed naliczeniem kary umownej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

- Dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 2%?

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy  wzoru umowy § 11

Brak górnego limitu naliczenia kary umownej za opóźnienie w praktyce może powodować, iż jej celem nie  będzie  zagwarantowanie  Zamawiającemu  sprawiedliwej  rekompensaty,  czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu obiektywnie nieuzasadnione źródło wzbogacenia się , co jest sprzeczne z naturą kary umownej. Dodatkowo, standardem rynkowym jest wprowadzenie górnego limitu ograniczenia kar umownych, celem zapobieżenia wskazanego wyżej nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiający z jednej strony, a z drugiej pozwala Wykonawcy skalkulować ryzyko finansowe wiążące się z realizacją umowy. W związku  z  powyższym  proponujemy  wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej w wysokości 10% i dodanie do w/w paragrafu następującego punktu:

13. Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

-podpis elektroniczny